## 1.手术用小型C臂
“手术用小型C臂”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1248 |  | 数量：1
国别：国产 |  | 预算总金额（万元）：40
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 主要功能及用途 | 适用于急诊、普通外科、脊柱外科、骨科、创伤科、疼痛科、整形美容科、手术室等科室，可进行体内去异物、腰椎手术、整骨、复位、打钉等术中透视定位用
★2 | 高压发生器及球管 | 高压发生器及组合球管
★2.1 | 组合方式 | 球管和高压发生器为组合一体式，便于移动使用
2.2 | 最大输出功率 | ≥5KW
2.3 | 逆变频率 | ≥40kHz
2.4 | 最大透视电压值 | ≥120kV
★2.5 | 连续透视最大mA值 | ≥7mA
2.6 | 球管焦点 | 双焦点：小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.5mm
2.7 | 管套热容量 | ≥1250KHU
3 | 数字影像系统
3.1 | 成像范围 | ≥9英寸*9英寸
3.2 | 采集像素 | ≥1024*1024
★3.3 | 最大灰阶度 | ≥10bit
★3.4 | 极限空间分辨率 | ≥2.2LP/mm
★3.5 | 平板探测器 | 配备
3.6 | 发生器频率 | 100KHz
3.7 | 脉冲透视最大MA值 | ≥25mA
3.8 | 一键开关机功能 | 具备，并具备人体图形化操作屏
4 | C形臂机架
#4.1 | C形臂机架 | C形臂主机和工作站为一体式设计
4.2 | SID | ≥999mm
4.3 | 开口 | ≥799mm
4.4 | 弧深 | ≥700mm
4.5 | 水平移动 | ≥200mm
4.6 | 垂直升降，电动 | ≥400mm
4.7 | 左右摆角 | ≥± 12.5°
4.8 | C臂旋转角度 | ≥± 180°
5 | 监视器及台车
#5.1 | 显示器屏幕尺寸 | ≥21寸，高分辨触摸显示器
5.2 | 最大分辨率 | ≥1920×1080
6 | 数字化图像处理工作站
★6.1 | 图像清晰度指标 灰度等级 | ≥ 10级
★6.2 | 图像清晰度指标 线对分辨率 | ≥ 2.2LP/mm
7 | 操控功能
7.1 | 有线曝光脚闸 | 具备
7.2 | 有线曝光手闸 | 具备
7.3 | 曝光电池供电系统 | 具备
7.4 | 充电桩 | 具备
7.5 | 激光定位系统 | 具备
8 | 数字图像处理功能
8.1 | 图像水平、垂直翻转 | 具备
8.2 | 图像360°旋转 | 具备
8.3 | 图像反色 | 具备
8.4 | 曝光剂量显示 | 具备
★9 | 质保期 | 整机免费质保叁年

## 2.宫腔检查镜
“宫腔检查镜”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1250 |  | 数量：1
国别：国产 |  | 预算总金额（万元）：20
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 宫腔镜 | 1.1 镜体全部采用进口不锈钢管,窥镜带有方向标，蓝宝石镜头
1.2 采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮
1.3 独特进水和出水通道，可以持续循环灌流
1.4 患者可免扩宫，缩短手术时间
1.5 窥镜可承受低温等离子消毒灭菌
1.6 插入部外径：16Fr
1.7 工作长度：≥180mm
1.8 镜体外径：Ø3mm
1.9 视场角： 55°
1.10 光缆接头外径：Ø10mm
1.11手术器械：硬性5Fr
1.12 光缆：可与WOLF、STORZ光源连接
2 | 监视器 | 2.1 屏幕尺寸：27英寸
2.2 最大分辨率：3840×2160
2.3 对 比 度：1100:1
2.5 亮 度：900cd/m2
2.6 可视角度：178度（H）/178度（V）
2.7 I/O接口视频输入： DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/RGB/YPBPR； VIDEO/S-VIDEO
3 | 彩色高清摄像机 | 3.1 产品要求：单晶片CMOS图像传感器实现数字化全高清图像；16：9宽幅清晰画面；具有DVI、HD-SDI、各种信号输出接口，支持各种高清监视器；防水等级达到IPX8
3.2 技术要求：图像传感器：1/3CMOS；有效像素：1920（H）×1080(V)；输出信号：HD-SDI、DVI、Y/C；灵敏度：2000L×F7（标准）；白平衡：自动/手动； 自动增益控制：0～18 db； 自动快门：1/50-1/4000S
4 | 医用冷光源 | 4.1 产品要求：本光源采用LED灯泡；即开即亮，没有启动延时，无频闪；光源亮度可调，使用简单方便
4.2 技术参数：灯泡功率：30W；输出孔径：Ø10mm；输出总光通量：410lm；色温：3000K～7000K；电气安全应符合GB9706.1标准要求
5 | 图文工作站 | 5.1 硬件配置：品牌电脑主机 ；硬盘：≧1T SATA硬盘；显示器：≥23英寸，1920*1080全高清IPS液晶显示器；用来采集高清摄像机视频图像的采集卡分辨率可达1920*1080，通过HDMI、DVI、RGB、VGA 接口与摄像机连接；配置一个COM口脚踏开关，用来采集图像；工作站搭配高清晰度彩色喷墨打印机。
5.2 软件功能： 具备用户登录管理及权限管理；影像显示；影像录制； 图像采集：①图像采集方式支持手动开关、脚踏开关、鼠标、快捷键； 病例检索查询。提供日常快速检索处理病历功能。可迅速查看：当天、最近几天、一周、本月、上月等各种条件的病历。病历查询可也可按姓名、病例号、检查日期等项目组合查询。可根据需要导出病人的资料，导出的资料可用于光盘备份
6 | 灌注泵 | 6.1 采用步进电机驱动运行，设备运行时平稳、噪声小
6.2 工作压力及流量由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作
6.3 具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值
6.4 设定压力范围:15mmHg-400mmHg（2Kpa～53.3Kpa）
6.5 流量设定范围:0.1-1L/min（误差±30%）
6.6 压力调节步长：1mmHg（0.1Kpa）
6.7 流量调节步长：0.1L/min
6.8 设备安全分类型:I类BF型应用部分
6.9 运行方式:间歇加载连续运行
★7 | 医用台车 | 一台
＃8 | 品牌要求 | 所有配置为同一品牌
★9 | 质保 | 整机质保叁年