技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1130 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 生物样品库管理系统 |
| 数量 | 1套 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币48万元（免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于生物样品中短期低温保存。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 超低温冰箱 | 4台 |
| 2 | 样本库管理软件 | 1个 |
| 3 | 温度监控系统 | 1套 |
| 4 | 冻存盒和冻存架 | 4套 |
| 5 | 液氮罐 | 1台 |
| 6 | 标签打印机 | 1台 |
| 7 | 电脑 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 超低温冰箱 |
| 1 | 内部容积 | ≧640L |
| ★2 | 压缩机 | 双1.5 HP工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 |
| 3 | 工作温度 | -50℃∽-86℃ |
| ★4 | 冷凝风扇 | 两台冷凝风扇智能开停，高效节能 |
| ＃5 | 箱体结构 | 重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板 |
| ＃6 | 内门 | 四扇内门 |
| 7 | 外部尺寸(mm) | 197.9 H ×103.6 W ×98.9 D cm |
| ★8 | 密封条 | 三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能 |
| ★9 | 外门 | 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启 |
| ＃10 | 电脑控制和信息显示系统 | 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 |
| ★11 | 认证 | 符合 CE 认证,CFDA 认证 |
| 样本库管理软件 |
| 1 | 功能 | 实现冻存样品信息等可视化管理，具备样品编码、标签打印、信息查询、出入库管理、设备空置率查询等功能。 |
| ＃2 | 样本库管理软件 | 管理10台以上超低温冰箱样品 |
| 3 | 样本源编码 | 样本来源信息可以excel表格的形式导入、导出 可以自定义，自定义内容来源于样本源信息 可以批量注册创建相同属性的多个样本，并且可以对这些样本进行自动分装或提取，分装、提取的方案可以自定义模板 样本编码可以自定义，自定义内容来源于样本源信息 样本来源、样本的信息均可自由定制，并且可以对这些定制信息进行分组，以满足不同项目的多样化需求 |
| ＃4 | 样本标签打印 | 支持条码、文本、图片 |
| 液氮罐 |
| 1 | 存放数量 | 可存放1.2 & 2.0mL冻存管数量：4000个 |
| 2 | 液氮总容量 | ≥120L |
| 3 | 静态挥发量 | ≤0.99L/d |
| ＃4 | 静态存储时间 | ≥120天 |
| 5 | 罐口直径 | ≤216mm |
| 6 | ＃总高度 | ≤955mm |
| 7 | 外部直径 | ≤559mm |
| 8 | 液氮罐可容纳 2 ml 冻存管数量 | 4000个 |
| 9 | 真空保证 | 三年真空保证 |
| 10 | 安全锁扣设计 | 具有 |
| ★11 | 超声波装置不与液氮接触即可检测液氮容量 | 具有 |
| ★12 | 超声波液位感应器安全性 | LED 液位指示灯面板可持续显示液氮量，可精确到 1/8 的增量，当液面降到大约 2.5 厘米时，低液面指示灯和报警声音同时启动 |
| 13 | 电脑 | 品牌电脑，内存≥8G，1T存储，1G独显，24寸显示器，带有USB3.0口，正版win10以上专业版操作系统 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外不收取上门费和维修服务费，只收取响应的配件费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 质保期内，维修响应时间为8小时内 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后1个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。