技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1131 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 实时定量PCR仪 |
| 数量 | 1 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币48万元（免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 实时荧光定量PCR仪可用于绝对定量、mRNA基因表达差异，单核苷酸多态性（SNP）基因分型检测，Non- coding RNA和microRNA分析，基因拷贝数（CNV）分析，DNA稀有突变分析，基于荧光定量PCR仪的蛋白表达和蛋白相互作用分析等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 台式电脑 | 1台 |
| 3 | 控制软件 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 模块 | 标准96孔×0.2ml模块 |
| ＃2 | 升降温 | 升降温速率≥6.5°C/秒 |
| ★3 | 温控范围： | 4 - 99.9°C |
| ★4 | 控温区域 | 具有可独立设置温度的6个以上温控区域 |
| 5 | ＃光源寿命 | 高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) |
| 6 | 染料 | 支持的染料： FAM™/SYBR™ Green, VIC/JOE™/HEX/TET, ABY/NED™/TAMRA™/Cy3, JUN, ROX™/Texas Red，Mustang Purple, Cy5/LIZ, Cy5.5采用检测光滤光片分光，所有荧光通道完全开放 |
| ★7 | 多重分析 | 6组激发滤光片， 21种荧光组合，可对多至6个靶点进行多重分析 |
| ★8 | 实验误差校正功能 | 可选内参比荧光Rox, 校正加样误差和管间差异 |
| ★9 | 触摸屏控制 | 仪器内置触摸屏，可自行控制仪器运行。 自带存储10G，可满足1000-5000个试验数据存储 |
| 10 | ＃分辨倍数 | 可分辨起始拷贝数2000与3000的样本（1.5倍差异）；可实现单拷贝起始模板的区分 |
| 11 | 反应速度 | 支持30分钟以内完成40循环的快速荧光定量PCR实验 |
| 12 | 软件 | 自带原厂引物探针设计软件；配备完备的定量PCR软件,等位基因分析软件。可用于PCR引物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR引物和Taqman探针的设计和自动测试，配备完备的定量PCR软件,等位基因（SNP）分析软件和阴阳性结果自动判定软件 |
| ★13 | 云服务 | 具有云服务器平台，可实现使用者随时随地进行数据分析和分享。同时具有管理员权限，简化管理流程。 |
| 14 | 电脑 | 品牌电脑，内存≥8G，1T存储，1G独显，24寸显示器，带有USB3.0口，正版win10以上专业版操作系统 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外不收取上门费和维修服务费，只收取响应的配件费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 质保期内，维修响应时间为8小时内 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后1个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。