技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1133 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 根管显微镜 |
| 数量 | 4 | (国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 人民币100万元 |
| 设备功能要求 |
| 1. 观察肉眼无法看清的微裂纹、明确诊断，从而制定适当的诊疗计划； 2. 常规根管治疗当中利用显微镜观察髓腔入口，根管口、根管壁的细节，避免遗漏根管，为彻底清理、充填髓腔及根管系统提供有力保障； 3. 利用显微镜的照明和放大条件，配合相应的根管显微器械和超声器械，清除根管系统内的感染，修复医源并发。 4. 附有内置拍照录像功能，且可连接显示器同步传输影像，有助于医生保存病例、分享交流、医患沟通。 5. 0°～180°变角可调式双目镜筒 符合人体工程学原理，可保证临床医生获得最佳的临床工作坐姿，可有效减轻与防止腰、颈、肩部的肌肉劳损，使临床医生远离颈椎病、腰椎病的困扰。更可以实现远程手术直播、远程会诊等等功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 牙科显微镜主机 | 1 |
| 2 | 瞳距调节机构 | 1 |
| 3 | 大行程变焦物镜 | 1 |
| 4 | 集成视频系统录像存储装置 | 1 |
| 5 | 无线脚踏 | 1 |
| 6 | 分光器 | 1 |
| 7 | 手机影像接口 | 1 |
| 8 | 旋转环 | 1 |
| 9 | 高清显示器及抱箍支架 | 1 |
| 10 | 景深加强器 | 1 |
| 11 | 相机接口 | 1 |
| 12 | 单反数码相机机身 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 双目镜筒 | 0°～180°变角双目镜筒,焦距：F=170mm,双目镜筒瞳距调节范围：55mm～75mm，调节旋钮带消毒罩；54mm～76mm，调节旋钮带消毒罩。 |
| 2 | ★目镜 | 放大倍数≥12.5倍,高眼点广角目镜，视度调节范围：±7D |
| 3 | 物面照度（F250） | 集成LED光源 >70000Lx |
| 4 | ★变倍系统 | 连续变倍，倍率因子0.4x-2.4x，F=250mm条件下,放大倍数覆盖2X-19X |
| 5 | 滤色片 | 内置橙色滤色片、绿色（无赤）滤色片，橙色滤片可防止树脂材料过快固化，绿色滤片可在手术血环境下看清微小的神经血管，增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。 |
| 6 | ＃光斑调节、光斑直径及视场直径（F250） | 光斑大小4档可调，大光斑、中光斑、小光斑、微小光斑；最大光斑直径不小于155mm；视场直径12mm～123mm。 |
| 7 | 手柄 | 360°可旋转手柄，配消毒罩，手柄上带有一键拍照录像按钮。 |
| 8 | ＃120°超级 平衡挂臂 | 根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮。在加载照相机、摄像机等附件后，镜头仍可在任意角度悬停，单手轻触即可调节镜头角度与位置。（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮） |
| 9 | 照明系统 | 冷光源双通道 LED 合光照明系统集成在显微镜镜头中，亮度连续可调；平均使用寿命≥60000小时。 |
| 10 | 自动开关装置 | 横臂内带有照明电源自动开关装置，可以使医生不用关闭显微镜电源开关，就可以直接关闭灯光，方便快捷。 |
| 11 | 安装方式 | 落地式支架，采用“H”形底座，底座尺寸632x632mm。 |
| 12 | ★大变焦物镜 | 大变焦物镜F=200mm-450mm,足够覆盖整个口腔深度，带防溅保护罩。 |
| 13 | ★集成视频系统 录像存储装置 | 内置集成式全高清影像，实时4K全高清影像输出，录像存储系统内置SD高速存储器，对静/动态影像进行快速存储，将所有数据保存到高速SD存储卡，也支持U盘快速存储，≥512GB SD存储卡，文件存储格式包括：JPEG;MP4。 |
| 14 | ＃无线脚踏遥控 | 通过无线脚控、鼠标进行拍照录像，无线脚踏摄录装置：通过无线脚控进行拍照录像支持高速连拍，无抖动，随意安放，使医生在治疗过程中随时采集满意的医学临床照片。 |
| 15 | 分光器 | 30°光学延长器与分光器集成（2:8或者5:5可选），符合人体工程学设计，使医生可以采用正确的姿势进行操作。 |
| 16 | ★手机影像接口 | 适用于手机通过接口和分光器直接连接，可以通过手机拍照或录像，图像可360度旋转且手机角度也可任意角度调节，可做视频直播教学或者医患沟通时可选择满意的视野角度。 |
| 17 | 旋转环 | 配置旋转环：在医生坐姿不变的情况下，即双目镜筒保持水平观察位置的同时镜身向左或向右倾摆，左右25度倾摆，与光学延长器集成。 |
| 18 | ★景深增强器 | 可变光阑根据光学成像原理，可以使拍摄的照片提高三倍景深，在高倍状态下效果尤其明显。 |
| 19 | 显示器 | 和显微镜配套的高清显示器+显示器支架+立柱抱箍,可以让显微镜底下的图像实时显示出来,带HDMI高清接口。 |
| 20 | ★外置影像系统 | 20.1外置相机接口 |
|  |  | 20.2 单反相机（带高清摄像功能） |
|  |  | 20.3 无线脚踏 |
| ★售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机保修三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 提供设备使用、调试、保养以及如何入门的训练方法培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，8小时必须到达现场， 24小时解决 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。