技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1134 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 虚拟仿真牙医培训系统 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 5 |  | □国产 R进口 |  |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币300万元 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字化虚拟仿真牙医培训系统在无传统的仿真牙，车针，口镜，水/气的情况下，通过虚拟现实技术，模拟出所有器械及口内情况，并通过手柄获取真实的临床手感。在没有任何污染，耗材的情况下，颠覆传统教学方法，让学生练习龋齿制备、冠桥制备、开髓练习、儿科病例等操作训练。系统学生机和教师系统通过局域网互联，每套教师系统可以管理最多达 100 台学生机。同时结合临床，可将临床的牙体通过口内扫描仪获得的三维数据（STL 格式）导入教师系统， 生成可在学生机操作的案例，进而扩充练习的科目。反之，在学生机上操作后的案例， 也可反向输出，通过 CAD/CAM 或 3D 打印系统制作出牙体，进而有效地将虚拟现实和临床实际相结合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 口腔数字化虚拟仿真培训系统主机（触摸显示屏、3D观察器、力反馈单元、脚踏板、模拟钻牙的钻机、操作撑架、三维鼠标、模拟口镜、3D眼镜、模拟支点杆、口腔用钻具握柄、口镜握柄） |  |  |  |  | 5 |  |
| 2 |  |  | 课程模块（虚拟手部灵巧度练习、虚拟龋齿病例数、虚拟冠桥练习病例数、虚拟开髓练习病例数） |  |  |  |  | 5 |  |
| 3 |  |  | 软件模块：课程管理、用户管理、课程编辑和新建、学生机画面的监控、成绩统计、报告生成。 |  |  |  |  | 5 |  |
| 4 |  |  | 医师椅 |  |  |  |  | 5 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | ★设备组成 |  |  |  |  |  | 系统由硬件和软件组成，其中硬件包含一台用于运行图形仿真的高端工业计算机，独立的用于控制触觉的计算机；除此以外，本系统还包含：采用专利准入控制技术的力反馈系统；借助先进的投影与映射技术生成三维立体影像的显示系统；口腔用手机；口镜；口腔用脚踏板；设备高度调节机构；模拟支点杆；用于调整视景的三维鼠标。 |  |  |
| 2 | 工业计算机 |  |  |  |  |  | Intel i5四核处理器 8 Gb内存 nVidia GForce 9800 GTX显卡 512Mb DDR3显存 64Gb固态硬盘 Microsoft Embedded 操作系统 |  |  |
| 3 | ★实时力反馈系统 |  |  |  |  |  | 实时力反馈系统是利用专利的力反馈技术，为保证模拟的真实性，所提供的力感范围为0-15N，精度为0.01N，摩擦力0.01N，闭环控制计算速度2kHz，强度率7000N/s/m，刚度1000N/m，位移分辨率10μm，速度0.2m/s，加速度100m/s2 |  |  |
| 4 | ＃实时三维影像显示系统 |  |  |  |  |  | 分辨率为1280 x 800像素的投影仪投影在100 x 75 mm的表面，最终获得分辨率达到0.007 mm / pixel(或136.5 pixel/mm)的三维影像。所生成的三维影像透过镜面投射，使得影像处于手部操作台同一平面，实现虚拟环境下的手眼协同，确保模拟的真实性。 |  |  |
| 5 | 多点触控平板显示屏系统 |  |  |  |  |  | 19寸触摸显示，分辨率达1366x768； 侧面带磁卡读卡器，可配合用户的磁卡信息，刷卡登入系统； Windows 7 professional操作系统。 |  |  |
| 6 | 其他硬件系统 |  |  |  |  |  | 6.1 口腔用钻具握柄，1把，材质：不锈钢； 6.2口镜握柄，1把，材质：塑料； 6.3口腔用脚踏板，1台； ★6.4设备高度调节机构，可调范围（操作平台到地面的垂直距离）： 72-102cm； 6.5用于调整视景的三维鼠标，1套，可调节范围：360°； 6.6手部操作平台两侧配备可调节方向的支点杆，供操作者使用时掌握支点技巧。 6.7 3D眼睛，1副，材质：偏振片； 6.8工作温度：0 ~ 40ºC，工作湿度：30% ~ 70%，设备用电：220V，50Hz，400W； ★6.9 每台设备均配有可升降座椅。 |  |  |
| 7 | 软件组成 |  |  |  |  |  | 虚拟仿真软件通过模拟医生在临床接待患者，集成了口腔学的理论和技术，在虚拟政所的环境中，包含了一个虚拟的“候诊室”，带有软件操作教学视频、实践考核用的虚拟病例、具有器械选择的考核功能及客观评估功能。其中的虚拟病例包含了龋齿病例，冠桥病例，开髓病例，每个病例都带有器械选择的考核环节，客观评估环节，其基本配置如下： ＃7.1虚拟手部灵巧度练习材料数量：≥9块； ＃7.2虚拟龋齿病例数：≥8例； 7.3虚拟冠桥练习病例数：≥2例； ★7.4虚拟开髓练习病例数：≥3例； 7.5虚拟的可选车针数量≥20种； 7.6虚拟车针类型：至少包括球钻、裂钻、金刚砂钻、探针、挖匙 7.7虚拟的口镜数量≥1把 |  |  |
| 8 | ＃软件功能 |  |  |  |  |  | 课程管理（教师可按照不同年级的学生分配不同的训练课程，制定对应的训练计划），用户管理（为每位使用设备的用户配备对应权限，分配相应的组别），课程编辑和新建（课程的接口是开放的，可以由用户自行编辑现有内容或利用系统自带的素材，即牙体和手术器件新建课程），学生机画面的监控（通过教师机可远程查看学生机的所有信息及其实时操作影像），成绩统计（可以批次统计所有用户的使用成绩），报告生成（可以自行生成用户的使用报告）。 三年内如有新课程需进行免费升级。 |  |  |
| 9 | 匹配性 |  |  |  |  |  | ＃9.1本数字化虚拟仿真牙医培训系统应可与我院现有系统配套及连接使用，可未来满足最多100套学生机与教师机配套使用。 ★9.2需要我院现有设备进行网络连接。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★质保期 |  |  | 三年 |  |  |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  | 质保期只外维修只收取配件费用，且配件价格承诺全国最低价供应（附承诺函） |  |  |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  | 每年不少于1次 |  |  |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  | 5分钟内应答，24小时内到达 |  |  |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  | 签署合同后3个月内 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。