技术参数

| 项目编号 |  |  |  | 2022-JK15-W1138 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 |  |  |  | 心肺功能测试仪 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  | 1 |  |  | □国产 √进口 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  | 人民币85万元 |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该设备主要用于人体体能素质的综合测评。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描 述 |  |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 主机 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 2 |  |  | 电脑 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 3 |  |  | 彩色喷墨打印机 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 4 |  |  | 功率车 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 5 |  |  | 运动跑台 |  |  |  |  | 1台 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 通气功能 |  |  |  | 慢肺活量，用力肺活量，每分最大通气量 |  |  |  |  |
| 2 | ★运动心肺测试功能 |  |  |  | 采用Breath by Breath（每口气法）进行运动心肺测试 |  |  |  |  |
| 2.1 | ＃具备间接测热法能量代谢和营养评估功能 |  |  |  | 用以辅助制定运动计划和训练处方等 |  |  |  |  |
| 2.2 | ＃定标功能 |  |  |  | 容量定标：具备自动及手动两种方式； 气体分析器定标：气体定标为自动定标； 环境参数定标：环境参数定标为自动定标； |  |  |  |  |
| 2.3 | 运动流速容量环测试功能 |  |  |  | 提供潮气末的氧和二氧化碳浓度 |  |  |  |  |
| 3 | 心电测试功能 |  |  |  | 计算机化的，在运动中实时显示12导运动心电图的测试数据 |  |  |  |  |
| 3.1、 | ＃血氧饱和度 |  |  |  | 实时记录受试者氧脉搏数据 |  |  |  |  |
| 3.2 | ★运动血压测试 |  |  |  | 血压测量范围:35-255 mmHg 血压测量精度：±4 mmHg |  |  |  |  |
| 4 | 氧分析器 |  |  |  | 电化学法 |  |  |  |  |
| 4.1 | ★测量范围 |  |  |  | 吸入氧气浓度测量范围0至22.00% |  |  |  |  |
| 4.2 | ★分辨率 |  |  |  | 吸入氧气浓度测量值的分辨率≤0.02% |  |  |  |  |
| 4.3 | ＃精确度 |  |  |  | 吸入氧气浓度测量值的精确度≤0.1% |  |  |  |  |
| 4.4 | ＃响应时间 |  |  |  | 测量响应时间≤90ms |  |  |  |  |
| 5 | 二氧化碳分析器 |  |  |  | 红外热导式 |  |  |  |  |
| 5.1 | ★测量范围 |  |  |  | 呼出二氧化碳浓度测量范围0至8.00% |  |  |  |  |
| 5.2 | ★分辨率 |  |  |  | 呼出二氧化碳浓度测量值的分辨率≤0.01% |  |  |  |  |
| 5.3 | ＃精确度 |  |  |  | 呼出二氧化碳浓度测量值的精确度≤0.1% |  |  |  |  |
| 5.4 | ＃响应时间 |  |  |  | 测量响应时间≤90ms |  |  |  |  |
| 6 | 流速传感器 |  |  |  | Triple V型直接置于口鼻处进行测试 |  |  |  |  |
| 6.1 | ★测量范围 |  |  |  | 口鼻处气体流速测量范围0～14L/S |  |  |  |  |
| 6.2 | ＃阻力 |  |  |  | 口鼻处气体阻力测量≤0.15Kpa/L/S |  |  |  |  |
| 7 | 心肺功能自动评估软件 |  |  |  | 配备心肺功能自动评估软件包，用户可修改逻辑流程和逻辑判据。 |  |  |  |  |
| 8 | 功率车 |  |  |  | 配备功率自行车壹套，以数字方式自动控制功率车的运行参数，并将相关参数实时回传至运动测试系统，与气体代谢数据同步进行实时计算分析并显示在主界面中。 |  |  |  |  |
| 9 | 跑台 |  |  |  | 配备专业医用运动跑台，内置多种运动协议，最大承重200KG，紧急停止按钮，超静音交流电机，交互式减震系统。 |  |  |  |  |
| 10 | ★产地 |  |  |  | 原装进口 |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 质保期 |  |  |  | 1年 |  |  |  |
| 2 |  | 备件库 |  |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 |  | 维修站 |  |  |  | 西安有维修人员 |  |  |  |
| 4 |  | 收费标准 |  |  |  | 质保期外配件及维修价格：只收取成本价 |  |  |  |
| 5 |  | 培训支持 |  |  |  | 免费提供一次现场培训 |  |  |  |
| 6 |  | 维修响应 |  |  |  | 2小时响应， 48小时上门 |  |  |  |
| 7 |  | 到货时间 |  |  |  | 90天 |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。