技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1139 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 倒置显微镜 |
| 数量 | 1 | □国产 √进口 |
| 最高投标限价 | 人民币54.85万元 |
| 设备功能要求 |
| 用于多荧光通道条件下的多种全自动细胞成像应用，分析标本内钙离子分部和变化情况。支持常规Fluo3/4等相关钙离子染料的测定。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 电动倒置显微镜 | 1台 |
| 2 | 成像系统 | 1套 |
| 3 | 分析软件 | 1套 |
| 4 | 电脑工作站 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 观察方式 | 明场、相差、荧光观察 |
| ★2 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm。 |
| 3 | 物镜转盘 | 电动，≥6孔位 |
| 4 | 聚焦机构 | 电动Z轴聚焦，最小调焦精度≤10nm |
| ★5 | 物镜 | 4倍荧光相差物镜（N.A.≥0.13） 10倍荧光相差物镜（N.A.≥0.30） 20倍荧光相差物镜（N.A.≥0.45） 40倍荧光相差物镜（N.A.≥0.60） 40X测钙专用物镜（N.A.≥1.35） 100倍荧光相差物镜（N.A.≥1.30，油镜，带虹彩光阑） |
| #6 | 聚光镜 | 电动，≥5孔位 |
| #7 | 荧光光源 | LED光源，支持340/380nm钙成像激发，同时具备宽光谱白光LED荧光。 |
| #8 | 荧光激发转盘 | 电动，≥7孔位 |
| #9 | 荧光激发块 | 4个，蓝色、绿色、红色、测钙用340/380nm荧光激发块。 |
| 10 | 载物台 | 手动电动，显微镜同品牌，精确定位功能手动载物台；具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；移动范围Y≥75mm,X≥111mm；配备35mm培养皿、多孔板及载玻片适配器。 |
| #11 | 成像系统 | （1）显微镜同品牌、原装进口，保证系统兼容性、稳定性。 （2）像素：≥2000万像素 （3）制冷系统：半导体制冷，低于环境温度10度 （4）实时帧速：≥50幅/秒(1920×1200) |
| 12 | 流程管理功能 | 可轻松设计复杂流程实验，拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。 |
| 13 | 实时录像功能 | 支持实时录像功能，对于快速动态实验（如活细胞内钙离子浓度）可开启实时摄制功能，获取连续视频文件； |
| 14 | 反卷积算法功能 | 包括近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和2D反卷积等国际公认计算模式，每个模式均有适合于共聚焦图像和非共聚焦图像的专业算法。 |
| ★15 | 比例分析模块 | 可即时显示比例分析法测钙、FRET等双通道荧光强度变化实验的图像及比例曲线，结果可以导出；具备多种FRET分析和测量的方法，如Acceptor photo bleach和Sensitized Emmission等。 |
| 16 | 电脑工作站 | i7-8700处理器，16G DDR4内存，2TB硬盘，2G独立显卡，27寸显示器。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内，免配件费，免人工费，质保期后只收取配件费，价格按市场报价70%。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训，不限人数、次数 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间1小时，2小时到达现场维修。 |
| 7 | 到货时间 | 2个月 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。