2022-JKMTDY-W5050

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 铅帘（下半身射线防护屏） |
| 数量 | 1 | □国产 ☑进口 |
| 设备最高投标限价 | 16万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| **★1** | 适用机型 | 适用于西门子Biplane血管造影设备 |
| **2** | 尺寸和重量 | 一个基本单元件（71.5cm X 75cm;7.7kg)一个下半身辐射防护枢轴旋转元件（77cm X 48cm;3.8kg)两个可嵌入单元件：57cm X 34cm;2.4kg 27cm X 34cm;0.9kg |
| **3** | 承重 | 轨道的最大承重：40KG |
| **4** | 铅当量 | 该下半身射线防护屏符合X射线设备防护性能的技术要求，铅当量大于0.25mmPb。该产品对原发射线有一定过滤作用，同时对散射线也有抑制作用。 |
| **＃5** | 用途 | 保护操作者本人免受辐射损伤，保护周围人群的健康和安全。 |
| **6** | 连接 | 可以连接到患者定位台右侧或左侧的附件导轨上。 手术期间可以随着机床升降调整高度。 |
| **★7** | 品牌 | 原装进口 |

2022-JKMTDY-F5051

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 维修德尔格麻醉工作站 |
| 维修数量 | 1套 |
| 设备最高投标限价 | 26.4万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术要求 |
| **★1** | 维修内容 | 更换气体分析模块3个 |
| 更换控制板2个 |
| 2 | 维修密钥 | 投标人须具有德尔格麻醉机，呼吸机设备维修的相关专业工具、仪器、合法的设备维修密钥，工具序列号以供核实 |
| 3 | 零配件要求 | 所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件, 有追踪号码；相关关键部件，必须能提供相应的合法进口报关证明 |
| 4 | 更换配件保修 | 更换的配件自维修完成之日起，180天内发生故障，投标人必须免费更换崭新配件，并确保设备工作正常。 |
| 5 | 维修要求 | 设备自检可以通过，所有自检项目绿灯，设备功能完全恢复正常。 |
| 6 | 工时费 | 工程师工时费全免 |

2022-JKMTDY-W1103

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 高清光学放大电子结肠镜 |
| 数量 | 1 | □国产 ☑进口 |
| 设备最高投标限价 | 49万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| **1** | 基本要求 | 1.1 具备满足特殊光（窄波成像）观察的HDTV专用CCD（实现窄波光捕捉显示功能） |
| ★1.2 具备光学放大功能，便于观察黏膜微血管细节 |
| ★1.3 具有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能，方便肠镜插入及操作优良的放大性能 |
| **★2** | 副送水功能 | 具备 |
| **★3** | 视野角 | 广角≥170°、长焦≥90° |
| **4** | 视野方向 | 直视 |
| **5** | 景深 | 7-100mm（广角）、2-3mm（长焦）焦距范围可转换 |
| **6** | 先端部外径 | ≤13.2mm |
| **7** | 插入部外径 | ≤12.8mm |
| **8** | 弯曲部弯曲角度 | 上/下≥180°、左/右≥160° |
| **9** | 有效长度 | ≥1330mm |
| **10** | 全长 | ≥1680mm |
| **11** | 钳子管道内径 | ≥3.7mm，最小可视距离距先端部3mm（广角） |
| **★12** | 兼容性 | 与奥林巴斯290主机兼容 |
| **★13** | 售后 | 整机免费质保3年 |