| 项目编号 | 2022-JK15-W1165 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 实时定量核酸检测系统（PCR仪+离心机+核酸定量仪） |
| 数量 | 1套 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币70.00万元（免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 可用于样本制样、核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。六通道多重检测，同时具有多重检测能力。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 荧光定量PCR主机 | 1 |
| 2 | 控制分析软件 | 1 |
| 3 | 主流品牌电脑 | 2 |
| 4 | 台式冷冻离心机（含3个转头） | 1 |
| 5 | 核酸定量仪（含2个微孔板适配器） | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 实时定量PCR仪 |
| 1.1 | ★主机 | 荧光通道数：不少于六个检测荧光通道，包含FRET检测通道。 |
| 1.2 | ★温度梯度 | 温度梯度：动态温度梯度，可以同时运行不少于6个不同的温度。 |
| 1.3 | #激发检测方式 | 逐孔扫描式激发检测，无激发光密度差，无相邻孔背景信号干扰。 |
| 1.4 | #激发光源 | 至少六个LED光源。 |
| 1.5 | #检测器 | 至少六个独立的检测器。 |
| 1.6 | 激发/发射波长范围 | 450-730nm |
| 1.7 | 升降温速度 | 不低于5℃/秒 |
| 1.8 | #反应体系 | 1-50µl |
| 1.9 | 温控范围 | 0 -100℃ |
| 1.10 | ★温度均匀性 | 不超过±0.3℃范围 |
| 1.11 | 灵敏度 | 能检测人类基因组中单拷贝基因 |
| 1.12 | 动态范围 | 不低于10个数量级 |
| 1.13 | #温度准确性 | 不超过±0.2℃范围 |
| 1.14 | #云服务 | 支持无线（WiFi）连接，可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能。 |
| 1.15 | #仪器显示 | 彩色触摸屏可独立运行显示，通过云平台可提供远程设置、仪器运行监视和数据管理功能。 |
| 1.16 | 数据分析 | 标准曲线定量、溶解曲线分析、基因表达分析：结合多内参基因和各基因反应效率的相对定量（ΔCq法）或均一化表达（ΔΔCq法）；数据分析选项包括柱形图、箱线图、点状图、聚类图、散点图和火山图；可比较无限多Cq值的多板数据基因表达分析、等位基因分析、终点法分析。 |
| 2 | 台式低温离心机 |
| 2.1 | 温度范围 | -9℃–40℃ |
| 2.2 | 速度范围 | 不小于200–14000rpm范围(10rpm为步进调节) |
| 2.3 | ★最大离心力 | 不低于20000*g |
| 2.4 | ★加速/减速档 | 不少于8个 |
| 2.5 | #噪音水平 | <60dB(A) |
| 2.6 | #程序 | 不少于25个用户自定义程序 |
| 2.7 | 定时范围 | 1 分钟 至99 分钟, 可连续离心，有瞬时离心功能 |
| 2.8 | ★最大容量 | 不小于4*250ML/2*5微孔板 |
| 2.9 | 转头 | 水平转子(4*96孔板)、角转子1（6*50mL）、角转子2（24*1.5mL/2mL） |
| 3 | 核酸定量仪 |  |
| 3.1 | ★孔板类型： | 6，12，24，48，96和384孔板 |
| 3.2 | 光源 | 氙灯 |
| 3.3 | ＃波长 | 200-900nm，1nm步进；准确性≤±2nm；重复性≤±0.2nm。 |
| 3.4 | 检测模式 | 光谱扫描、终点法、动力学法、孔域扫描、核酸蛋白检测 |
| 3.5 | ＃OD准确性 | ±1％ ± 0.01 OD @ 0－2 OD；±3％ ± 0.01 OD @ 2－2.5 OD |
| 3.6 | 线性 | ±1％ ± 0.01 OD @ 0－2 OD; ±3％ ± 0.01 OD @ 2－2.5 OD; |
| 3.7 | 散射光 | 0.03% @ 230nm |
| 3.8 | ★分辨率 | 不大于0.0001 OD |
| 3.9 | ★微孔板适配器 | 可检测48个2ul样品，用于直接进行核酸蛋白检测 |
| 3.10 | ★比色皿 | 配备标准原装比色杯检测模块，不少于10个 |
| 3.11 | 样品体积 | 最小2uL样品分析 |
| 3.12 | 光路径 | 0.5mm（可校正） |
| 3.13 | ＃精确性 | 0-2 OD 2% ±0.007 OD |
| 3.14 | 检测限度 | 不小于2-4000 ng/uL范围 |
| 3.15 | ＃读板速度 | 96孔：≤8秒; 384孔：≤14秒 |
| 3.16 | ★ 孔域扫描 | 可选99×99点矩阵扫描，并可根据扫描结果给出模拟热感图 |
| 3.17 | ＃软件 | 中文控制分析软件 |
| 4 | ★电脑 | 不低于以下配置：12代12核i7 ，32G内存，8T硬盘，RTX3080显卡，27寸显示器 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修服务 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保期内免费，保外只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 现场在位培训及技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 4小时响应，3个工作日完成维修 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。一般技术指标参数不作标记。投标人须提供所有技术参数的支持资料，包括但不限于生产商公开发布的资料（含生产商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等）。并在技术参数偏离表注明支持材料在标书中的页码并显著标记，凡未提供有效证明文件的响应不予认可。