2022-JK17-W1047

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JK17-W1047 | | | | |
| 项目名称 | | | 输液泵 | | | | |
| 数量 | | | 20台 | | 🗹国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 12万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 用于住院病人精确输注，控制药液流速和滴速以达到最佳治疗效果 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 输液泵 | | | | 20台 | |
| 2 | | 输液架 | | | | 20个 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | 安全防护可靠，防护类型 | | | CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； | | |
| ★2 | 扩展功能 | | | 可单泵使用也可扩展工作站使用。 | | |
| 3 | 阻塞回撤功能 | | | 当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； | | |
| 4 | 防重力自由流功能 | | | 泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； | | |
| 5 | 双重气泡探测 | | | 超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：15分钟内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； | | |
| 6 | 精度要求 | | | 全挤压蠕动输注，精度≤±5% | | |
| 7 | 在线滴定功能 | | | 安全不中断输液而更改速率 | | |
| ＃8 | 速率范围 | | | 0.1-1100ml/h, 递增：0.1ml | | |
| 9 | 预置总量范围 | | | 0.1-9999ml，递增：0.1ml | | |
| 10 | 快进功能 | | | 0.2-600ml/h，以0.1ml/h递增 | | |
| 11 | 屏幕 | | | ≥2.5，，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 | | |
| 12 | 报警 | | | 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；中级别:系统异常，待机时间结束；  低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断 | | |
| 13 | 输液模式 | | | 速度模式、滴速模式 | | |
| ★14 | 阻塞报警调节 | | | 无需拆机 | | |
| **售后服务要求（每一项都是**“★”**）** | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 整机质保≧5年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 厂家在西安有备件库 | | |
| 3 | 维修点 | | | 厂家在西安有维修点 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 现场操作培训，24小时故障无法排除，提供备用机 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 10个工作日 | | |