| 设备名称 | 排痰仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 14.00万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 用于胸腔外部进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 2台 |
| 2 | 全胸充气背心 | 6件 |
| 3 | 半胸充气胸带 | 2件 |
| 4 | 背心内衬 | 12件 |
| 5 | 背心外衬 | 6件 |
| 6 | 紧急停止开关 | 2个 |
| 7 | 连接气管 | 8根 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 供电电源 | 电源电压AC220V，电源频率50Hz，额定功率250VA； |
| 2 | 振动频率 | 3Hz～20Hz，调节步长1Hz，误差±15%； |
| 3 | 振动压力 | 压力范围： 压力可设置等级：1级～10级； 压力可设置范围：0kPa～5kPa； |
| 4 | 定时时间 | 1-60min定时时间范围； |
| 5 | 人机交互界面 | ≧4.3寸屏幕，彩色中文高清LCD显示，导航式操作指引 |
| 6 | 治疗模式 | 常规模式、滚动模式和自定义模式（编程模式） |
| ★7 | 滚动模式 | 用户可以设置两个点的频率和压力参数，并设置由第一点到第二点所占用定时时间百分比的模式 |
| ★8 | 编程模式 | P1、P2、P3为自定义模式，用户可以设置治疗的8个“段”，每段设置属于该段的“频率”、“压力”和“时间”三个参数，执行完一个“段”后执行下一个“段”的操作 |
| 9 | 咳嗽暂停功能 | 咳嗽暂停时间设置10S-5min可调 |
| 10 | 患者紧急停止保护 | 气动紧急停止安全开关，为患者安全治疗保驾护航 |
| 11 | 空气脉冲发生器 | 进口低噪音风机，为临床提供舒适的工作环境 |
| #12 | 充气背心 | 倒V型专利背心设计减少病人在排痰过程中胃部不适；充气背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可正常清洗。内有垫布，可防止交叉感染，外有一次性无纺布可以防止仪器污染 |
| 13 | 患者治疗信息存储 | 软件功能丰富，SD卡无限量存储患者诊疗信息，方便日常管理与科研项目开展 |
| ★14 | 患者状态监测 | 可选配血氧饱和度、心率、呼吸率等自动检测控制模块，为临床提供更多功能选择 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家在西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家在西安有 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时。 |
| 7 | 到货时间 | 10个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。