| 台式冷冻离心机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口 |  | 3台 |  |
| 附件（一）：小型台式低温离心机-2台 |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |
| 1 | #温度： |  | -10 °C到 +40 °C* 快速预冷功能，从21℃降至4℃仅需8分钟 |
| 3 | ★转子速度： |  | - 根据需要设置rpm/rcf值并相互转换 2）加速至最高转速的时间：≤ 15 秒； 从最高转速减速的时间：≤ 16 秒； 3）软加速/减速，可调 |
| 4 | ★固定角转, 适配器 |  | 1）最大容量(ml)：24×1.5/2.0 ml； 15,000 rpm, 最小100rpm，50rpm增幅，最大离心力(×g)：21,130×g； - 转子可高温高压灭菌 - 转子材料，金属铝，使用寿命长，抗化学腐蚀性好 |
| 5 | ★气密性 |  | 气密性已经在英国CAMR的Porton Down应用微生物研究中心按照Bennett et al.程序和IEC 1010-2-020 annex AA安全标准进行测试和认证。 |
| 6 | ★排水功能 |  | 具有冷凝水排水孔，防止冷凝水进入仪器内部 |
| 附件（二）：小型台式离心机-1台 |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |
| 1 | 温度： |  | 室温 |
| 2 | ★转子速度： |  | - 根据需要设置rpm/rcf值并相互转换 2）从100 rpm到最高转速，增幅100 rpm 3） 缓慢启动和刹车的SOFT功能 |
| 3 | 转子 |  | 1）最大转速：4,400 rpm，最大离心力(x g)：3,000； - 最大容量(ml)：30 x 15 ml |
| 4 | 配置 |  | 水平转子1个，容量：4 x 85 ml ，最大转速：4,400 rpm, 最大离心力: 3,000 x g； 适配器：2 x 15 ml，4个；1 x 50ml 4个 |