| 全自动化学发光图像分析系统 |
| --- |
| 国产 | 1 |
| 序号 指标名称 技术参数 1 ★摄像头 美国原装 FLI品牌高分辨率低照度数码制冷相机。 2 ★感光芯片 CCD芯片：Sony ICX694； 感光效率：CCD芯片光电转换效率：High QE: >75%；暗电流：<0.0005 e-/pixel/sec. @ -40º C；读出燥声：5.5e- RMS at 12 MHz。 3 ★冷却温度 低于环境温度65℃（绝对温度-40℃，动态实时显示CCD制冷温度）；冷却方式： 半导体制冷。 4 ★分辨率 605万像素；有效像数：2750×2200；像数密度：16 bit （0 - 65535色）；像数尺寸：4.54um×4.54um；像素合并:1×1，2×2，3X3，4×4，5×5。 5 #动态范围 ﹥4.6个数量级。 6 ★电动镜头 F/0.80, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机对焦距的电动调整。 7 #照明及激发光源 透射紫外，透射白光，反射紫外，反射白光，（可选配透射蓝光和红、绿、蓝反射激发光源）。透射：302nm，白光；（可选配透射蓝光）；LED反射白光灯（冷光） 双侧反射：254nm，365nm（选配）；高亮度LED 红、绿、蓝反射激发光源（选配）。 8 ★滤光片 5位电脑控制自动定位滤光片轮。标配590nm（EB/SYBR Green，BP），可选配535nm、605nm、699nm波长。 9 拍摄面积 紫外：16×20cm 白光：16×20cm。 10 #定时功能 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1～60分钟）。 11 ★软件特点及应用范围 应用范围： 可以应用于印迹膜、核酸检测、蛋白检测以及各种杂交膜、蛋白转印膜、培养皿菌落计数、酶标板、点杂交、蛋白芯片、TLC板等。 软件特点： 1、全中文软件，自动识别8bit、10bit、14bit、16bit的图像； 2、具有实时图像采集软件，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集； 3、具有自动曝光功能，可以实时自动曝光； 4、单次成像：具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光； 5、累积曝光多次成像功能：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存； 6、具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储； 7、在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量； 8、具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号； 9、具有分析软件，可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算 具有点杂交和菌落计数分析功能，可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序； 10、图像叠加分析功能：可对两个图像进行合并显示，并进行分析； 11、图像输出格式：8bit Tif、14bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。