| 无线动物生理信号遥测系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国产 |  | 1 |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |
| 1 | 心电监测 |  | 可以通过连接生理监测仪或者标准配置放大器，向PC输入一、二导联的心电信号。系统能够实时地对心电信号进行解析，记录HR, Pa, P, Q, R, S, R', S', ST, T, T', Pd, QRS, RR, PR, Qt解析值。 |
| 2 | 心电图再生 |  | 再生已记录的心电图，可以对心电图波做重新解析 |
| 3 | 心电图编辑 |  | 可以对心电监测时生成的固定间隔小文件作编辑，以便更清晰准确的解析心电图。可以从2导联，生成3个导联或6个导联。准确地定位P，Q，T等计测点。 |
| 4 | 植入子电气特性 |  | 电池持续时间（连续） :> 1.5月 周波特性：0.5 ~ 150Hz(-3dB) 通信方式：PPM |
| 5 | 数据处理器 |  | 对信号进行AD转换并采集与传输。 采样频率： 250Hz -10KHz 通道数： 8CH 分辨率： 12 bit 通信方式： USB 模拟信号： BNC接口 正负12V |
| 6 | 接收板 |  | 模拟输出3通道（血压、心电、温度） 血压： 100mmHg/V 0-300mmHg 心电： 100/mV -4mV -- +4mV 温度： 5.00度/V 25-45度 |
| 7 | 打印功能 |  | 可选择１导联，3导联或6导联等多种模式打印。 |
| 8 | 心率异常自动诊断软件 |  | 24小时不间断的数据解析分类，可自动进行正常与非正常波形选择，解析心电与血压。用作解析心率不齐、HRV呼吸相关性频谱分析(HF, LF)等复杂的病理毒理实验。 |