| 设备名称 | 正置显微镜 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 设备功能要求 |
| 可观察包括脑片在内的各种组织片（明场，DIC，红外塞拉蒙，荧光）及在体动物研究。 |
| 软硬件配置清单 |
| 1 显微镜主机 1套 2 透射明场照明系统 1套 3 物镜4X，40X 1套 4 卤素灯泡，12V100W 2个 5 落射荧光系统 1套 6 汞灯灯泡，12V100W 1个 7 必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离≥45mm |
| 2 | 观察镜筒 | 正像三目观察筒，可直接在肉眼视野下进行显微操作。视场数FN22 |
| 3 | 照明装置 | 红外专用12V100W卤素灯 |
| 4 | #4倍物镜 | 4倍平场半复消色差物镜 N.A. ≥ 0.10；W.D. ≥20.0mm |
| 5 | ★40倍物镜（水） | 40复消色差物镜水镜 NA≥ 0.8； WD≥ 3.3mm |
| 6 | 目镜 | 10X目镜，视场数≥22 |
| 7 | #物镜转换器 | 推拉式物镜转换器带，可前后滑动，减小震动 |
| 8 | 聚光镜 | 长工作距离DIC聚光镜 |
| 9 | DIC配件 | 高分辨率40X物镜的DIC棱镜，起偏镜，检偏镜 |
| 10 | 荧光转盘 | 六孔荧光转盘 |
| 11 | #滤光块 | 红绿蓝三色滤光块 |
| 12 | #载物台 | 同品牌机械载物台 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。