| 设备名称 | 全息激光细胞成像及分析系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 设备功能要求 |
| 设备应具备： 1非标记，非侵入保证在正常生理状态下长时间观测 2可同时追踪多个细胞，分析每个细胞的运动和形态学变化 3自动聚焦，635nm激光无光毒性 4平行多个实验对照组细胞长期实时观测 5自动生成可视的3D video和细胞动力学图像 6区分细胞亚群并给出相应单个细胞形态参数 7创新的活细胞成像、追踪、分析技术 |
| 软硬件配置清单 |
| 主机一台， 适配电脑一台 说明书一本 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★显微镜类型 | 20x全息显微镜 |
| 2 | ★成像 | 通过激光干涉成像，然后通过光衍射进行图像重建，3D成像，速度快，实时成像 |
| 3 | ★样品载物台 | X、Y、Z三轴电动载物 |
| 4 | ＃聚焦 | 自动聚焦，可达深度至4mm，标本总是处于焦点上，不会造成图像模糊。图像可以进行多次重计算，以得到最好的焦点，图像清晰度高 |
| 5 | ★细胞标记 | 无标记，无需染色，无光毒性 |
| 6 | ★光 源 | 635nm激光 |
| 7 | ＃视 野 | 0.25 mm |
| 8 | ★成像内容及技术 | CCD相机：1024*1024像素；曝光时间：5ms非扫描；图像捕获速度：4fsp；可提供细胞2D/3D/4D图像扫描，可观察细胞的亚细胞结构所有成像都是采用非标记的电子反射镜激光全息衍射断层扫描技术 |
| 9 | ＃工作距离 | 0.6 - 1.8 mm |
| 10 | ＃数字聚焦范围 | 1.5mm |
| 11 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。