| 设备名称 | 红外热成像仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 █进口 |
| 设备功能要求 |
| 16位全辐射红外视频可（通过千兆以太网或USB）传送至运行仪器软件的PC。 轻松访问数字视频接口、连接外部设备的USB、PC通信的USB2以及直接接入为热像仪内的电池充电。 创建可见光和红外非热辐射MPEG-4视频文件。 提供质量绝佳、测温精确的红外和可见光谱图像组合——另配有对比度优化器、激光指示器、语音注释及一系列其他高级功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 名称 数量 红外热成像仪主机 1台 标准镜头 1个 科研型 高级分析软件 1套 以太网传输线 1根 USB数据线 1根 硬质便携箱 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1★ | 探测器类型： | 非制冷微测辐射热计 |
| 2＃ | 探测器像元间距： | 17μm |
| 3★ | 红外分辨率: | 640×480 |
| 4 | 空间分辨率： | 0.68mrad |
| 5 | 热灵敏度： | ＜0.03℃@﹢30℃ |
| 6★ | 图像帧频： | 200Hz |
| 7＃ | 测温范围： | -40°C至+650°C （可扩展到 +2000°C） |
| 8 | 精度： | +/- 2˚C或读数的+/-2% |
| 9 | 视场角： | ≥25°×19° |
| 10★ | 长焦镜头： | 15°长焦镜头 |
| 11★ | 控制： | 用PC通过以太网控制红外热像仪，调焦，测量温度，改变温窗，并呈现时间与温度的动态曲线。 |
| 12＃ | 图像视频模式： | 红外图像、热迭加、画中画、缩略图库、MSX；通过千兆以太网动态传输和存储视频流 |
| 13 | 测温点/区域： | 10个测温点，5个方框区域，包括最大值/最小值/平均值 |
| 14＃ | 通讯： | 标准以太网控制设备，标准IEEE 802.3、接口类型RJ-45，通信基于TCP/IP Socket技术及GenICam协议、50 Hz下具有16位640x480像素。 标准USB 2HS控制设备和传输图像流、通信基于TCP/IP Socket技术及GenICam协议、25 Hz下具有16位640x480像素。 |
| 15★ | 分析软件： | 具有DDE动态细节增强功能,曲线叠加功能,ADD修正；温度变化趋势分析，记录数据回放、回放分析可以根据时间或者帧频数定位到图像数据上的任何位置、能够同时显示多台设备的图像和趋势图，并可做曲线对比，能够直接找到视频中的最高温度位置在哪一帧。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。