| 设备名称 |  | 多通道离体微血管张力测定仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2台 |  | □国产 █进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 用于测量30μm至7mm直径范围内各种类型的大血管、小血管、气管及肠道管等微血管收缩舒张过程中的张力变化，四通道可同时或独立地记录张力变化。 该系统主要用于心血管相关的活性药物的筛选；血管活性药物量效曲线的测定以及血管活性药物作用机制研究；高血压、动脉粥样硬化等心血管相关疾病的药物开发、筛选以及作用机制研究；药物对血管平滑肌的作用效果及机制研究；药物对血管内皮细胞作用效果即机制研究；由血管平滑肌细胞及血管内皮细胞引起的血管收缩与舒张功能研究；以及其他心血管系统的病理生理学基础研究。常用组织和脉管包括： 脑中动脉和脑膜血管；肠系膜动脉和胃网膜动脉肾上腺皮质动脉；后小动脉黏膜血管；外耳道动脉睫状和视网膜动脉；冠状动脉肾动脉；肝门静脉；细支气管脾动脉；输精管和输尿管；阴茎动脉、提睾肌动脉；胎盘血管；颊动脉和皮下动脉。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |
| - 张力器浴槽 4个 - 张力测定仪主机 1台 - 温度探头 1个 - 手术器械包 1套 |  |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | ★样本大小 |  | >30μm （钳式固定架） >450μm （针式固定架） |  |  |
| 2 | 浴槽 |  | 四个独立浴槽 |  |  |
| 3 | ＃浴槽材质 |  | 铝合金金属框架，耐酸不锈钢材质核心浴槽 |  |  |
| 4 | 浴槽容量 |  | 最大8ml |  |  |
| 5 | ★浴槽废液吸收 |  | 手动或自动，定时控制，用户自定义 |  |  |
| 6 | ＃浴槽进气 |  | 针式阀门，各浴槽独立控制 |  |  |
| 7 | 张力换能器 |  | 量程：±200至±1600mN（用户选择），精度达到0.1mN |  |  |
| 8 | ★信号输出 |  | 可直接输出数字信号，通过USB线直接连接电脑；也可输出模拟信号，连接生理信号数据采集记录仪 |  |  |
| 9 | ＃加热 |  | 内置加热，独立于灌流；温度精度达到0.1℃ |  |  |
| 10 | ＃软件 |  | 可进行数字滤波，可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图。可设定存储时刻，时间，重复次数，可用EXCEL进行统计计算，资料作为WINDOWS文件长期保存 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。