| 设备名称 |  | 植入式生理信号遥测系统 （小动物植入式生理遥测系统） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 ■ 进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 植入式生理信号遥测系统用于长时间(几天、几周或几个月)测量清醒无束缚的小型或大型动物的生理参数。 系统是实验动物生理信号监测解决方案，可以根据需要扩展检测小鼠、大鼠、猫兔、猴、狗、猪、羊等不同种动物的生理信号。系统可以保证动物在笼内自由活动，不需要麻醉或束缚，测量到的生理信号能反映自然状态下的动物生理状况。 选择不同型号的植入子即可适用不同动物的各种生理信号，可以选配测量心电、呼吸、脑电、血糖、温度和压力、活动度等。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |
| 核心软件及采集平台（同时采集16只动物，包括心电分析软件模块）1套 数模转换装置（16通道） 1套 小动物生物电及体温植入子（可以用于大鼠、小鼠） 2只 小动物体温及活动度植入子（可以用于大鼠、小鼠） 14只 信号接收器 16台 |  |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | ★主机 |  | 可扩展至16通道，可以同时监测16只小动物压力、生物电、血糖、呼吸、温度、活动度等生理信号， 软件采集分析通道可达128通道 |  |  |
| 2 | 心电参数 |  | R, P, T 波高度、T波面积, T 波波峰、ST段间期、QRS、 P波宽度、PR间期、QT间期、QTcf, QTcb, QTcf, QA间期及心率变异率等并可进行异常心电图分析. |  |  |
| 3 | 植入子信号 |  | 以无线电频率发射信号，有抗干扰设计, 各信号参数可进行再校准。 |  |  |
| 4 | ★植入子运行状态 |  | 采用非间断性采集数据，可连续不间断工作至少60天。可以完全关闭以节省电能 |  |  |
| 5 | ★可扩展增加植入子 |  | 可增加大小鼠同时测量心电、血压、体温、活动度的一体植入子。 可增加大小鼠同时测量血糖、体温、活动度的一体植入子，连续24小时以上实时监测清醒自由活动动物的血糖 |  |  |
| 6 | 植入子尺寸 |  | 重量1.6克，植入子体积1.1cc |  |  |
| 7 | ★ 植入子适用动物 |  | 适用动物体重最小为17g |  |  |
| 8 | 信号接收器 |  | 供电和数据通讯均通过网线进行,接收器内置十字天线，可接收动物活动度. |  |  |
| 9 | #植入子更新服务 |  | 植入子非一次性使用，提供以旧换新服务，可对植入子进行：更换电池，内部电子器件的校准，外部生物相容性材料的更换，压力导管/导线的更换等全套更新,并且换新后拥有新的ID号和保质期； |  |  |
| 10 | ★培训 |  | 由生产制造商直接提供手术培训。 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。