| 设备名称 | EEG/ERP脑事件相关电位分析系统 （多导联EEG/ERPs神经精神（认知）诊断分析系统） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 ■ 进口 |
| 设备功能要求 |
| 脑电（EEG）、诱发电位（EP）和事件相关电位（ERPs）在对不同人群的功能评估中具有重要的作用。采用稳定的脑电记录系统和高端的数据分析工具包，通过EEG功率谱、地形图、EP以及ERPs的统计比较分析，根据国际标准的唯一的年龄匹配的数据常模，为不同人群的认知功能诊断评估提供了国际领先的科学完整的测试方案和客观指标。可以与TMS、MEG、fMRI兼容，同步适应性记录, 可与移动EEG、EMG、近红外成像（NIRS）、眼动、视频信息同步整合记录与系统集成。 |
| 软硬件配置清单 |
| 硬件参数 1.1、具有美国FDA认证（需提供证书复印件） 1.2、具有欧洲CE认证（需提供证书复印件） ★1.3、具有中国CFDA医疗器械注册证认证（需提供证书复印件） ★1.4、单体70导以上放大器，放大器经控制盒确保同步性，支持采集64导脑电及心电、肌电、眼电等。 ★1.5、同步控制盒：单个控制盒最多可控制4个放大器，确保放大器采集数据的同步性，支持系统在原有基础上最高可升级至512导联。 ★1.6、采样率:≥18,000Hz/导，输入阻抗:≥8GOhms。 1.7、带宽:0 ～ 3500 Hz 1.8、A/D 转换分辨率: 24Bit 1.9、输入噪声:≤0.5uV RMS，DC ～ 200 Hz;<1.5uV RMS 。 ★1.10、灵敏度:DC模式小于29 nV/bit ，AC模式小于6nV/bit。 ★1.11、放大器具有核磁同步时钟功能，支持核磁脑电信号同步采集。可与移动EEG、EMG、近红外成像（NIRS）、眼动、视频信息同步整合记录与系统集成 ★1.12、支持核磁环境下通过被动碳纤维系统传输信号，配备核磁型电极帽，导联数：≥64导，电极材质为被动碳纤维. ★1.13、在屏蔽室中不需要安装电源、时钟或转换器等设备 1.14、操作系统：WIN7\WIN10 1.15、放大器具有AC与DC两种采集方式，适用于不同的应用领域。 数据采集和分析软件 ★在线分析功能，根据用户需求须提供现场演示. 2.1、连续或分段采集； 2.2、放大器、刺激生成系统、脑电采集（包括输入阻抗测试）等均由系统自动校准； 2.3、在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离； 2.4、可进行单极记录和双极记录脑电，参考电极可根据实验要求任意选择相关位置； 2.5、可以在线进行脑电阻抗检测及数据分析； 2.6、在线进行滤波（从傅氏变换到小波变换）； 2.7、在线进行脑电频谱分析及时域特征分析、叠加平均； 2.8、在线进行PCA/ICA成分分析； 2.9、在线进行多种方式的数据呈现； 2.10、2D和3D脑电地形图（时域及频域特征）及其动态在线呈现。 2.11、在线数据转接到Matlab 2.12、根据实验和研究需求进行数据滤波、数据重组、去除眼电干扰及伪迹剃除； 2.13、可进行事件相关的脑电位、频谱、相干/同步分析； 2.14、可以用ASCII码读入和输出数据 2.15、提供宏命令，使得批处理更简单，即可以一键式完成操作。 ＃2.16、可读取和处理国际多种EEG/ERPs/MEG系统记录数据，包括ANT、Neuroscan、BP、EGI、Biosemi、尼高力、光电等；可进行EEG/ERP/MEG分析，具有EEG/ ERPs/MEG所有的数据分析功能，可进行全面的信号处理和时频分析，包括小波变换、相干、同步等； 可进行棘波和疾病发作的EEG/ERPs监测和分析；具有年龄匹配的标准EEG/ERPs数据模型，可用于神经精神认知的诊断和评估；具有完善的测试人员信息管理体系，可直接录入、存储和输出打印诊断和测试报告；可用于临床脑电图检查，进行临床EEG/ERP检查和临床神经精神诊断；可进行临床连续EEG诊断分析，包括睁眼/闭眼、过度换气、闪光刺激等；可进行临床诱发电位诊断分析，包括VEP、AEP.可进行EEG/ERPs诊断分析，包括EMMN、LRP、CPS、N400、P3a/b、CNV、N170、BandPower等。具有标准化EEG/ERPs实验和诊断测试方案，包括VEP、AEP、EMMN、aMMN、CPS、N400、P3a/b、CNV、Gamma、Theta、Alpha等。 3.中文版脑电分析软件 3.1、可以设置读取的脑电信号显示的幅值比例，显示幅值比例范围为“0.01-3600倍”，最小间隔为1倍，最小显示幅值比例为0.01倍； 3.2、可进行脑电预览与伪迹剔除； 3.3、脑电数据分段：可以根据不同的实验需要,选择从1到10十种的刺激信号标记trigger进行分段； 3.4、去除伪迹，可以根据不同需要选择去除脑电信号的伪迹或眼电信号的伪迹。去除伪迹的幅值范围可调，最小幅值范围为50μv，最小幅值间隔为50μv； 3.5、叠加平均：对同一被试所有保留下来的脑电信号分段按不同的刺激标记trigger进行叠加平均处理； ★3.6、可直接读取*.m21和*.erp格式数据。 ★3.7、脑电测量统计分析软件可直接进行EEG/ERPs的各种测量，按照实验的不同要求设定统计分析变量，并将各种变量数据直接与SPSS无缝对接，进行重复测量方差分析等各种统计分析。可终生使用，并免费升级。 4.电极帽技术要求 4.1、标准的银/氯化银(Ag/AgC1)电极可将DC偏移最小化； 4.2、所有电极都很清楚地标记在帽子上，不是在放大器的接口上，使电极的定位快速简 ★4.3、导电介质为导电膏，确保头皮输入阻抗不大于5KOhms。 ★4.4、64通道脑电电极帽，参考电极可安放在鼻尖、额头、下颌等任意位置。导联线内置，不外露 可用于一般的EEG/ERPs实验，也可在TMS、MEG、MRI环境中使用。 多种型号选择，包括婴儿、幼儿、小号、中号、大号等 ★可以与国际多种型号脑电放大器（Neuroscan、ANT、BP等）进行结合 5、系统配置清单： 5.1 70导放大器 1套 5.2 同步控制盒， 1台 5.3 1000VA电源， 1台 5.4 采集软件， 1套 5.5 数据分析软件， 1套 5.6 刺激呈现软件， 1套 5.8 中文版脑电分析软件 1套 5.9 64导电极帽, 2个中号 5.10 64导核磁兼容传输线、电极帽 2套 5.11 导电膏， 3桶 5.12 磨砂膏， 3支 5.13电极帽附件， 1套 5.14工作站, 2台 5.15被试专用显示器 1台 5.16 分屏切换器 1套 5.17视觉刺激呈现电脑 1台 6、售后及其他 6.1、质保期2年，同系列软件终身免费升级。 6.2、供应商确保所提供货物的技术资料完整统一且内容准确，所提供货物技术参数要真实有效，须和制造厂家官方网站公布参数要严格一致，如有差异，以官方网站为准。 6.3、硬件出现故障要求厂家24小时响应，48小时内到达，如返厂维修，须提供样机。 6.4、仪器使用问题需要2小时内响应，可通过电话、邮件等、如果不能解决，48小时内到达用户指定地点进行指导。 6.5、一周仪器操作使用培训，用户指定地点培训，不限制人数，可根据需要延长培训时间。 6.6、使用一段时间后，可根据用户需要再次到用户指定地点在进行培训。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★脑电放大器 | 单体64导以上放大器，放大器经控制盒确保同步性，支持采集64导脑电及心电、肌电、眼电等，支持核磁脑电信号同步采集。可与移动EEG、EMG、近红外成像（NIRS）、眼动、视频信息同步整合记录与系统集成 （2）采样率: ≥18,000 Hz/导 （3）带宽:DC ～ 3500 Hz； （4） 灵敏度（AC Mode）：＜ 5nV/bit （5）输入阻抗:≥8GΩ； （6）输入噪声:≤0.5uVpp； |
|  | ★fMRI同步采集 | 系统兼容性好，可以与核磁共振、近红外脑成像系统同步采集，为避免对核磁系统干扰，放大器采集数据时必须在核磁室外部进行采集。 |
|  | 产品安全资质 | 可提供产品ISO认证、EC认证、医疗器械证注册证 |
| 2 | 数据采集和分析 | ★在线分析功能 |
| 3 | ★电极帽技术要求 | ★4.3、导电介质为导电膏，确保头皮输入阻抗不大于5KOhms。 |
| 4 | 采集分析软件 | ★(1)可使用脑电分析软件分析核磁脑电数据，具体包括： 自动分析并去除心电棘波,眼电伪迹探测,使用双极导联方法去除伪迹,使用主成分分析方法去除伪迹,使用独立成分分析方法去除伪迹。 ★（2）对磁场伪迹进行空间滤波，磁场伪迹触发探测， 多成分空间滤波。 （3）可以连续或分段采集； （4）可进行单极记录和双极记录脑电，参考电极可根据实验要求任意选择相关位置；可以同时同步采集多导脑电、心电、眼电（水平和垂直）、肌电和High-level外接输入信号； （5）采集时每个工作站采集的数据都可实时传输到另一个工作站分析处理； （6）可以整合及在线处理分析； （7）可以在线进行脑电阻抗检测及数据分析，可提供完整的数据采集分析方案； （8）分析数据时，不但可以进行分步处理，还可以进行自动批处理。 (9)可在线进行滤波（从傅氏变换到小波变换）、数据重组；可在线进行脑电频谱分析及时域特征分析、叠加平均；可以支持数据离线分析； (10)数据采集分析系统提供中文版训练系统 |
| 5 | 磁共振兼容碳纤维传输系统 | ★(1)采用被动碳纤维传输方式，在核磁腔体内不放置任何电子设备，以防止其扰乱电磁场。 (2)可在GE、西门子、飞利浦等主流品牌核磁下使用。 |
| 6 | 磁共振兼容64导电极帽 | (1)可在GE、西门子、飞利浦等主流品牌核磁下采集脑电。 ★(2)要求采集脑电信号时对核磁腔体内的磁场无任何干扰。 |
| 7 | 电极帽 | (1)标准银/氯化银(Ag/AgC1)电极可将DC偏移最小化。 (2)高弹性的帽子对各种头型和尺寸都能适用。 (3)接线在外部，定位更简便，电极不容易短路。 (4)电极清楚地标注在帽子上，不是在放大器的接口上，可以使电极的定位快速简便。 (5)帽子在下颌处收紧，不是在喉咙或者用胸带固定。 (6)帽子的透气性能使热效应减至最低。 ＃(7)电极帽可支持盐水导电介质，可满足儿童以及快速实验要求等被试。 |
| 8 | 刺激软件 | (1)可视化编程图形界面； (2)支持文本、图片和声音作为刺激呈现，并且声音和视觉刺激可同时呈现； (3)可以播放视频（MPEG，AVI，WMV等格式）； (4)支持万国码（ UNICODE ）及国际字体； (5)广泛的脚本语言 支持多种脚本语言。 |
| 9 | 系统电源 | 非电池供电，保证系统可以长时间采集脑电信号；保证在电压不稳时对放大器起保护作用；医疗设备级别电源，保证绝对安全性。 |
| 10 | 控制器 | 可控制多个放大器，并确保各个放大器采集数据时绝对同步，确保系统在原有基础上可以进行升级至至少512导联 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。