| 设备名称 | 全自动生化分析仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | █国产 □进口 |
| 技 术 参 数 | 1、分析速度：全自动恒速600测试每小时，可选配ISE模块 2、测试原理与分析方法：比色法、比浊法、离子选择电极法（ISE）。终点法，固定时间法（两点法），动力学法（速率法），支持单双波长。线性和非线性校准，支持1-4种多试剂项目，支持项目间验算，支持双向同测。 3、样本位：≥89个 4、加样技术：液面探测，随量跟踪，立体防撞，堵针检测，空吸检测。 5、最小加样量：样本：1.5-35μL， 0.1µl步进。具有样本自动稀释，稀释倍数任意设置；试剂：10-200μL，0.5µl步进。 8、加样技术：具有堵针检测和水脱气技术，提供液路原理图。 9、冷藏试剂位：≥78个，24小时不间断2-10度冷藏。试剂在线装载，参数自动导入。 10、试剂针：液面探测，随量跟踪，立体防撞，气泡检测 11、反应杯：≥121个永久性石英比色杯，自动8阶清洗清洗水预加热 12、反应盘：反应盘温度：37℃±0.1℃，要求后期无任何耗材和保养剂消耗，不需要日常维护、保养。 13、高低浓度废液两级分流，具有废液容量报警功能。 14、最小反应液体积：反应液体积≤110µl 15、检测光路：检测光径：≤5.5mm；单色器波长：340-800，≥11个可用波长；吸光度线性范围：0～3.3 Abs 21、携带污染率：≤0.06% 16、结果保证：提供量值溯源文件，提供针对仪器配套试剂厂家的参考实验室和标准化实验室证明文件。 17、提供同一厂家，同一品牌配套校准品不少于40项，提供注册证登记表。 |
| 设备功能要求 |
| 全自动检测生化分析指标，测速达到600测试/小时以上，样本位大于89个。 |
| 软硬件配置清单 |
| 全自动生化分析系统主机，石英反应杯（含备用），配套系统控制软件及电脑。 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃分析速度 | 全自动恒速600测试每小时，可选配ISE模块 |
| 2 | 测试原理与分析方法 | 比色法、比浊法、离子选择电极法（ISE）。终点法，固定时间法（两点法），动力学法（速率法），支持单双波长。线性和非线性校准，支持1-4种多试剂项目，支持项目间验算，支持双向同测。 |
| 3 | ＃样本位 | ≥89个 |
| 4 | ★最小加样量 | 样本：1.5-35μL， 0.1µl步进。具有样本自动稀释，稀释倍数任意设置； 试剂：10-200μL，0.5µl步进。 |
| 5 | 冷藏试剂位 | ≥78个，24小时不间断2-10度冷藏。试剂在线装载，参数自动导入。 |
| 6 | ＃反应杯 | ≥121个永久性石英比色杯，自动8阶清洗，清洗水预加热 |
| 7 | ★反应盘 | 恒温温度：37℃±0.1℃，要求后期无任何耗材和保养剂消耗，不需要日常维护、保养。 |
| 8 | 最小反应液体积 | 反应液体积≤110µl |
| 9 | 检测光路 | 检测光径：≤5.5mm；单色器波长：340-800，≥11个可用波长；吸光度线性范围：0～3.3 Abs |
| 10 | ★结果保证 | 提供量值溯源文件，提供针对仪器配套试剂厂家的参考实验室和标准化实验室证明文件。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。