| 设备名称 | 输液管理系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 18 | ■国产 ■进口 |
| 序号 | 技术指标名称 | 技术指标要求 |
| *一 | 配置要求 | 1套中央站输液管理系统；18套床旁工作站，每套带8个输注泵插槽位；每套工作站和移动插件箱均配置1台输液泵和7台注射泵以及一个转运提手 |
| 二 | 中央站技术要求 |  |
| 1 | 连接方式 | 中央站与床旁输液工作站进行单独远程连接；连接方式可选择有线连接和无线连接 |
| 2 | 中央显示器规格 | ≥19英寸彩色液晶显示器，可同时显示不少于40套床旁工作站的输液信息 |
| 3 | 中央站权限 | 中央站可以设置科室级的系统参数，并下发到所有床旁工作站 |
| *4 | 病人输液管理功能 | 根据科室实景设计床位布局画面；按输注泵剩余输注时间进行排序设计；速度、剂量上下限设置；输液过程监控，可观察报警和预报警信息 |
| 5 | 自动实时显示 | 可实时显示药物名称、输注速度、给药总量、输注压力、剩余时间 |
| 6 | 中央报警 | 与输液泵或注射泵实行同步报警，同时显示报警具体信息，中央站可以对床旁工作站静音 |
| 7 | 液体出入量统计 | 包括数字和图形两种显示方式，并可以打印或导出数据 |
| *8 | 数据传输 | 能够达到重症监护临床信息系统（CIS）、手术麻醉临床信息系统数据调用的标准，可与上述系统进行数据交互，并提供第三方证明 |
| 三 | 输液工作站要求 |  |
| *1 | 输液工作站要求 | 每个床旁工作站可插入1-12个输注泵，可通过连接线最多扩展至16个输注泵，按照2、4、6、8….每2个通道为基本单位增减，至少同时支持该范围内输注泵数量，泵即插即用；床旁可任意组合1～16个输注泵（注射泵、输液泵的个数、位置可任意组合，精确至单泵位置，使用中移除其中任何一台泵不会影响工作站及其它泵的工作连续性） |
| #2 | 报警灯 | 具有立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达360度 |
| *3 | 人机交互屏幕 | 具备 |
| *4 | 屏幕显示 | 实时显示工作站中所有输注泵的输液总量，并可随时清零重新统计。可同屏集中显示工作站中泵的类型、泵的工作状态，包括运行、停止、暂停、关机。 |
| #5 | 网络连接 | 具有RJ45端口，与中央输液信息管理系统通过网络连接；可配置无线或有线网络连接 |
| 6 | 床旁工作站电源 | 采用外部AC电源，站内输注模块采用12V弱电供电；每个床旁工作站在使用一条电源线、一条网线或无线时，即能满足整个工作站的电源及网络数据传输的要求 |
| #7 | 输液管路管理 | 具有输液管路和延长管路管理夹，能够按顺序排列各种管路，避免缠绕 |
| *8 | 接口要求 | 泵与工作站通讯接口为非插入式USB接口，防止损坏 |
| 9 | 滴数传感器固定座 | 具备 |
| 四 | 输液泵技术要求 |  |
| 1 | 模块式设计 | 能与床旁输液工作站结合组成床旁输液管理系统 |
| #2 | 防护类型 | 安全防护可靠，IP23 |
| *3 | 在线动态压力监测 | 可实时显示当前压力数值 |
| #4 | 压力报警阈值 | 至少12档可调；最低至100mmHg阻塞压力报警阀值 |
| 5 | 防重力自由流功能 | 泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出 |
| 6 | 精度要求 | 全流速范围，精度≤±5% |
| 7 | 输液模式 | 速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式和微量模式 |
| *8 | 速率范围 | 0.1-1900ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）,1ml（1000-1900ml/h） |
| #9 | 快推 | 0.1-1900ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选 |
| 10 | 排气 | 0.1-1900ml/h，以0.1ml/h递增 |
| *11 | 显示屏 | 不小于3.5”TFT彩色大屏幕，全中文软件操作界面。 |
| 12 | 报警灯 | 立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达270度 |
| #13 | 电池 | 支持不拆机手动更换电池，电池工作时间≥5小时@25ml/h |
| 五 | 注射泵 |  |
| 1 | 模块式设计 | 能与床旁输液工作站结合组成床旁输液管理系统 |
| #2 | 防护类型 | 安全防护可靠，IP23 |
| *3 | 在线动态压力监测 | 可实时显示当前压力数值 |
| #4 | 压力报警阈值 | ≥11档可调 |
| 5 | 防虹吸功能 | 防止药液在暂停期间任意流出 |
| *6 | 外观设计 | 注射泵推杆无皮套设计 |
| 7 | 速率 | ≥1ml/h: |
| 8 | 在线滴定功能 | 安全不中断输液而更改速率 |
| 9 | 注射模式 | 速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式和微量模式 |
| 10 | 速率范围 | 0.1-1200ml/h, 递增：0.01ml（0.1-99.99ml/h），0.1ml（100-999.9ml/h）, 1ml（1000-1200ml/h |
| #11 | 快推 | 0.1-1200ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量，具有自动和手动快推“bolus”可选 |
| 12 | 预置总量范围 | 0.1-9999.99ml，递增：0.01ml |
| 13 | 自动识别注射器规格 | 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml |
| *14 | 显示屏 | ≥3.5”TFT彩色大屏幕，全中文软件操作界面。 |
| 15 | 报警灯 | 立体凸起式报警灯设计，报警观察范围可达270度 |
| #16 | 电池 | 支持不拆机手动更换电池，电池工作时间≥5小时@25ml/h |