| 设备名称 | 智能药车、药柜管理系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 设备数量 | 8 | ■国产 □进口 |
| 序号 | 技术指标名称 | 技术指标要求 |
| *一 | 数量配置 | 6套普通麻醉药品管理系统（1药车管理系统）+2套高端麻醉药品管理系统（2药车+1麻醉药柜管理系统） |
| 智能药车管理系统 |  |  |
| 1 | 产地 | 国产 |
| *2 | 配置 | 智能麻醉药车 |
| *3 | 主机CPU | 1037u及以上，内存：4G及以上，硬盘：SSD 64GB（固态硬盘），操作系统:Windows7及以上 |
| #4 | 主机显示屏 | 15寸及以上触屏，主机键盘：无线键盘和数字键盘，及扩展USB接口 |
| *5 | 主机打印功能 | 每台设备具备至少2套打印系统（标签打印系统+清单打印系统） （可提供实物图片和视频说明） |
| 6 | 主机身份识别 | 具备生物感应的防欺骗指纹仪/IC卡/用户名密码等方式的身份识别单元 |
| 7 | 主机扫描枪 | 无线手持扫码枪，支持一维码/二维码扫描方式 |
| #8 | 主体结构 | 具备抽屉、耗材储物架、操作台和脚轮，主体框架厚度不低于2mm, 其他部分板厚（抽屉）不低于1.5mm；系统车体主体框架，不含扩展附件宽度时尺寸：宽670mm-690mm，含扩展附件宽度时尺寸：宽1100mm-1200mm，深645mm-655mm，台面高1000mm-1100mm（可提供实物图片和视频说明） |
| #9 | 管控抽屉单元 | 具备至少三种不同高度的抽屉，抽屉高度为等倍高（具有一倍高度、二倍高度和三倍高度），最多可支持15层抽屉；抽屉类型至少四种且可根据临床需要而进行灵活配置，其中包括抽屉内带锁止机构的受控药盒抽屉和带导引结构的隔板抽屉，抽屉模块可根据不同的高度而模块化灵活配置与替换（可提供实物图片和视频说明） |
| #10 | 受控药盒单元 | 受控抽屉内均含带有锁止机构的受控药盒，所有受控药盒均为自动弹开方式打开，无需手工掀起，自动弹开的受控药盒包含：单支受控药盒、多支受控药盒，自动弹开受控药盒盒盖至少2种，支持避光和非避光（可提供实物图片和视频说明） |
| #11 | 单支药品管控单元 | 至少具备3层单支药品管理受控抽屉，单支药品管理受控药盒为仅存放1支毒麻药品的独立封闭空间的受控药盒，且每层单支封闭受控药盒数量≥40个；单支药品管理受控药盒由主机控制，当取用药品时，依据该支药品的效期进行自动开盒导引（可提供实物图片和视频说明） |
| #12 | 多支药品管控单元 | 多支受控药盒具备存放大容量药品的功能，可支持存放100ml-120ml瓶体：至少8瓶（可提供实物图片和视频说明） |
| 13 | 自动导引方式 | 用户操作系统时，系统主机可进行智能导引，当完成一层抽屉的操作，关闭抽屉后，准备取药的另一层抽屉会自动弹开；在同层受控抽屉完成一个受控药盒的操作，下一个受控药盒自动弹开 |
| 14 | 机械强开单元 | 具有分区和分级强开以及整机强开的安全保护功能，紧急情况下，经过授权的人员对抽屉及药盒进行机械强开，保证医疗救治的需要 |
| 15 | 空安瓿瓶回收单元 | 支持抽屉内空安瓿瓶/麻方回收盒和主体外部回收箱，可根据医院需求进行灵活配置，满足空安瓿瓶回收管理的需要 |
| 16 | 过程监控单元 | 具备操作过程监控系统，具有使用过程可追溯的功能 |
| 17 | 基本功能模块 | 具有患者取药、库存管理、报告管理、设置管理、用户管理、平台数据管理的功能模块 |
| 18 | 药品取用模式 | 支持多手术间药品管理取用模式、手术室麻醉科药品二级库管理模式和术后用药管理模式 |
| 19 | 身份识别功能 | 具备指纹、员工卡、用户名/密码多种登录方式；系统支持单个用户多指纹注册的安全策略 |
| 20 | 个性化用药 | 具备个性化用药功能，可根据不同权限实现个人或共享 |
| 21 | 紧急取药功能 | 具备紧急取药功能，支持断电取药和急诊取药等应急取药模式 |
| #22 | 毒麻药品单支闭环管理功能 | 具备毒麻药品单支批号闭环追溯管控功能，从药品使用至空安瓿瓶回收和红处方自动生成，确保用药安全，便于追溯管理（可提供实物图片和视频说明） |
| 23 | 毒麻药品多批号管理 | 支持多批号毒麻药品的批量管理 |
| 24 | 盘点功能 | 具备药品盘点功能，具备正常盘点和临时盘点两种模式，系统可根据药品种类及管理需求进行个性化盘点模式设置，实现药品快速定向盘点 |
| 25 | 调拨与分配功能 | 具备药品调拨与分配功能，以确保药品及时供应 |
| 26 | 药品初始化功能 | 具备药品信息一键导入管理功能，方便药品初始化管理 |
| 27 | 药品上下架管理 | 具备药品存储指定和药品下架管理的功能 |
| 28 | 批号效期管理 | 药品效期和批号的记录与跟踪等追溯功能 |
| 29 | 报表与查询功能 | 具备报表与查询功能。可根据要求查询和生成库存报表、用药报表、盘点报表、滞留药品报表，毒麻药品管理报表、贵重药品管理报表等 |
| 30 | 报警与提醒功能 | 具备药品库存报警与提醒功能，当某药品出现近效期和库存预警时，界面出现提醒信息 |
| 31 | 中央监控管理功能 | 具备中央监控功能。中央监控可对智能药品管理终端及药品进行多维度动态监控和预警 |
| 32 | 用户管理功能 | 具备用户管理功能。可对护士、护士长、药剂师、麻醉医师、管理员等角色进行分配管理，不同的功能模块可分别授予不同的角色 |
| 33 | 基本信息配置管理 | 具备医院信息配置管理功能，可在管理端设置医院基础信息：科室信息、人员信息等 |
| 34 | 平台数据交换功能 | 具备平台数据交换功能。与HIS、手麻系统等医院信息系统进行对接和扩展，实现信息交互 |
| 35 | 易维护性 | 便于维护和管理，有利于故障跟踪、检查和排除。支持系统自我检测功能，详细记录系统级及业务级日志 |
| #36 | 技术先进性 | 具备相应的知识产权认证，实用新型≥3项，软著≥3项。（可提供证明材料） |
| #37 | 项目实施能力 | 项目实施团队成员情况，为使项目有力运行，拟投入的项目人员要求≥6人，且≥1人具有项目管理专业、≥1人具备PMP资质、≥1人具备高级职称。（可提供证明材料） |
| #38 | 项目业绩要求 | 具备≥5家三甲级医院的成功项目经验（中标通知或院方合同为准，销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可），可提供证明材料。 |
| 智能药柜管理系统 |  |  |
| 1 | 产地 | 国产 |
| *2 | 配置 | 智能麻醉药品管理柜 |
| *3 | 主机CPU | 1037u及以上，内存：4G及以上，硬盘：SSD 64GB（固态硬盘），操作系统:Windows7及以上 |
| *4 | 主机显示屏 | 15寸及以上触屏，主机键盘：无线键盘和数字键盘，及扩展USB接口 |
| *5 | 主机打印功能 | 每台设备具备至少2套打印系统（标签打印系统+清单打印系统） ，可提供实物图片和视频说明。 |
| 6 | 主机身份识别 | 具备生物感应的防欺骗指纹仪/IC卡/用户名密码等方式的身份识别单元 |
| #7 | 主体结构 | 由拉门区、操控区、抽屉区组成，可放置不同剂型的药品，系统结构具备扩展性，可根据放置的药品数量进行扩展单元的级联和扩展，并可灵活配置，满足特需大量及不同剂型药品的管理以及异性、拆零和针剂等不同药品的管理.高度195±3cm，深度：70±2cm，主体宽度：140±2cm，扩展单元高度：195±3cm，扩展单元深度：70±2cm，扩展单元宽度：70±2cm（可提供实物图片和视频说明） |
| #8 | 拉门单元 | 具备可调节格栅，可根据药品放置的数量进行灵活调节；格栅具备LED导引指示，每层格栅≥8个货位，同层货位可合并调整，（可提供实物图片和视频说明）。 |
| #9 | 管控抽屉单元 | 要求具备至少三种不同高度的抽屉，抽屉高度为等倍高（具有一倍高度、二倍高度和三倍高度），最多可支持17层抽屉；抽屉类型至少支持四种且可根据临床需要而进行灵活配置，其中包括抽屉内带锁止机构的受控药盒抽屉和带导引结构的隔板抽屉，抽屉模块可根据不同的高度而模块化灵活配置与替换。（可提供实物图片和视频说明） |
| #10 | 受控药盒单元 | 受控抽屉内均含带有锁止机构的受控药盒，所有受控药盒均为自动弹开方式打开，无需手工掀起，自动弹开的受控药盒包含：单支受控药盒、多支受控药盒，自动弹开受控药盒盒盖≥2种，支持避光和非避光。（可提供实物图片和视频说明） |
| #11 | 单支药品管控单元 | 系统至少具备1层单支药品管理受控抽屉，单支药品管理受控药盒为仅存放1支毒麻药品的独立封闭空间的受控药盒，且每层单支封闭受控药盒数量≥45个；单支药品管理受控药盒由主机控制，当取用药品时，依据该支药品的效期进行自动开盒导引。（可提供实物图片和视频说明） |
| #12 | 多支药品管控单元 | 多支受控药盒具备存放大容量药品的功能，可支持存放100ml-120ml瓶体：≥8瓶。（可提供实物图片和视频说明） |
| 13 | 自动导引方式 | 用户操作系统时，系统主机可进行智能导引，当完成一层抽屉的操作，关闭抽屉后，准备取药的另一层抽屉会自动弹开；在同层受控抽屉完成一个受控药盒的操作，下一个受控药盒自动弹开 |
| 14 | 隔板受控抽屉 | 支持隔板抽屉，隔板抽屉可由隔板任意调节成不同大小的空间，且具有LED指示灯，用于指示和导引药品放置位置 |
| 15 | 机械强开单元 | 具有分区和分级强开以及强开的安全保护功能，紧急情况下，经过授权的人员对拉门、抽屉及药盒进行机械强开，保证医疗救治的需要 |
| 16 | 空安瓿瓶回收单元 | 支持抽屉内空安瓿瓶/麻方回收盒和主体外部回收箱，可根据医院需求进行灵活配置，满足空安瓿瓶回收管理的需要 |
| 17 | 过程监控单元 | 具备操作过程监控系统，具有使用过程可追溯的功能 |
| 18 | 基本功能模块 | 具有患者取药、库存管理、报告管理、设置管理、用户管理、平台数据管理的功能模块 |
| 19 | 用药计划预约功能 | 具备用药计划预约功能，便于手术计划用药下达，系统具备个性化用药功能，可根据不同权限实现个人或共享 |
| 20 | 药品取用模式 | 支持多手术间药品管理取用模式、手术室麻醉科药品二级库管理模式和术后用药管理模式 |
| 21 | 身份识别功能 | 具备指纹、员工卡、用户名/密码多种登录方式；系统支持单个用户多指纹注册的安全策略 |
| 22 | 个性化用药 | 具备个性化用药功能，可根据不同权限实现个人或共享 |
| 23 | 紧急取药功能 | 具备紧急取药功能，支持断电取药和急诊取药等应急取药模式 |
| #24 | 毒麻药品单支闭环管理功能 | 具备毒麻药品单支批号闭环追溯管控功能，从药品使用至空安瓿瓶回收和红处方自动生成，确保用药安全，便于追溯管理。（可提供实物图片） |
| 25 | 毒麻药品多批号管理 | 支持多批号毒麻药品的批量管理 |
| 26 | 盘点功能 | 具备药品盘点功能，具备正常盘点和临时盘点两种模式，系统可根据药品种类及管理需求进行个性化盘点模式设置，实现药品快速定向盘点 |
| 27 | 调拨与分配功能 | 具备药品调拨与分配功能，以确保药品及时供应 |
| 28 | 药品初始化功能 | 具备药品信息一键导入管理功能，方便药品初始化管理 |
| 29 | 药品上下架管理 | 具备药品存储指定和药品下架管理的功能 |
| 30 | 批号效期管理 | 药品效期和批号的记录与跟踪等追溯功能 |
| 31 | 报表与查询功能 | 具备报表与查询功能。可根据要求查询和生成库存报表、用药报表、盘点报表、滞留药品报表，毒麻药品管理报表、贵重药品管理报表等 |
| 32 | 报警与提醒功能 | 具备药品库存报警与提醒功能，当某药品出现近效期和库存预警时，界面出现提醒信息 |
| 33 | 中央监控管理功能 | 具备中央监控功能。中央监控可对智能药品管理终端及药品进行多维度动态监控和预警 |
| 34 | 用户管理功能 | 具备用户管理功能。可对护士、护士长、药剂师、麻醉医师、管理员等角色进行分配管理，不同的功能模块可分别授予不同的角色 |
| 35 | 基本信息配置管理 | 具备医院信息配置管理功能，可在管理端设置医院基础信息：科室信息、人员信息等 |
| 36 | 平台数据交换功能 | 具备平台数据交换功能。与HIS、手麻系统等医院信息系统进行对接和扩展，实现信息交互 |
| 37 | 易维护性 | 便于维护和管理，有利于故障跟踪、检查和排除。支持系统自我检测功能，详细记录系统级及业务级日志 |
| #38 | 技术先进性 | 具备相应的知识产权认证，实用新型≥3项，软著≥3项。（可提供证明材料） |
| #39 | 项目实施能力 | 项目实施团队成员情况，为使项目有力运行，拟投入的项目人员要求≥6人，且≥1人具有项目管理专业、≥1人具备PMP资质、≥1人具备高级职称。（可提供证明材料） |
| #40 | 项目业绩要求 | 具备≥5家三甲级医院的成功项目经验（中标通知或院方合同为准，销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可），可提供证明材料。 |