采购项目技术和商务要求

1. 采购项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购编号** | | **货物名称** | **采购数量** | | **计量单位** | **设备最高限价**  **（万元）** | | **国别** | | **备注** |
| 2022-JKMXJY-W3033 | | 全自动液基细胞制片染色及AI分析处理系统 | 1 | | 套 | 48 | | ☑国产 □进口 | |  |
| **配套耗材** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **耗材名称** | | | **耗材年预估量（台/年）** | | | **耗材最高限价**  **（单价）元** | | **耗材最高限价（总价）元** | |
| 1 | **液基细胞和微生物处理、保存试剂** | | | **20000人份** | | | 55 | | 1100000.00 | |
| **合计** | | | | | | | | | 1100000.00 | |

二、采购项目技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备功能要求** | | | | | | | | | |
| 全自动液基细胞制片染色系统：  用于包括宫颈细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、尿液细胞、针吸及内窥镜细胞等细胞检查；自动批量染色，每批次可处理的标本量≥48人份。  AI分析处理系统：  基于宫颈液基细胞学制片的图像分析，能够将待检的玻片自动生成全信息数字化图像，同时人工智能算法会对数字化图像进行扫描和识别，精确定位各类可能病变细胞和微生物，自动排除阴性病例。 | | | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 描述 | | | 数量 | |
| 1 | | | | | 制片染色一体机 | | | 1 台 | |
| 2 | | | | | 操控屏 | | | 1 台 | |
| 3 | | | | | 自动样本转移机 | | | 2 台 | |
| 4 | | | | | 离心机 | | | 2台 | |
| 5 | | | | | 旋涡振荡器 | | | 2台 | |
| 6 | | | | | 液基振荡器 | | | 2 台 | |
| 7 | | | | | 玻片扫描仪 | | | 1台 | |
| 8 | | | | | 病理医学图像分析处理系统 | | | 1套 | |
| **技术参数要求** | | | | | | | | | |
| 序号 | | 指标名称 | | 技术参数 | | | | | |
| 1 | | **整机要求** | |  | | | | | |
| 1.1 | | 主要用途 | | 宫颈细胞学和非宫颈细胞学制片染色的全自动化设备，并配备AI智能分析系统，辅助诊断。 | | | | | |
| 1.2 | | 适用范围 | | 包括宫颈细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、尿液细胞、针吸及内窥镜细胞等系列。 | | | | | |
| 1.3 | | ★ 设备资质 | | 全自动液基细胞制片染色具有医疗器械注册证 | | | | | |
| 1.4 | | ★ 软件资质 | | AI分析处理系统具有医疗器械注册证 | | | | | |
| 1.5 | | # 著作权 | | AI分析处理系统具有软件著作权证 | | | | | |
| 1.6 | | # 信息安全 | | 支持接入医院信息系统，符合信息安全规定，数据本地化 | | | | | |
| 2 | | **配置要求** | |  | | | | | |
| 2.1 | | 制片染色一体机 | |  | | | | | |
| 2.1.1 | | 制片原理 | | 沉降式技术，选择性捕获病变细胞，并使细胞均匀平铺；前期处理过程中，通过密度分层技术，去除样本中的杂质。 | | | | | |
| 2.1.2 | | 应用程序 | | 妇科标本和非妇科标本可自动识别并运行相应的程序。 | | | | | |
| 2.1.3 | | 运行流程 | | 运行流程可实时显示并监控，程序可分步运行。 | | | | | |
| 2.2 | | AI分析处理系统 | |  | | | | | |
| 2.2.1 | | ★ 玻片装载数量 | | ≥5片 | | | | | |
| 2.2.2 | | ★ 物镜类型 | | 20x Plan APO 0.75NA无限远平场复消色差物镜  40x Plan APO 0.95NA无限远平场复消色差物镜 | | | | | |
| 2.2.3 | | # 扫描模式 | | 自动扫描：自动识别和扫描切片，扫描过程中无需手动干预。  手动扫描：允许对每张切片的扫描参数进行精细控制。 | | | | | |
| 2.2.4 | | 标签识别 | | 手动输入或者识别条形码、二维码 | | | | | |
| 2.2.5 | | 扫描配置 | | 1. 高清扫描模式，双物镜切换 2. 多层扫描，多层融合扫描 3. 自动识别扫描区域，手动更改扫描方位 4. 自动对焦，手动更改对焦点 | | | | | |
| 2.2.6 | | 扫描方式 | | 面扫描 | | | | | |
| 3 | | **功能要求** | |  | | | | | |
| 3.1 | | 制片染色一体机 | |  | | | | | |
| 3.1.1 | | # 染色片量 | | 自动制片染色一体化设备：自动批量染色，每批次可处理的标本量≥48人份。 | | | | | |
| 3.1.2 | | # 制片通量及时间 | | 制片通量≥1-48片/批，每批次时间≤50分钟。 | | | | | |
| 3.1.3 | | 制片重复性 | | 同一样本可以重复制片10张及以上高度重复性与一致性的玻片。 | | | | | |
| 3.2 | | AI分析处理系统 | |  | | | | | |
| 3.2.1 | | 扫描分辨率 | | 20X：0.278微米/像素 40X：0.15微米/像素 | | | | | |
| 3.2.2 | | # 扫描速度 | | 20X：≤120s；40X：≤240s（15mm\*15mm面积） | | | | | |
| 3.2.3 | | 自动化程度 | | 自动化上传切片、分析与结果返回；可进行自动化分片功能；支持数据批量导出与分析。 | | | | | |
| 3.2.4 | | ★ 数据管理 | | 多用户、多任务账号管理系统；提供科室公众数据库、医生私有数据库的管理分类； | | | | | |
| 3.2.5 | | 风险提示 | | 可批量展示可疑细胞视野，对有疑问的视野进行实时反馈，并按照不同颜色标识风险等级，提供标准格式的TBS报告生成系统。 | | | | | |
| 3.2.6 | | 视野展示 | | 根据置信度批量展示可疑细胞视野，≥40个视野. | | | | | |
| 4 | | **其他要求** | |  | | | | | |
| 4.1 | | # 收费标准 | | 质保期外仅收取配件费，免收维修费，上门费、人工费等额外费用 | | | | | |
| 4.2 | | ★核查校准 | | 设备使用至淘汰报废前，每年由厂家工程师至少上门一次提供原厂核查，并提供校准报告（免费） | | | | | |
| **耗材明细** | | | | | | | | | |
| **1** | | **耗材参数** | | | | 1、主要用途：用于病理科液基细胞学制片和染色；  2、适用范围：包括宫颈细胞、痰细胞、浆膜腔积液细胞、尿液细胞、针吸及内窥镜细胞等系列；  ★3、注册证要求：获得药监局备案认证；  4、临床要求：能够满足临床一次取样，可同时进行细胞学和HPV检测；  5、染色方法：根据需要可分别进行巴氏或HE染色，标配相应染液；  6、产品名称、规格以医疗注册证/备案证或产品合格证标注的名称、规格为准；  7、如涉及多个品规或产品，须另行附清单，标注名称、规格、单人份价格，包装规格以及包装价格；  ★8、每人份最高限价，包含辅助耗材，列明清单。 | | | |
| **2** | | **耗材名称、规格** | | | | 名称：液基细胞和微生物处理、保存试剂  规格：人份 | | | |
| **3** | | **耗材年用量** | | | | 110万元/年/台 | | | |
| **序号** | | **耗材名称** | | | | **规格** | **年预估量**  **（台/年）** | **最高限价**  **（单价）元** | **最高限价**  **（总价）元** |
| 1 | | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | | | | 人份 | 20000人份 | 55 | 1100000.00 |
| 合计 | | | | | | | | | 1100000.00 |
| 售后服务要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | 质保三年 | | | | | | |
| 2 | 备件库 | | 西安有办事处,有备件库 | | | | | | |
| 3 | 维修站 | | 西安有办事处,有维修站 | | | | | | |
| 4 | 收费标准 | | 质保期外继续提供仪器的维修及定期维护保养，只收取零配件费用并保证零配件供应至该仪器（型号）停产后 5年 | | | | | | |
| 5 | 培训支持 | | 可免费提供设备及人员培训 | | | | | | |
| 6 | 维修响应 | | 工程师及技术支持2小时电话响应，4小时内到达现场。 | | | | | | |
| 7 | 到货时间 | | 合同签订后45个日历日 | | | | | | |