采购项目技术和商务要求

一、货物一览表及技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMXJY-W1146 |
| 货物名称 | 生物显微镜 |
| 数量 | 12台 | ☑进口 □国产 |
| 最高投标限价 | 48万元 |

|  |
| --- |
| **设备功能要求** |
| 正置显微镜主机，可观察普通染色组织切片，用于临床及研究工作。 |
| **软硬件配置清单** |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 正置显微镜 | 12台 |
| 2 | 物镜2×、4×、10×、20×、40× | 12套 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| **1** | **整机要求** |  |
| 1.1 | # 产地 | 原装进口，提供“进”字号注册证。 |
| 1.2 | ★ 光学系统 | 无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。 |
| **2** | **功能要求** |  |
| 2.1 | ★ 观察方式 | 具备明场、暗视野观察方式。 |
| 2.2 | ★ 载物台 | 右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 |
| 2.3 | 目镜 | 10X宽视野目镜，视野数≥20mm，屈光度可调节。 |
| 2.4 | 物镜转换器 | ≥5孔物镜转盘。 |
| 2.5 | # 聚光镜 | ≥7孔位多功能聚光镜，内置相差，暗场环板。 |
| 2.6 | 调焦 | 行程≥15mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调。 |
| **3** | **配置要求** |  |
| 3.1 | 观察镜筒 | 宽视野三目镜筒，倾角为30°，视野数≥20mm，屈光度可调节。 |
| 3.2 | 照明装置 | 内置透射光柯勒照明器，长寿命LED光源，寿命≥50000。 |
| 3.3 | # 物镜2X | （N.A.≥ 0.06） |
| 3.4 | # 物镜4X | （N.A.≥ 0.10） |
| 3.5 | # 物镜10X | （N.A.≥0.25） |
| 3.6 | # 物镜20X | （N.A.≥0.40） |
| 3.7 | # 物镜40X | （N.A.≥ 0.65） |
| **4** | **其他要求** |  |
| 4.1 | # 收费标准 | 质保期外仅收取配件费，免收维修费，上门费、人工费等额外费用 |
| 4.2 | ★核查校准 | 设备使用至淘汰报废前，每年由厂家工程师至少上门一次提供原厂核查，并提供校准报告（免费） |
| **售后服务要求** |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格按7折提供 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 1小时响应，4小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 60天 |