设备技术参数会审表

需求科室：耳鼻咽喉头颈外科

| 设备名称 | 内镜自动清洗消毒机 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 1、可同时清洗2条软式内窥镜； 2、具有RFID（内镜和用户信息）识别功能，可追踪内镜和用户ID； 3、最快消毒时间为20min |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 内镜清洗消毒装置 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 送水压力 | 0.1-0.5Mpa，进水速度：推荐17L/min |
| 2 | 可同时清洗数量 | ≥2条 |
| 3 | 清洗方式 | 外表面超声清洗，流水冲洗；管道内部流水冲洗；开口阀超声清洗，流水冲洗； |
| 4 | 消毒方式 | 外表面和开口阀消毒液浸泡；管道内部消毒液清洗； |
| ★5 | 最快消毒时间 | ≤20min |
| ★6 | 功能要求 | 6.1具有RFID（内镜和用户信息）识别功能，可追踪内镜和用户ID； 可以打印清洗消毒时间和操作条件； 6.2可打印单次、当天、最大可打印之前60次信息； 6.3具有酒精喷洒功能 6.4具备漏水测试功能、自身清洗功能 |
| ★7 | 过滤器装置 | 配有0.2μm的水过滤器装置；配有气体过滤器及空气过滤器； |
| ★8 | 内镜按钮清洗消毒功能 | 具备 |
| 9 | 清洗&消毒时间设置 | 清洗时间设置：1-10min；消毒时间设置：5-60min； |
| 10 | 消毒液加热 | 普通高速消毒液20-30℃ |
| 11 | 自动处理功能 | 具备自动处理功能，报错停止运行时，自动进行最佳操作； |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 |  |
| 2 | 耗材名称、规格 | 水过滤芯、空气过滤芯、消毒液 |
| 3 | 耗材年用量 | 预估 1.26万元/台/年 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 消毒液 | 2瓶/套 | 12套 | 1050 | 12600 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 贰年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取维修配件成本费，列明易损件价格明细 |
| 5 | 培训支持 | 新品装机后当天由厂家工程师进行新品使用、维护等培训 |
| 6 | 维修响应 | 8小时内现场应答 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30个自然日内到货 |