设备技术参数会审表

需求科室：

| 设备名称 | 术中运动神经监护系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 在术中对面神经、喉返神经、三叉神经等运动保护 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 患者模拟器 | 1套 |
| 3 | 病人界面盒 | 1个 |
| 4 | 抗干扰电夹 | 1个 |
| 5 | 标准刺激探针 ( 5个/盒 ) | 1盒 |
| 6 | 皮下记录电极 ( 1 套/盒) | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机要求 | ★1.1 4-通道监护：可任意单独选择或同时选择 |
|  |  | 1.2 頻道控制键：相互独立的頻道的专用功能触摸键 |
|  |  | 1.3事件阈值控制和显示：增益可调触摸键，阈值显示，最小阈值为20µV |
| 2 | 阻抗测量 | 2.1控制：内置专用的电极检查键测量阻抗，实时测量 |
|  |  | 2.2测量范围：0-200kΏ, 分辨率0.1kΏ |
|  |  | 2.3测量模式：每个电极单独测量，包括地线 |
| 3 | 假象检出和排斥 | 3.1参考电极：自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号 |
|  |  | 3.2抗干扰电极：自动测量电凝和电刀的输出，排除伪像 |
|  |  | 3.3自动域值调节：可根据实际的噪音干扰情况调整相应域值，避免噪音干扰，减轻术者的负担 |
| 4 | 显示/触摸屏 | 4.1型号：大屏幕的高对比度、数字型彩色绘图触摸屏，所有信号和参数显示在同一屏幕上直观清楚 |
|  |  | 4.2单功能触键：EMG信号显示，时间显示和事件俘获 |
|  |  | 4.3垂直显示：50, 200，500和2000µV |
|  |  | 4.4事件俘获：俘获模式开关，触键指示，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉 |
|  |  | 4.5时间显示：50ms 和10s 两种方式 |
| 5 | 记录电极 | 5.1皮下记录类型：钩线式/成对的针式皮下电极，确保同一电极插入相同的肌肉群 |
|  |  | 5.2 EMG气管插管电极：可以监护喉返神经、迷走神经运动支 |
| 6 | 刺激电极 | 6.1刺激类型：恒定电流，单相方波 |
|  |  | 6.2刺激的频率：可选择,1,4,7,10Hz |
|  |  | 6.3刺激的周期：可选择，50,100,250uS |
|  |  | 6.4范围：0-3毫安 |
|  |  | 6.5刺激控制：数字控制，可每一步调节0.01,0.05,0.2mA |
|  |  | 6.6刺激调节：带刻度逐级调节触摸键，显示指令电流和输送电流 |
|  |  | 6.7刺激测量：内置测量实际投递到手术区间的刺激电流的大小，分辨率为0.01-0.03mA（±0.02mA），不用担心刺激投递效果 |
|  |  | 6.8刺激探头：单极刺激电极、双极刺激电极 |
|  |  | ＃6.9带刺激的手术器械： 可配带刺激的手术器械，可以在手术同时进 |
| 7 | 声頻输出 | 7.1 EMG及事件音调信号：不同的音调和声音提示，表示EMG活动的情况和刺激的情况 |
|  |  | 7.2 迷你型插口：标准结构为使用立体声耳机单独听 |
|  |  | 7.3 RCA音频插口：可输出音频信号，在使用工业标准记录装置时，这些信号可负载到一个视频信号上 |
| 8 | 打印机输出/软件驱动器输出 | 8.1 USB输出接口：一种工业标准的USB型接头（两接口），可与USB密集型闪存驱动器一起使用保持数据以及EMG图形 |
|  |  | 8.2输出类型：可以选择图像或文本两种数据输出的格式。 A．图像：向打印机或密集型闪存盘传输图像格式。 B．文本：向打印机传输EMG波形数据，用逗号断开。 事件记录为最近300个系列事件的连续记录，将最近检测出的300个事件传输给打印机或密集型闪存盘。 |
| 9 | 视頻输出 | 接口：标准VGA 15芯接头 VGA兼容，640×480分辨率，可以外接监视器和导航系统 |
| 10 | 适应症 | 听神经瘤；小脑桥脑角肿瘤；三叉神经切断；前庭神经切断；微血管减压；后颅窝肿瘤； 鼓室成形；电子耳蜗植入；面神经减压； 乳突切除术；迷路切除；腮腺切除；甲状腺/甲状腺旁腺切除术颈廓清术 |
| 耗材明细 1 耗材参数 与主机相同品牌，专机专用 2 耗材名称、规格 标准刺激探针、皮下记录电极 3 耗材年用量 9.3万元/年/台 序号 耗材名称 规格 年预估量 （个/年） 最高限价 （单价）元 最高限价 （总价）元 1 标准刺激探针 个 100 1500 15000 2 皮下记录电极 套 30 2600 78000 合计 93000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 贰年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠八折 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内响应，72小时之内到达现成并提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天内 |