附件：

技术参数

| 设备名称 | 电动手术床 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 15.00万人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 可以满足医院各科室对不同手术的需求。采用电动液压驱动，运行平稳，安全可靠。手术床采用有线微型触摸控制器，立柱外罩、侧轨等全部采用304优质不锈钢制造，抗酸、碱、耐腐蚀，易清洗、坚固耐用 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 电动液压手术床 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 手持控制器 | 1个 |
| 4 | 截石位腿架（含附件） | 2个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 驱动 | 采用电动液压驱动，安全可靠，运行平稳 |
| ＃2 | 刹车 | 刹车采用电动液压刹车，遥控器一键刹车时四只刹车油缸同时锁定，安全稳定 |
| 3 | 移动方向 | 有四只万向轮结构，可以横向移动，原地360度转弯调节 |
| ＃4 | 电池 | 标配大容量蓄电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性 |
| ★5 | 腿板调节 | 腿板调节采用进口气弹簧结构，调节方便，安全稳定。提供相应报关单 |
| 6 | 头腿板互换功能 | 头腿板可拆卸，可互换。拥有1430mm超大透视空间，可适用于各种X光透视手术的需求 |
| ★7 | 平移 | 具有电动平移功能，行程≥350mm，可配C型臂使用 |
| ＃8 | 控制器 | 手术台配置立柱控制器，提高手术台容错率并方便控制 |
| 9 | 台面长宽 | 台面长度（含头腿板）≥1970mm，台面宽度（不含边轨）≥500mm |
| 10 | 台面升降 | 台面最低高度（不含床垫）≤600mm，台面最高高度（不含床垫）≥1030mm |
| ★11 | 台面前后倾 | 台面前倾（头高脚低），后倾（头低脚高）≥ 30° |
| 12 | 台面左右倾 | 台面左倾、右倾（角度）≥20° |
| 13 | 头板上下折 | 头板上折角度≥60°，头板下折角度≥90° |
| 14 | 背板上下折 | 背板上折角度≥80°，背板下折角度≥30° |
| 15 | 腿板下折外折 | 腿板下折、外展角度≥90° |
| ★16 | 最大承重 | ≥200kg |
| ★17 | 软硬件配置 | 电动手术床 1台 电源线 1根 手持控制器 1个 截石位腿架（含附件）2个 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。