## 1.倒置荧光显微镜（三次）
“倒置荧光显微镜”技术参数
预算： | 35万元 | 类别：医疗设备
国别： | 进口 | 2022-JKMTDY-W1157
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 产地 | 原装进口
2 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离 45mm或60mm
3 | 聚焦机构 | 备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮（最小微调刻度单位≤1um），行程10mm，粗调旋钮扭矩可调，备有上限调节。
＃4 | 透射光照明装置 | 内装式透射光柯勒照明器，配置长寿命 LED 光源，寿命≥50000 小时
5 | 观察镜筒 | 双目镜筒，10X目镜，视场数≥22mm，倾斜角度45°，带屈光度可调
6 | 物镜转换器 | ≥6孔位编码物镜转换器，物镜转盘下配备防漏水功能装置。软件可以自动识别物镜位置，并可以自动设置相应的标尺
7 | 载物台 | 具备XY锁定和复位功能；控制手柄扭力可调；尺寸：240mm(D) x 444.5mm(W)；移动范围Y≥75mm，X≥114mm
★8 | 聚光镜 | 长工作距离聚光镜，≥5孔位转盘，孔径光阑可调，N.A.≥0.50，W.D.≥27mm，前置聚光镜高度调节钮，聚光镜柯勒照明复位装置
9 | 物镜 | ★9.1 4X或5X万能平场半复消色差相差物镜, NA ≥0.13, 工作距离≥16mm 10X万能平场半复消色差相差物镜, NA≥ 0.3, 工作距离≥6.9mm 20X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA≥ 0.4, 工作距离≥7.8mm 40X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA ≥ 0.6, 工作距离≥ 3.6mm
＃9.2 20X及40X支持塑料培养皿DIC观察
10 | 目镜 | 高眼点目镜，10×，视场直径：22
11 | 荧光激发块转盘 | ≥6孔位编码型激发块转盘，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计；软件可以自动识别激发块位置
12 | 荧光激发块 | 带通紫外激发，蓝色发，绿色激发三种荧光滤块，适合 DAPI，FITC，RHOD 等染料，不产生串色现象
13 | 荧光光源 | 长寿命金属卤素灯，寿命≥2000 小时，外置电源供电器（配备备用灯泡一个）或LED型荧光光源，20000小时寿命
★14 | 成像系统 | 显微镜同一品牌、原装进口，保证系统兼容性、稳定性：像素≥1200万像素，1/1.2或1.1 英寸，彩色
15 | 显微图像控制及分析软件 | 中文界面直观，操作容易简便。支持单幅图像采集、动态电影图像采集，对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像，可在图像上添加注释、箭头等功能，方便表示图像中的重点关注部位，可实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像； 可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像
★16 | 软件分析用电脑 | I7处理器（近半年型号），16G内存，硬盘1TB以上，23寸液晶显示器
★17 | 售后 | 整机免费质保3年

## 2.鼻颅底高速电钻
“鼻颅底高速电钻”技术参数
预算： | 20万元 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 进口 | 2022-JKMTDY-W1280
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 马达技术 | 专利马达技术，不发烫：20°C环境温度下，马达6万转/分20秒开20秒关，持续25分钟马达表面温度≤40°C
＃2 | 转速 | 最高转速：75000RPM，稳定不抖动，可调节正反转
3 | 低噪音设计 | ≤58分贝
4 | 马达重量 | 90g
5 | 马达长度 | 7.77CM
6 | 马达直径 | 1.65CM
7 | 钻头安装类型 | ≤3步安装，快速更换
8 | 消毒方法 | 预真空或常规蒸气高温高压消毒或环氧乙烷消毒
＃9 | 润滑方式 | 不需要
10 | 冷却方式 | 专利马达技术，不需水冷却
★11 | 兼容性 | 与科室现有美敦力主机配套使用，连接主机可自动识别手柄类型
★12 | 配置 | 共配7个钻头，型号科室自选
★13 | 售后 | 整机免费质保1年
耗材技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 耗材名称 | 钻头
2 | 专用经鼻前颅底钻头转速 | 75000转高速切削，独有的头端注水功能
3 | 专用经鼻前颅底钻头设计 | 钻头轴完全装于鞘管内，有助于保护周围组织不受旋转钻头轴伤害。当使用内镜时，15°的远端弯曲可增强可视性。
4 | 专用经鼻前颅底钻头长度 | 13cm长，具有细长的座和长管可用于头 部和颈部手术
5 | 专用经鼻前颅底钻头冷却 | 完全整合的灌注有助于冷却骨和钻头管
6 | 专用经鼻前颅底钻头规格型号 | 1.TN45RCD，4.5mm圆形粗磨金刚石， 2.TN40RCD，4.0mm圆形粗磨金刚石， 3.TN30RCD，3.0mm圆形粗磨金刚石， 4.TN40RFL，4.0mm圆形槽纹， 5.TN30RFL，3.0mm圆形槽纹， 6.TN30MFL，3.0mm火柴头形槽纹， 7.TN30MCD，3.0mm火柴头形金刚石，
★7 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★8 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：约10万元人民币

## 3.成像控制器
“成像控制器”技术参数
预算： | 49万元 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 国产 | 2022-JKMTDY-W1281
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 成像控制器 | ★1.1 主机具有一键图像冻结/解除冻结功能
1.2 主机具有LED亮度调节等级≥5
1.3 主机具备白平衡功能
1.4 视频输出格式≥2，至少要求具备：DVI和CVBS格式
1.5 图像显示边框模式≥5
1.6 具备图像显示放大/缩小功能，调节档位数≥2档
#1.7 可适配两种规格成像导管
1.8 LED光源与专机使用耗材一体化设计，光源具备独立开关
2 | 医用液晶显示器 | #2.1 医用级LCD显示器
2.2 支持全屏、PIP，side by side显示模式
2.3 亮度≥600 cd/m2
2.4 采用全贴合工艺，有效提高显示器的视角、色彩、对比度，图像质量全面优于普通的非全贴合产品
★3 | 专用台车 | 能放置整个直视系统，配备监视器支臂，内窥镜挂架，理线槽，带脚刹功能。
4 | 专用注水泵 | 送水量可调范围：0－600ml/min
传输压强：≤400kPa
工作噪声：≤60dB（A）
★5 | 售后 | 整机免费质保5年
耗材技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 耗材名称 | 成像导管
2 | 成像导管 | #2.1 适配的两种成像导管满足插入部外径≤9.5Fr和≤11Fr
2.2 适配的两种成像导管满足工作通道直径≥1.1mm和≥1.7mm
2.3 工作长度≥220cm
2.4 成像导管最大视场角≥110°
2.5 成像导管可实现注水/负压同时进行
2.6 视向角：0°(直视)
2.7 成像导管具备四方向调节，支持全开及半锁模式
★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：约32.5万元人民币。

## 4.全自动特定蛋白分析仪
“全自动特定蛋白分析仪”技术参数
预算： | 98万元 | 类别：医疗设备+试剂
国别： | 进口 | 2022-JKMTDY-W1282
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★ 1 | 品牌 | 原装进口品牌
★ 2 | 方法学 | 散射比浊法
＃3 | 检测速度 | ≥200测试/小时/每台。
＃4 | 试剂位 | ≥30个。
5 | 进样系统 | 具有原始管上样功能，全系统条形码功能。
＃6 | 抗原过量检测 | 采用预反应模式，具有进行抗原过量自动检测，自动稀释功能。
★7 | 网络连接 | 免费提供LIS连接
★8 | 配置 | 按照实际工作需求配备操作电脑，电脑配置按照医院要求进行配置
★9 | 售后 | 整机三年质保，相关软件免费升级，每年至少提供一次免费校准，并出具校准报告
试剂技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 试剂名称 | 特定蛋白相关检测试剂
★2 | 检测项目 | 特定蛋白相关检测（免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、免疫球蛋白E、补体C3、补体C4、K轻链、入轻链、白蛋白、α1-微球蛋白、β2-微球蛋白、转铁蛋白、超敏C反应蛋白、RF 类风湿因子、抗链球菌“ O ” 溶血素、铁蛋白、可溶性转铁蛋白受体、CI抑制物，共18种）
★3 | 试剂要求 | 3.1、试剂按检测项目ML报价,并提供价格证明文件
3.2、试剂、质控品保证提供≥3个月以上固定批号
3.3、所有质控品、定标品、配套耗材、清洗液等免费提供
★4 | 售后 | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告
年使用量：约200万元人民币。

## 5.数字化检水检毒箱
“数字化检水检毒箱”技术参数
预算： | 28万元 | 类别：医疗设备+试剂
国别： | 国产 | 2022-JKMTDY-W1283
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 外形尺寸 | 检验箱：≤600×400×300mm、附件箱：≤600×600×400mm
2 | 质量、材质 | 检验箱：≤20kg，铝合金材质、附件箱：≤20kg，铝合金材质
3 | 供电模式 | 交流220V/50Hz，
4 | 额定功率 | ≤200W
5 | 检测技术 | 光谱分析技术（胶体金免疫层析技术、微生物培养技术）、光度比色技术（理化分析技术）、ATP荧光技术
6 | 分光光度检测模块 | 6.1 检测通道：≥8通道；
6.2 重复性：≤5%；
6.3 稳定性：≤±5%。
7 | 图像智能判读检测模块 | 7.1 重复性:≤5%；
7.2 测量准确性：≥95%；
7.3 分析时间：≤3min。
8 | 光谱分析检测模块 | 8.1 光源：LED；
8.2 检测器：≥130W像素；
8.3 重复性≤10%。
9 | ATP荧光检测模块 | 9.1 灵敏度：1×10-15 mol/L ATP；
9.2 检测范围：0-999999RLU；
9.3 重复性：≤10%。
10 | 信息化管理模块 | 10.1 系统：正版Windows系统
10.2 处理器：双核，≥1.5GHZ
10.3 内存：≥4G
10.4 硬盘：≥60GB 固态硬盘
10.5 显示：≥10英寸触控屏
11 | 软件系统概述 | 食品水质快速检验箱组软件系统，结合食品水质安全快速检测技术在使用的具体特点设计开发。软件系统主要由检测程序单元、管理程序单元和基础信息程序单元组成。
12 | 软件系统功能 | 12.1 检测程序单元：可同时与箱体内的4种检测模块连接，控制各模块进行检测，接收、处理、存储和打印检测结果数据。
12.2 管理程序单元：通过检验结果记录表，可以极为便捷的对检测数据进行查询和浏览；通过统计报告功能，可快速的对检测结果进行分类统计。
12.3 基础信息程序单元：具有人员管理、法规标准、项目维护和数据还原等功能。
12.4 同时，可控制内置热敏打印机，实现检验结果的实时打印，为环境中的饮食、饮水检测提供技术支持和保障。
13 | 打印系统 | 内置热敏打印机
14 | 物理接口 | 异形USB接口等
15 | 展撤能力 | 展开时间≤2min（1人）；收拢时间≤2min（1人）
★16 | 售后 | 整机免费质保3年
试剂技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 试剂名称 | 见附件1
★2 | 检测项目 | 2.1 水质理化及毒战剂检测： 汞、氰化物、氟化物、铅、镉、铬（六价）、硝酸盐、亚硝酸盐（水质）、砷、钡、硫酸盐、氯化物、铝、总铁、锰、铜、锌、镍、氨氮、溶解性总固体、硫化物、苯胺、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度、pH、游离余氯、化合性余氯、总氯； 微生物指标：上机检测：菌落总数；目视判读：大肠埃希氏菌/或耐热菌群、总大肠菌群
2.2 食品原材料中违禁添加、农兽药残留、生物毒素检测： 毒鼠强、安妥、甲醇、亚硝酸盐（食品）、甲醛、过氧化苯甲酰、溴酸钾、吊白块、有机磷类、对硫磷； 生物碱、黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素总量、T2毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、伏马毒素、瘦肉精（盐酸克伦特罗）、三聚氰胺、苏丹红、阿特拉津、毒死蜱、有机氯（啶虫脒）、菊酯类（甲氰菊酯）、百草枯、己烯雌酚、雌二醇、氯霉素、磺胺类、氰化物、敌鼠钠盐、氟乙酰胺。
2.3 食源性致病菌检测：食品微生物指标2种：上机检测：菌落总数；目视判读：金黄色葡萄球菌（标卡）；
2.4 ATP荧光检测： 表面洁净度指标：餐饮具：≤45RLU；其他：≤200RLU；
★3 | 试剂要求 | 试剂按人份报价（含所有质控品、无菌取样拭子、配套耗材等），并提供价格证明文件
★4 | 售后 | 1、免费调换临近效期试剂 2、试剂使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量试剂 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告
年使用量：约4.69万元人民币。

## 5.数字化检水检毒箱配套试剂
数字化检水检毒箱配套试剂
序号 | 名称
1 | 水质汞快速检测试剂盒
2 | 水质氰化物快速检测试剂盒
3 | 水质氟化物快速检测试剂盒
4 | 水质铅快速检测试剂盒
5 | 水质镉快速检测试剂盒
6 | 水质铬（六价）快速检测试剂盒
7 | 水质硝酸盐快速检测试剂盒
8 | 水质亚硝酸盐快速检测试剂盒
9 | 水质钡盐快速检测试剂盒
10 | 水质砷快速检测试剂盒
11 | 水质硫酸盐快速检测试剂盒
12 | 水质氯化物快速检测试剂盒
13 | 水质铝快速检测试剂盒
14 | 水质总铁快速检测试剂盒
15 | 水质锰快速检测试剂盒
16 | 水质铜快速检测试剂盒
17 | 水质锌快速检测试剂盒
18 | 水质镍快速检测试剂盒
19 | 水质氨氮快速检测试剂盒
20 | 水质硫化物快速检测试剂盒
21 | 水质苯胺快速检测试剂盒
22 | 水质总硬度快速检测试剂盒
23 | 水质游离余氯快速检测试剂盒
24 | 水质总氯快速检测试剂盒
25 | 水质化合性余氯快速检测试剂盒
26 | 水质微生物快速检测试剂盒
27 | 食品氰化物快速检测试剂盒
28 | 食品敌鼠钠盐快速检测试剂盒
29 | 食品氟乙酰胺快速检测试剂盒
30 | 食品毒鼠强快速检测试剂盒
31 | 食品安妥快速检测试剂盒
32 | 食品生物碱(罂粟碱)快速检测试剂盒
33 | 食品甲醇快速检测试剂盒
34 | 食品黄曲霉毒素B1快速检测试剂盒（食用油）
35 | 食品黄曲霉毒素M1快速检测试剂盒
36 | 食品黄曲霉毒素总量快速检测试剂盒
37 | 食品T2 毒素快速检测试剂盒
38 | 食品玉米赤霉烯酮快速检测试剂盒
39 | 食品呕吐毒素快速检测试剂盒
40 | 食品伏马毒素快速检测试剂盒
41 | 食品亚硝酸盐快速检测试剂盒
42 | 食品瘦肉精（盐酸克伦特罗）快速检测试剂盒
43 | 食品三聚氰胺快速检测试剂盒
44 | 食品苏丹红快速检测试剂盒
45 | 食品甲醛快速检测试剂盒
46 | 食品过氧化苯甲酰快速检测试剂盒
47 | 食品溴酸钾快速检测试剂盒
48 | 食品吊白块快速检测试剂盒
49 | 食品有机磷类快速检测试剂盒
50 | 食品对硫磷快速检测试剂盒
51 | 食品阿特拉津快速检测试剂盒
52 | 食品毒死蜱快速检测试剂盒
53 | 食品有机氯类（啶虫脒）快速检测试剂盒
54 | 食品菊酯类（甲氰菊酯）快速检测试剂盒
55 | 食品百草枯快速检测试剂盒
56 | 食品己烯雌酚快速检测试剂盒
57 | 食品氯霉素快速检测试剂盒
58 | 食品磺胺类残留快速检测试剂盒
59 | 菌落总数检测试剂盒
60 | 金黄色葡萄球菌检测试剂盒
61 | 表面洁净度快速检测试剂