**1、2022-JKMXJY-W1229两摇床**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JKMXJY-W1229 | | | | |
| 货物名称 | | | 两摇床 | | | | |
| 数量 | | | 235张 | | 🗹国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 99万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 具备两摇功能（背部、腿部升降），具备胸腹减压功能，配餐桌、床头柜、床垫、输液架、床下杂物架，四片式下翻护栏（背部护栏配角度显示器）、中控脚轮、四片式下翻护栏，床头尾板可快速拆卸，带防撞抱角。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 两摇床 | | | | 235 | |
| 2 | | 床头柜 | | | | 235 | |
| 3 | | 床垫 | | | | 235 | |
| 4 | | 餐桌板 | | | | 235 | |
| 5 | | 输液架 | | | | 235 | |
| 6 | | 杂物筐 | | | | 235 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| ★1 | 基本要求 | | | 具备两摇功能（背部、腿部升降） | | |
| 2 | 床体尺寸（外侧） | | | 长度≥2.1m、宽度≥0.95m | | |
| ★3 | 床垫 | | | 厚度≥8cm，与床匹配  三折，四角圆角设计。海绵加棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链。海绵厚度≥60mm，密度≥28°。环保，棕厚度≥20mm。 | | |
| ★4 | 餐桌、床头柜、床垫、裸床 | | | 具备（需单独报价） | | |
| 5 | 床体材料 | | | 床框采用优质冷轧钢管 | | |
| ★6 | 床面（内侧，护栏以内） | | | 床面采用≥1.2mm优质冷轧钢板，一次模压成型，多孔设计，便于透气，并有凹凸防滑功能 | | |
| ★7 | 床头、护栏 | | | ABS或PE材料，表面硬化处理，具备高强度锁定开关，护栏顶端离床面板净高≥400mm，护栏间距≤60mm，加长腿部护栏长度≥1000mm，有餐桌板防滑设计。 | | |
| 8 | 输液架 | | | 配有不锈钢可调四挂钩输液架，插孔≥4点式 | | |
| 9 | 污物袋挂钩 | | | ≥4点式 | | |
| 10 | 脚轮、刹车 | | | 万向静音双面脚轮，直径≥125mm，中控刹车 | | |
| 11 | 防撞装置 | | | ABS材料，床头、床尾两侧均配有防撞抱角（轮） | | |
| 12 | 床面最大承重 | | | ≥190kg | | |
| 13 | 侧护栏最大承重 | | | ≥80kg | | |
| 14 | 最大背板倾斜角度 | | | ≥65°，具有背板护栏角度显示器 | | |
| 15 | 最大腿板倾斜角度 | | | ≥35° | | |
| 16 | 床底配有杂物筐 | | | 具备 | | |
| #17 | 摇杆系统 | | | 采用精铜螺母，静音，耐磨，寿命长；有双向极限保护功能； | | |
| #18 | 胸腹减压功能 | | | 背部床板与臀部床板采用自延位设计，背板升起有后退胸腹减压功能，背板下降回退时有防床垫挤夹设计 | | |
| #19 | 背板升降 | | | 多点支撑 | | |
| ★20 | 样品 | | | 对样品进行现场筛选，确定入围厂家 | | |
| ★21 | 市场占有率 | | | 百强医院超百张床位大于20家（提供证明材料） | | |
| **售后服务要求** | | | | | | |
| ★1 | 质保期 | | | 三年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 提供质保期外配件及维修价格优惠情况 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 现场培训 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 维修响应时间：2小时内 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后30天 | | |

**2、2022-JKMXJY-W1230三摇床**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JKMXJY-W1230 | | | | |
| 货物名称 | | | 三摇床 | | | | |
| 数量 | | | 195张 | | 🗹国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 99万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | | |
| 三摇床具备三摇功能（背部、腿部升降、整床升降），具备胸腹减压功能，配餐桌、床头柜、床垫、输液架、床下杂物架，四片式下翻护栏（背部护栏配角度显示器）、中控脚轮； | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | 三摇床 | | | | 195 | |
| 2 | | 床头柜 | | | | 195 | |
| 3 | | 床垫 | | | | 195 | |
| 4 | | 餐桌板 | | | | 195 | |
| 5 | | 输液架 | | | | 195 | |
| 6 | | 杂物筐 | | | | 195 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| ★1 | 基本要求 | | | 具备三摇功能（背部、腿部升降、整床升降） | | |
| 2 | 床体尺寸（外侧） | | | 长度≥2.1m、宽度≥0.95m | | |
| ★3 | 床垫 | | | 厚度≥8cm，与床匹配  三折，四角圆角设计。海绵加棕内胆，医用防水耐磨布外套，隐藏式拉链。海绵厚度≥60mm，密度≥28°。环保，棕厚度≥20mm。 | | |
| ★4 | 餐桌、床头柜、床垫、裸床 | | | 具备（需单独报价） | | |
| 5 | 床体材料 | | | 床框采用优质冷轧钢管 | | |
| ★6 | 床面（内侧，护栏以内） | | | 床面采用≥1.2mm优质冷轧钢板，一次模压成型，多孔设计，便于透气，并有凹凸防滑功能 | | |
| ★7 | 床头、护栏 | | | ABS或PE材料，表面硬化处理，具备高强度锁定开关，护栏顶端离床面板净高≥400mm，护栏间距≤60mm，加长腿部护栏长度≥1000mm，有餐桌板防滑设计。 | | |
| 8 | 输液架 | | | 配有不锈钢可调四挂钩输液架，插孔≥4点式 | | |
| 9 | 污物袋挂钩 | | | ≥4点式 | | |
| 10 | 脚轮、刹车 | | | 万向静音双面脚轮，直径≥125mm，中控刹车 | | |
| 11 | 防撞装置 | | | ABS材料，床头、床尾两侧均配有防撞抱角（轮） | | |
| 12 | 床面最大承重 | | | ≥190kg | | |
| 13 | 侧护栏最大承重 | | | ≥80kg | | |
| 14 | 最大背板倾斜角度 | | | ≥65°，具有背板护栏角度显示器 | | |
| 15 | 最大腿板倾斜角度 | | | ≥35° | | |
| 16 | 床面升降功能 | | | 具备 | | |
| 17 | 床底配有杂物筐 | | | 具备 | | |
| #18 | 摇杆系统 | | | 采用精铜螺母，静音，耐磨，寿命长；有双向极限保护功能； | | |
| #19 | 胸腹减压功能 | | | 背部床板与臀部床板采用自延位设计，背板升起有后退胸腹减压功能，背板下降回退时有防床垫挤夹设计 | | |
| #20 | 背板升降 | | | 多点支撑 | | |
| ★21 | 样品 | | | 对样品进行现场筛选，确定入围厂家 | | |
| ★22 | 市场占有率 | | | 百强医院超百张床位大于20家（提供证明材料） | | |
| **售后服务要求** | | | | | | |
| ★1 | 质保期 | | | 三年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 提供质保期外配件及维修价格优惠情况 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 现场培训 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 维修响应时间：2小时内 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后30天 | | |