附件2

技术参数

| 设备名称 | 血液冰箱 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 10.50万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 适用于血站、医院、科研院所等机构用于冷藏血液，储存生物制品、药品、试剂等 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 温度监控模拟盒 | 2个 |
| 2 | LED灯 | 1个 |
| 3 | 钥匙 | 1套 |
| 4 | 网架6层 | 12个 |
| 5 | 温度记录仪安装光盘 | 1个 |
| 6 | USB数据线 | 1条 |
| 7 | 断电报警装置 | 1个 |
| 8 | 能够定期检定的测温装置 | 1个 |
| 9 | UPS电源（延时0.5h） | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 风冷、电加热补偿系统 | 风冷、电加热补偿系统，精确微电脑控制，箱内温度恒温控制在4±1℃(环境温度10℃~35℃)范围内 |
| 2 | 电脑板温控 | 上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度 |
| ★3 | 有效容积 | ≥1000L |
| ★4 | 外箱尺寸(W×D×H) | ≤（1210×811×1990）mm |
| ★5 | 内箱尺寸(W×D×H) | ≤（1074×682×1514）mm |
| 6 | 外部材料 | 喷涂钢板 |
| 7 | 内部材料 | 喷涂钢板 |
| 8 | 压缩机 | 采用预装进口全封闭压缩机 |
| 9 | 制冷剂 | R404A(环保型) |
| 10 | 保温 | 带有热反射膜的发泡玻璃大门2扇及12扇有机玻璃内门，防止冷量外泄；具有防结露功能 |
| 11 | 电源(V/Hz) | 单相220V/50Hz |
| 12 | 额定输入功率 | 470W |
| 13 | 整机装载量 | 整机装载量为432袋400ml血袋 |
| 14 | 配备脚轮以及止动底角，内设LED照明灯 | 配备脚轮以及止动底角，内设LED照明灯 |
| 15 | 检测孔 | 检测孔1个(32mm左侧一处) |
| 16 | 双电子温度探头设计 | 双电子温度探头设计，标配一个备用温控探头，在温控探头发生故障时，自动切换到备用探头，保证设备正常运行 |
| ★17 | 带有一个机械温控器 | 带有一个机械温控器，当电子温控器发生故障时，保证设备正常运行 |
| ★18 | 配有蒸发器探头 | 配有蒸发器探头，当一次性存放大量血袋，蒸发器产生结冰时，自动开启加热丝除霜 |
| ★19 | 采用循环除霜控制 | 采用循环除霜控制，保证柜内温度不因为除霜产生波动 |
| 20 | 标配接水盒 | 标配接水盒，异常潮湿环境下外门产生结露不会滴到地面 |
| 21 | 配有记录仪 | 配有记录仪，并带有记录仪USB接口，温度记录仪全过程监测安全系统，具备数据监控、打印、记录等功能；双 重系统断电记录温度数据：数字显示记录，记录仪记录 |
| 22 | 安全装置 | 高/低温报警，门未关闭报警，断电报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警，蓄电池寿命报警，冷凝风扇寿命报警；三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警；安全门锁设计，防止随意开启；还具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警 |
| ★23 | 产品资质 | 拥有中华人民共和国医疗器械注册证 |
| ★24 | 软硬件配置 | 温度监控模拟盒 2个 LED灯 1个 钥匙 1套 网架6层 12个 温度记录仪安装光盘 1个 USB数据线 1条 断电报警装置 1个 能够定期检定的测温装置 1个 UPS电源（延时0.5h） 1套 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年，每年至少巡检1次 |
| 2 | 备件库 | 厂家西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外不收取上门费和维修服务费，只收取相应的零配件费用 |
| 5 | 培训支持 | 进行现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，12小时内到达现场，12小时内故障无法修复提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后14个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。