附件3

技术参数

| 设备名称 | 耳鼻喉内镜清洗工作站 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 35.00万人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |
| 主要用于污染内镜的清洗、消毒及干燥储存，符合内镜洗消规范要求 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 内镜清洗槽主体 | 1套 |
| 2 | 清洗槽 | 4个 |
| 3 | 灌流器 | 4套 |
| 4 | 储镜柜 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 防水柜门 | 柜门由彩晶钢化玻璃材料制成 |
|  |  | 柜门门框采用塑钢材料压注而成 |
|  |  | 柜门固定活页采用防锈可调式，有需要时可对柜门进行调校 |
|  |  | 门板颜色可按用户要求定制色彩 |
|  |  | 根据用户实际尺寸整体设计，门板大小均衡 |
| 2 | 主体柜、功能背板及灯箱 | 背板材料采用PMMA复合材料，厚度≥5mm |
|  |  | 背板采用整体式一次性压模吸注而成 |
|  |  | 背板中部突出部份，既可安装控制电路，也可存放工作配件或其它物品 |
|  |  | 转角槽背板一体连成 |
|  |  | 电箱、照明灯可安装为内藏式 |
|  |  | 柜体底板采用塑料硬板 |
| 3 | 清洗槽及台面 | 清洗台面由四个或五个内镜专业洗消槽组成，包括初洗槽、酶洗槽、次洗槽、浸泡槽和末洗槽组成，槽体采用进口PMMA复合材料压注模具一次成型，槽体表面光滑有韧性 |
|  |  | 面层经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，光亮平滑，易清洗 |
|  |  | 固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成 |
|  |  | 台面支架选用优质304不锈钢 |
|  |  | ＃台面厚度＞5mm，高度800mm |
|  |  | 槽体后板采用连体设计 |
|  |  | 所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出≥70mm |
|  |  | 槽体周边R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整 |
|  |  | 水槽整体宽度≤720mm |
| 4 | 自动灌流器 | 采用彩色液晶大屏幕显示器，≥5英寸 |
|  |  | 控制包括触摸控制和普通按键控制 |
|  |  | ★具有灌流、吸引、吹干功能，灌流时可采用连续式或间断式，吹干功能可自动也可手动，灌流、吸引、吹干时间可调 |
|  |  | ★隐藏式设计，并具备定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能 |
| ★5 | 水处理器 | 处理性能指标要求：严格按照卫生部《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016的5.3.11条，专用水处理器，活性碳渗透0.2 um分级高精度超微过滤。（提供第三方检测报告） |
|  |  | 终末漂洗槽水龙头、水枪、注流器出水水质符合《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016终末漂洗用水的要求（细菌总数≤10cfu/100ml）备注：需要医院提供纯水 |
| 6 | 医用气泵 | 工作方式：采用静音医用无油气泵 |
|  |  | 工作电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：＜600W |
|  |  | 工作产气量：60L/min，最大产气压力：0.8 Mpa |
|  |  | 容积 ≥22L |
|  |  | 流量大，噪音低，气源洁净干燥，运行平稳，能长时间连续工作，全自动控制，在运行过程中，当气罐内压力达到设定的最小值或最大值时，压缩机自动开机或停机 |
| 7 | 内镜储存柜 | 可同时存放4-8条软式内镜 |
|  |  | 紫外线杀菌，热风循环，有效控制柜内的温度、湿度和细菌滋生。可以自行设置温度、湿度，带自动定时动态空气消毒、恒温烘干、灯光自动控制 |
|  |  | 内胆采用医疗级ABS复合板一体成型 |
|  |  | 镜体应垂直悬挂，弯角固定钮应置于自由位，需适合不同尺寸的内镜需要 |
| 8 | 高压水气枪 | 额定压力0.29Mpa |
|  |  | 压力和出水，出气方向可调 |
|  |  | 配备专用内镜清洗使用喷嘴 |
|  |  | 内镜专用，采用优质锌镁合金材料一次性开模铸造，防腐蚀电镀处理 |
| 9 | 供排水系统 | 供水系统：可对用户水质进行合适的处理，保证各个清洗槽的水源符合要求 |
|  |  | 根据供水压力和供水管径大小，将每个槽压力大小控制在（2.0~5.0）Kpa，单槽的供水管径为4分口 |
|  |  | 个性化设计供排水管道 |
|  |  | 清洗槽槽底自周围向中间倾斜 |
|  |  | 清洗槽的排水管采用符合国际标准的U型管 |
|  |  | 所有水管采用耐酸碱、耐热的标准PPR管 |
|  |  | 隐藏式设计，下水口可经受戊二醛等消毒液的腐蚀 |
|  |  | 水龙头：国内著名品牌,可伸缩设计，抗强酸碱，耐腐蚀。出水装置均经防腐蚀处理 |
| 10 | 供电系统 | 所有供电系统都经过漏电和负载保险开关；开关和插座都有防水保护装置 |
|  |  | 强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护 |
| 11 | 浸泡槽密封盖 | 密封盖采用ABS材料，透明带手柄，密封良好 |
| 12 | 保养干燥台 | 干燥台采用PMMA复合材料 |
|  |  | 台面有多个小圆型突起 |
|  |  | 台面结构与清洗槽协调一致 |
|  |  | 嵌入式多功能控制开关插座 |
| ★13 | 软硬件配置清单 | 1、内镜清洗槽主体 1套 2、清洗槽 4个 3、灌流器 4套 4、储镜柜 1台 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机保修≥3年 |
| 2 | 备件库 | 厂家西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 厂家西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 专用维修配件报价折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时，维修期间提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天内到货 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。

附件4

技术参数

| 设备名称 | 生物显微镜 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 70.00万人民币 | 设备数量 | 5套 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 研究级正置显微镜，可观察普通染色病理组织切片，并能进行图像采集与拍摄，用于临床及研究工作 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 正置显微镜 | 5台 |
| 2 | 显微镜成像系统 | 5套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 设备要求 | 进口品牌，产地不限 |
| ★2 | 光学系统 | 无限远校正光学系统，≤45mm物镜齐焦距离 |
| 3 | 调焦机构 | 同轴粗微调焦机构，调焦范围24mm，带聚焦限位装置 |
| ★4 | 明场照明装置 | 内置透射光科勒照明器, ≥9W长寿命LED光源 |
| ★5 | 光强管理功能 | 主动光强管理系统，可适用于所有物镜，切换物镜时自动调节对应物镜光强 |
| 6 | 载物台 | 硬涂层阳极氧化载物台，载物台手柄松紧度可调，具有15mm的延伸长度 |
| 7 | 目镜 | 10倍超宽视野目，视场数≥23mm，双目屈光度可调 |
| ★8 | 物镜转换器 | 6位编码型物镜转换器 |
| ★9 | 物镜 | 2x或2.5×， 数值孔径：NA≥0.06 4x或5×， 数值孔径：NA≥0.15 10×，数值孔径：NA≥0.25 20×，数值孔径：NA≥0.45 40×，数值孔径：NA≥0.65 60或63×，数值孔径：NA≥0.80 |
| 10 | 聚光镜 | 摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25 |
| #11 | ECO功能 | 机身集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新唤醒 |
| ★12 | 成像系统（与显微镜同品牌） | ≥800万像素数码成像系统，最大分辨率：3840×2160.支持HDMI,USB3.0等多种数据传输方式，实现图像采集与拍摄，成像视野与镜下视野一致 |
| ★13 | 软硬件配置 | 正置显微镜 5台 显微镜成像系统 5套 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费（专用维修配件报价折扣优惠政策） |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，72小时无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。