2022-JK17-W1027

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JK17-W1027 |
| 项目名称 | 微波治疗仪 |
| 数量 | 3台 | 🗹国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 18万元 |
| **设备功能要求** |
| 用于辐射理疗和炎症的凝固治疗，适用于皮下无菌性炎症的理疗和体表可见的增生性组织的治疗，促进伤口和溃疡的愈合。 |
| **软硬件配置清单** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 主机（含电脑、打印机） | 1台 |
| 2 | 理疗支架（含线） | 1套 |
| 3 | 理疗辐射器 | 5个 |
| 4 | 理疗输出线 | 2条 |
| 5 | 治疗输出线 | 2条 |
| 6 | 脚踏开关 | 1个 |
| 7 | 治疗探头 | 14个 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| **＃**1 | 三频输出 | 1）主载频率：2450MHz；2）脉冲：0.5Hz；3）脉冲：1.0Hz |
| 2 | 输入功率 | ≤800VA |
| 3 | 输出功率 | 连续可调，1W步进，1）理疗最高60W；2）治疗最高100W |
| 4 | 工作电源 | AC220V 50Hz |
| 5 | 辐射器驻波比 | ≤3 |
| 6 | 工作方式 | 间歇加载,连续运行 |
| 7 | 保护功能 | 具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出并具有声响提示。具有过载保护系统 |
| **＃**8 | 拓展功能 | 带电脑工作站、打印机，具备病历管理系统 |
| 9 | 自动稳压系统 | 外接电压不稳定时,保证终端输出稳定，在电源电压波动时,可自动补偿功率输出值维持设定功率不变 |
| 10 | 使用环境 | 通过YY0505国家电磁兼容检测,且无屏蔽室限制（提供资料支持） |
| 11 | 适用范围 | 用于辐射理疗和炎症的凝固治疗 |
| 12 | 输出定时功能 | 可预定设定，采用数字显示，时间结束蜂鸣提示 |
| 13 | 辐射器材质 | 辐射器采用聚四氟材质,热凝器探头高效、不粘连组织 |
| ★14 | 软硬件配置 | 1.主机（含电脑、打印机） 1台2.理疗支架（含线） 1套3.理疗辐射器 5个4.理疗输出线 2条5.治疗输出线 2条6.脚踏开关 1个7.治疗探头 14个 |
| **售后服务要求（每一项都是**“★”**）** |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修点 | 供应商西安有维修点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，≦72小时故障无法修复提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |