技术参数

| 设备名称 | 术中神经监护仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 49.00万人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 用于甲状腺手术中开展喉返神经监测技术。能在术中快捷准确识别和探测喉返神经，预测术后神经功能，判断神经及其功能的完整性，从而保护神经，降低神经的损伤风险，保护患者和术者。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 病人界面盒 | 1个 |
| 3 | 静音检测器 | 1个 |
| 4 | 神经监护气管插管 | 3根 |
| 5 | 刺激探头 | 3根 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机通道数量 | ≧8通道 |
| 2 | 主机屏幕要求 | 高清显示器 |
| ★3 | 主机监测技术 | 同时支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术（APS技术） |
| 4 | 主机软件要求 | 声音及图形化提示，无需专人操作 |
| 5 | 主机软件要求 | 图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺激电极安放位置及患者界面盒连接顺序 |
| 6 | 自检功能 | 具备自动检测功能，以“√”和“X”符号明确标识系统连接成功与否 |
| 7 | 声音提示功能 | 具备，刺激探针接触神经有清晰提示音，报警提示 |
| 8 | 软件更新 | 厂家负责更新系统软件，无需更换硬件 |
| 9 | 记录电极 | 一体化神经监护专用插管式电极，与同厂主机连接，信号稳定，不受医源性损伤 |
| 10 | 记录电极 | 持续刺激电极：自动周期性刺激电极，放置在迷走神经，用于术中持续监测神经功能。 |
| 11 | 阻抗测量 | 控制：自动“检查电极”特性 测量范围： 0-200千欧姆±20％或±100欧姆 |
| ★12 | 失真检测功能 | 具备失真检测功能，可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音； |
| ＃13 | 假象检出和排斥 | 假象排除：自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号 |
| ＃14 | 抗干扰电夹 | 具有抗干扰电夹，增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个静音接口，方便操作 |
| 15 | 刺激类型 | 恒定电流 |
| 16 | 刺激频率 | 可选择,1,4,7,10Hz |
| 17 | 刺激范围 | （0-30）mA |
| 18 | 刺激控制 | 范围可逐级调节0.01, 0.05, 0.1, 0.5,5.0mA |
| 19 | 刺激调节 | 刺激电量调节精度可达0.1mA |
| 20 | 刺激测量 | 在刺激范围内±0.02mA |
| 21 | 持续时间 | 可选择50,100,150,200,250uS |
| 22 | 刺激探头 | 有普通刺激探头和手柄刺激探头两种 |
| 23 | 打印机输出/ 数据输出 | USB接口：2个；可以选择图像或文本两种数据输出的格式 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机原厂质保≧3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免人工费，专用配件成本费供应 |
| 5 | 培训支持 | 厂家提供技术支持，提供系统培训，提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间≤2小时，到达现场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后14天 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。