公告附件8：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | | 2022-JK15-W1292 | | | | |
| 项目名称 | | | IVC饲养笼具 | | | | |
| 数量 | | | 3套 | | 🗹国产 □进口 | | |
| 最高投标限价 | | | 25.5万元 | | | | |
| **功能要求** | | | | | | | |
| 主要用于SPF级大、小鼠的饲养，空气洁净度需达到7级以上。笼盒材质耐高压。 | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | |
| **序号** | | **描 述** | | | | **数量** | |
| 1 | | IVC饲养单元主机 | | | | 1台 | |
| 2 | | IVC饲养单元笼架 | | | | 1台 | |
| 3 | | IVC饲养笼盒 | | | | 110个以上 | |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | IVC饲养单元主机 | | |  | | |
| 1.1 | ★笼位数 | | | ≥110笼位。 | | |
| 1.2 | 功率 | | | ≤200W | | |
| 1.3 | #噪音 | | | ≤50dB | | |
| 1.4 | #梯度压差 | | | 0-50Pa可调。 | | |
| 1.5 | #空气洁净度 | | | 小于等于100级，提供检测报告。 | | |
| 1.6 | #报警功能 | | | 具有停电、设备故障和温湿度超限等多项报警功能，以及市政停电提醒打开笼盒生命窗功能。 | | |
| 2 | IVC饲养单元笼架 | | |  | | |
| 2.1 | 笼架尺寸 | | | ≥1600×800×1800mm | | |
| 2.2 | 笼架结构 | | | 不锈钢304管笼架，表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺。笼架牢固稳定，移动方便。 | | |
| 3 | IVC饲养笼盒 | | |  | | |
| 3.1 | 笼盒材质 | | | PSU材质，耐酸、碱、高温180℃半小时不变形。 | | |
| 3.2 | ★笼盒尺寸 | | | 325×210×180mm （±5mm） | | |
| 3.3 | #饮水瓶 | | | ≥250ml | | |
| 3.4 | #气流速度 | | | ≤0.2 m/s | | |
| 3.5 | #菌落数 | | | ≤0个/小时，提供检测报告。 | | |
| **售后服务要求（每一项都是“★”）** | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 到货验收之后一年以上 | | |
| 2 | 备件库 | | | 西安有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修人员 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期外配件及维修价格等于或低于7折 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 安装完毕后现场培训 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 2小时响应，12小时内上门 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后60天 | | |