2022-JKMKQY-W1009(20)：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2022-JKMKQY-W1009(20) |
| 项目名称 | 高速离心机 |
| 数量 | 3 | 🞎国产 🗹进口 |
| 最高投标限价 | 人民币19.2万元（免税）  |
| **功能要求** |
| 可有效分离样品中需要的成分。 |
| **软硬件配置清单（单台）** |
| **序号** | **描 述** | **数量** |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 4×180ml水平转头 | 1个 |
| 3 | 4×50ml尖底管适配器 | 1套 |
| 4 | 20×15ml尖底管适配器 | 1套 |
| 5 | 48×2ml微量离心管适配器 | 1套 |
| **技术参数要求** |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 屏幕 | LCD 高清屏幕+按键 |
| 2 | ★水平转头转速和离心力 | 最高转速：≥ 5500rpm，最大离心力：≥5580g  |
| 3 | 加减速控制 | 9级加速, 10级减速 |
| 4 | ＃驱动系统 | 无碳刷大力矩电机直接驱动 |
| 5 | ★转头锁定机制 | 转头自锁，具有转头自动锁定装置  |
| 6 | ＃不平衡检测系统 | 震动连续监测，带转头重量校正 |
| 7 | 程序 | 6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序 |
| 8 | ＃自动性能 | 可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能 |
| 9 | ★生物安全性保证 | 提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封 |
| 10 | ＃认证 | EN/UL/IEC 61010-1 |
| **售后服务要求** |
| 1 | ★质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内维修免费，质保期外维修只收取配件费。 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决故障 |
| 7 | 到货时间 | 合同签定后30天内 |