技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2022-JKMKQY-W1009-12 | | | | |
| 货物名称 | | 鼻咽喉电子内窥镜系统 | | | | |
| 数量 | | 1台 | | | ■进口 ■国产 | |
| 最高投标限价 | | 人民币50万元 | | | | |
| **设备功能要求** | | | | | | |
| 主要用于对上呼吸道、鼻咽喉部粘膜疾病进行细致检查、诊断和活检治疗。要求具有高像素图像画面以及良好的兼容性，能够帮助观察更多黏膜细节；可匹配同系列上消化道电子内窥镜、鼻咽喉电子内窥镜、支气管电子内窥镜来进行相应的诊疗，使设备使用效率更高，应用场景更广泛，减少成本。 | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | |
| **序号** | | | **描述** | | | **数量** |
| 1 | | | 鼻咽喉电子内窥镜 | | | 1 |
| 2 | | | 图像处理器 | | | 1 |
| 3 | | | LED光源 | | | 1 |
| 4 | | | 监视器 | | | 1 |
| 5 | | | 专用台车 | | | 1 |
| 6 | | | 图文工作站 | | | 1 |
| **技术参数要求** | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | |
| 1 | 鼻咽喉电子内窥镜 | | | ★视场角≥100° | | |
| ＃头端部外径≤4.9 mm | | |
| ＃主软管外径≤4.9mm | | |
| 景深：2-50mm | | |
| 弯曲角度上≥130下≥130° | | |
| ＃钳道孔径≥2.0mm | | |
| ★工作长度：450mm | | |
| 视向角0°前视 | | |
| 2 | 图像处理器 | | | 图像增强：电子强调黏膜形态或轮廓，增加内镜图像的锐度。轮廓增强级别有四档可选择 | | |
| 色调调节：“R”、“B”调节：±50级 | | |
| 亮度调节：“Y”调节：±50级 | | |
| 可冻结并保存≥32幅图像，保存的图像可回放 | | |
| 可以选择平均测光和峰值测光模式 | | |
| 具有自动白平衡调节功能 | | |
| 具有红色增强功能 | | |
| ＃可以兼容电子胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜 | | |
| 3 | 光源 | | | 光通/60lm，上限不计 | | |
| 灯泡种类： LED灯 | | |
| 使用寿命≥10000小时 | | |
| 照度应可调：≥3000000Lx | | |
| 气泵可调节：高、低、关 | | |
| 气泵压力：40kPa～90kPa之间 | | |
| 4 | 监视器 | | | 15寸医用级高辨率液晶监视器 | | |
| 5 | 专用台车 | | | 专用仪器台车一台 | | |
| 6 | ★图文工作站 | | | 电脑：i5及以上、64G内存、2T固态硬盘、无线网卡。  打印机：彩色激光打印机  10T移动硬盘 | | |
| **售后服务要求** | | | | | | |
| 1 | ★质保期 | | | 3年 | | |
| 2 | 备件库 | | | 国内有备件库 | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修站 | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期外只收取配件费用 | | |
| 5 | 培训支持 | | | 免费现场培训，直至操作人员熟练使用 | | |
| 6 | 维修响应 | | | 4小时响应，24小时到达现场 | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后60日内 | | |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“**＃**”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“**＃**”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。