设备技术参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | | 高敏化学发光免疫分析仪 | | | | | | 设备数量 | | 1台 | |
| **设备功能要求** | | | | | | | | | | |
| 仪器可用于血栓新四项TAT，PIC,TM ,t-PAI‧C等项目开展。 | | | | | | | | | | |
| **软硬件配置清单** | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | 描述 | | | 数量 | | | | |
| 1 | | | 设备主机 | | | 1台 | | | | |
| 2 | | | 电脑工作站 | | | 1套 | | | | |
| **技术参数要求** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 指标名称 | | | 技术参数 | | | | | | |
| 1 | 平台 | | | 全自动免疫发化分析仪 | | | | | | |
| ＃2 | 单机测试速度 | | | 单机恒速≥200测试/小时 | | | | | | |
| 3 | 首个结果出报告时间 | | | 任意项目检测结果≤17分钟 | | | | | | |
| 4 | 仪器类型 | | | 全自动随机任选分立式 | | | | | | |
| ＃5 | 有效杜绝交叉污染 | | | 采用一次性TIP头加过滤薄膜加样，有效杜绝交叉污染，可直接倾倒入仪器，不用手工排列 | | | | | | |
| 6 | 样本位及进样方式 | | | 样本位≥100个，轨道进样，可连续进样 | | | | | | |
| ★7 | 测试项目 | | | 可用于TAT，PIC,TM ,t-PAI‧C等血栓项目的检测 | | | | | | |
| ＃8 | 急诊通道 | | | 具备 | | | | | | |
| ＃9 | 试剂管理 | | | 试剂位≥24个 | | | | | | |
| ＃10 | 远程诊断功能 | | | 具备远程诊断、在线质控功能。 | | | | | | |
| 11 | 校准方式 | | | 校准：2-6点校准，配套校准品校正，且开瓶后稳定期至少28天 | | | | | | |
| ★12 | 注册证 | | | NMPA认证 | | | | | | |
| **耗材明细** | | | | | | | | | | |
| **1** | **耗材参数** | | |  | | | | | | |
| **2** | **耗材名称、规格** | | | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒【PIC】  凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒【TAT】  血栓调节蛋白检测试剂盒【TM】  组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒【tPAI-C】 | | | | | | |
| **3** | **耗材年用量** | | | 197.6万元/台/年 | | | | | | |
| **序号** | **耗材名称** | | | **规格** | **年预估量**  **（台/年）** | | **最高限价**  **（单价）元** | | **最高限价**  **（总价）元** | |
| 1 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测试剂盒【PIC】 | | | 例 | 5200例 | | 95 | | 494000 | |
| 2 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物检测试剂盒【TAT】 | | | 例 | 5200例 | | 95 | | 494000 | |
| 3 | 血栓调节蛋白检测试剂盒【TM】 | | | 例 | 5200例 | | 95 | | 494000 | |
| 4 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测试剂盒【tPAI-C】 | | | 例 | 5200例 | | 95 | | 494000 | |
| 合计 | | | | | | | | | 1976000 | |
| **售后服务要求** | | | | | | | | | | |
| 1 | 质保期 | | | 1年 | | | | | | |
| 2 | 备件库 | | | 西安有备件库，国内有备件库 | | | | | | |
| 3 | 维修站 | | | 西安有维修站，国内有维修站 | | | | | | |
| 4 | 收费标准 | | | 质保期外配件及维修按成本价进行 | | | | | | |
| 5 | 培训支持 | | | 现场培训 | | | | | | |
| 6 | 维修响应 | | | 2小时电话响应，6小时到达现场 | | | | | | |
| 7 | 到货时间 | | | 合同签订后30天内 | | | | | | |