设备技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动荧光PCR分析系统 | 设备数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 全自动实时荧光定量 PCR 检测仪，采用 96 孔热循环模块，核酸扩增和检测全部自动进行，无需人工干预。使用其它试剂进行荧光定量 PCR 实验、基因分型实验、高灵敏度熔解曲线分析实验等，用特定的荧光染料标记被扩增的靶核苷酸序列，用荧光强度的变化反映扩增产物量的增加；每个循环检测荧光强度，实时监测PCR扩增反应过程，可以用以针对宫颈癌相关的 HPV 分型快速检测等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全自动荧光定量PCR仪 | 1台 |
| 2 | 备用氙灯 | 1个 |
| 3 | 控制电脑附带显示器 | 1个 |
| 4 | 封膜器 | 1个 |
| 5 | 二维条码扫描仪 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 设备 | 原装进口 |
| #2 | 升降温速率 | 升温4.4℃/s，降温2.2℃/s |
| 3 | 温控范围 | 37℃-95℃ |
| 4 | 温度均一性 | ±0.1℃ |
| ★5 | 检测通道 | 6通道，具备实时荧光定量功能 |
| #6 | 检测模式 | 五棱镜加长光路。激发光滤镜与发射光滤镜可任意组合，且无需ROX校正 |
| 7 | 激发通道 | ≥5通道 |
| ★8 | 样品容量 | 1-96个 |
| 9 | 激发光源 | 高强度氙灯 |
| 10 | 反应体积 | 10-100ul |
| #11 | 检测模式 | 染料模式、水解探针、杂交探针、简单探针、分子信标、蝎型探针等 |
| 12 | 可用染料 | SYBR Green I，LightCycler® RED 610， LightCycler® RED 640，Cy5，CYAN 500，FAM，VIC，HEX，ROX, Cy5，Fluorescein等 |
| 13 | 灵敏度 | 能检测单拷贝基因 |
| 14 | 线性范围 | 可检测100-1010拷贝 |
| 15 | 标准PCR耗时 | ≤60分钟（40个循环） |
| 16 | 检测系统 | CCD成像原件 |
| 17 | 配套软件 | 可应用于定性、相对/绝对定量、基因分型、和最新的基于高分辨率熔解曲线HRM分析，用以鉴定未知的基因突变 |
| 18 | 分辨率 | 区分起始模板为1000和2000个拷贝的2倍浓度差，置信区间99.8% |
| 19 | 可检测项目 | HPV |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 人乳头状瘤病毒(HPV) |
| 2 | 耗材名称、规格 | 人乳头状瘤病毒(HPV)检测试剂盒，1人份 |
| 3 | 耗材年用量 | 16万元/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价）元 | 最高限价 （总价）元 |
| 1 | 人乳头状瘤病毒(HPV)检测试剂盒 | 人份 | 1000人份 | 160.00 | 160000.00 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 叁年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修和配件只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 接到报修电话后0.5小时电话响应，24小时内到达维修现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后2个月内 |