设备技术参数

| 设备名称 |  | 智能消毒机器人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1台 |  |  |  | √国产 □进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运用先进的消毒技术和手段，将过氧化氢消毒技术，紫外线消毒技术，等离子空气净化技术和智能移动技术相结合，利用激光雷达和定位，自主构建平面图，全智能自主式移动消毒。可实现对受细菌、病毒等污染的感染性空间环境空气和物体表面全方位、无死角消毒灭菌处理，快速消杀，使之安全的重新投入使用。智能消毒机器人采用主机液晶显示屏和无线远程平板双重操控，具备在线升级、自动提醒、实时监控、语音播报、强度设置、解析开关、按时间/空间消毒切换、查看温湿度等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 智能移动平台 |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 过氧化氢雾化模组 |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 石英紫外灯 |  | 8 |  |  |
| 4 |  |  | 等离子净化消毒模组 |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 净化扩散风机 |  | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 计量泵 |  | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 摄像监控模组 |  | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 触摸显示屏 |  | 1 |  |  |
| 9 |  |  | PM2.5传感器 |  | 1 |  |  |
| 10 |  |  | 平板电脑 |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  | 智能充电桩 |  | 1 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| ＃1 | 功能设计 |  |  | 具备过氧化氢+紫外线+等离子三种消毒因子，三种消毒因子可以分别开启或联合开启。模式自由切换，可做到无人或有人状态下的持续消毒灭菌。（提供具备三种消毒因子的CMA认证检测报告和本厂家等离子体发生器第三方密度检测报告） |  |  |  |
| ★2 | 雾化粒径 |  |  | 过氧化氢雾化颗粒粒径≤0.05μm，确保雾化颗粒的均匀性和消毒气雾全覆盖，保证消毒效果。（提供第三方粒径测试报告） |  |  |  |
| 3 | 消毒空间 |  |  | 500 m³ |  |  |  |
| 4 | 显示及操作方式 |  |  | 机身带8英寸液晶显示屏，同时配备10英寸平板电脑作为远程操作控制器，可以实现设备端和无线远程端控制消毒机器人。 |  |  |  |
| ＃5 | 消毒液耗量 |  |  | 3-8ml/m³可调节，常规标准使用3ml/m³，拥有标准，增强，特强三种消毒档位。 |  |  |  |
| 6 | 导航系统 |  |  | 配置导航系统，采用高精度激光雷达导航技术，实现消毒地图构建、精确定位、自主导航、站点消毒等功能，自主完成整个区域消毒。 |  |  |  |
| 7 | 消毒数据管理 |  |  | 消毒运行数据可记录10000条、可查询、可打印，可形成数据曲线，保证数据可追溯。 |  |  |  |
| ＃8 | 空间消毒日常检测 |  |  | 配套空间消毒化学指示卡，可检测消毒区域各个角落过氧化氢气雾是否覆盖。（提供CMA认证过氧化氢空间消毒化学指示卡检测报告） |  |  |  |
| 9 | 单次续航时间 |  |  | ≥6小时 |  |  |  |
| ＃10 | 视频监测 |  |  | 支持视频功能，平板电脑通过消毒机器人内置摄像头可远程实时查看消毒过程和周围环境，监测消毒机运行状态，包括液位、温度、湿度、灭菌、等离子、待机、故障等监测状态指示栏等。 |  |  |  |
| 11 | 消毒作业方式 |  |  | 可在消毒过程中围绕消毒目标进行多点360度消毒，具有不少于2种警告提示方式（至少包含：语音警告提示和指示灯警告提示）， |  |  |  |
| ＃12 | 枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值 |  |  | ≥5.9（提供CMA认证检验报告）。 |  |  |  |
| ＃13 | 嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值 |  |  | ≥6（提供CMA认证检验报告）。 |  |  |  |
| ＃14 | 白色葡萄球菌杀灭率 |  |  | 100%（提供CMA认证检验报告）。 |  |  |  |
| ＃15 | 自然菌消亡率 |  |  | 100%（提供CMA认证检验报告）。 |  |  |  |
| ＃16 | 单独开启等离子消毒模式效果 |  |  | 单独开启等离子消毒功能对白色葡萄球菌杀灭率＞99.9%，自然菌消亡率＞90%（提供CMA认证检验报告） |  |  |  |
| ＃17 | 紫外线辐照强度 |  |  | 紫外线C段波长辐照强度平均值≥430μW/cm2 （提供CMA认证检验报告）。 |  |  |  |
| ＃18 | 气溶胶核酸清除率 |  |  | 对气溶胶核酸（DNA、RNA）清除率＞99%（提供第三方测试报告） |  |  |  |
| ＃19 | 消毒气雾腐蚀性实验 |  |  | 消毒液配套投标设备，经雾化消毒后，对不锈钢、铜、碳钢、铝基本无腐蚀。（检测提供检验报告） |  |  |  |
| ＃19 | 投标产品CE认证 |  |  | 提供证书 |  |  |  |
| ＃20 | 消毒产品生产企业卫生许可证 |  |  | 制造商需具备，且许可证生产类别里必须明确包含有过氧化氢、等离子体、紫外线类消毒器械。 |  |  |  |
| 21 | 消毒卫生安全评价报告和备案凭证 |  |  | 需具备，附相应证明文件。 |  |  |  |
| 22 | 体系认证 |  |  | 所投产品通过ISO9001、ISO13485医疗器械质量体系认证、14001环境管理体系认证、45001职业健康安全管理体系认证（提供证书） |  |  |  |
| 23 | 专利权 |  |  | 所投产品具备自主知识产权，提供专利证书。 |  |  |  |
| ＃24 | 耗材参数 |  |  | 浓度为30%-35%的食品级过氧化氢消毒液，不含银离子等添加物，提供过氧化氢消毒液含量、PH值、稳定性检测报告，有效期不低于1年。提供检测报告。 |  |  |  |
| 25 | 耗材名称 |  |  | 过氧化氢消毒液 3.8L/桶 |  |  |  |
| 26 | 耗材年用量 |  |  | 预估 8 万元/台/年(100桶/年/台，800元/桶） |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 质保三年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库，国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站，国内有维修站 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 只收零配件费用，无其他任务费用 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 免费培训科室使用人员3名，如有必要，随时现场予以指导。 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 两小时 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 30日内 |  |  |  |