设备技术参数会审表

| 设备名称 | 动物高场磁共振（fMRI） |
| --- | --- |
| 预算金额 | 人民币1950.00万元（免税） | 设备数量 | 1台 |
| 国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 具有最新的磁共振成像和波谱实验功能，含射频发射通道2个、接收通道4个；具备小动物磁共振实验所需的附件；具有获得最佳三维图谱的数据处理速度、存贮能力和图像显示。主要用于观察活体动物各部位3D组织形态，脑功能，心脏，血流灌注等生理活动。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 磁体系统 | 1套 |
| 2 | 射频发射系统 | 1套 |
| 3 | 射频接收系统和射频线圈 | 1套 |
| 4 | 梯度系统 | 1套 |
| 5 | 工作站及软件 | 1套 |
| 6 | 动物支持系统 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 磁体系统 |  |
| 1.1 | ★磁体 | ≥9.4 Tesla； |
| 1.2 | ★室温腔直径 | ≥200毫米； |
| 1.3 | 磁场漂移 | < 0.05 ppm/h； |
| 1.4 | 5高斯强度处横向距离 | ≤3米 |
| 1.5 | 5高斯强度处纵向距离 | ≤4米 |
| 1.6 | 磁体液氦消耗量 | ≤0.01L/h |
| 1.7 | 磁体主动屏蔽 | 具有 |
| 1.8 | 磁体防震缓冲 | 具有 |
| 1.9 | 磁体（含冷头）维护间隔 | ≥2年 |
| 1.10 | 热交换器 | 具有 |
| 1.11 | 制冷 | 磁共振用双系统水冷机，制冷量大于等于32KW |
| 2 | 射频发射系统 |  |
| 2.1 | ★质子射频通道数 | ≥2个 |
| 2.2 | 射频功放最大输出功率 | ≥1000W |
| 3 | 射频接收系统和射频线圈 |  |
| 3.1 | ＃独立质子接收通道 | ≥4个，可扩展至16通道 |
| 3.2 | 接收模式 | 支持并行接收模式 |
| 3.3 | 低噪声前置放大器 | 内置T/R开关低噪声前置放大器，可承受4KW功率 |
| 3.4 | 触发系统单元 | 外置触发系统单元可以接收和处理外部触发信号，用于控制外部设备和同步数据采集 |
| 3.5 | ADC | 每个通道独立的高速ADC，采样速率≥240 兆次/秒 |
| 3.6 | 射频线圈 | 每个射频线圈需提供相应的动物床和固定配件 |
|  |  | 正交1H容积线圈，内径≥ 72 mm，用于大鼠腹部成像 |
|  |  | 正交1H容积线圈，内径≥40mm，用于大鼠头部和小鼠腹部成像 |
|  |  | 正交1H容积线圈，内径≥23mm，用于小鼠头部成像 |
|  |  | 多用途1H表面线圈两个，可用于全身局部成像，内置高灵敏度前置放大器，内径8-11mm内径18-22mm |
|  |  | ★大鼠心脏四通道线圈 |
|  |  | 大鼠头部光遗传线圈 |
|  |  | 小鼠头部光遗传线圈 |
|  |  | 大鼠头部四通道相阵控线圈 |
|  |  | 小鼠头部四通道相阵控线圈 |
|  |  | 独立发射容积线圈，内径≥86mm |
| 4 | 梯度系统 |  |
| 4.1 | 配备三个方向梯度线圈功率放大器 | ≥ 300A/500V |
| 4.2 | 梯度线圈内径 | ≥110mm |
| 4.3 | ＃最大单轴梯度强（X，Y，Z） | ≥660 mT/m at 200A |
| 4.4 | ＃最大梯度切换率（X，Y，Z） | ≥4500 T/m/s |
| 4.5 | 3轴同时加最大持续梯度电流 | ≥ 87A(×3) |
| 4.6 | 最大匀场电流 | ≥± 5A |
| 4.7 | 高阶匀场线圈通道数 | ≥ 6个 |
| 4.8 | 梯度线圈冷却 | 水冷 |
| 5 | 工作站 | CPU：intel 4核高端；内存：≥ 64GB；硬盘：≥ 2T；显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器；网卡、DVD刻录机；运行平台：Linux 操作系统。提供高性能图像处理工作站一台。 |
| 6 | 序列及后处理软件包 |  |
| 6.1 | 软件 | 供应商提供装机时最新所有的磁共振成像序列及软件包并能够实时更新，所有序列源代码开放，可供用户自行修改; |
| 6.2 | 常规扫描序列 | 具有动态常规扫描序列（梯度回波，自旋回波，快速自旋回波等）及三维显示处理软件； |
| 6.2.1 | 快速自旋回波序列（SE，2D，3D） | 具备，3D最小空间分辨率50umx50umx50um |
| 6.2.2 | 梯度回波（2D，3D） | 具备，3D最小空间分辨率50umx50umx50um |
| 6.2.3 | 脂肪抑制模块 | 具备 |
| 6.2.4 | 反转恢复模块 | 具备 |
| 6.2.5 | 同步触发模块 | 具备 |
| 6.2.6 | 信号预饱和模块 | 具备 |
| 6.2.7 | 磁化转移模块 | 具备 |
| 6.2.8 | 平面回波成像（多次激发EPI） | 具备 |
| 6.2.9 | 并行采集技术 | 具备 |
| 6.2.10 | DICOM数据格式输出 | 具备 |
| 6.3 | 高级应用扫描序列 | 具有以下扫描序列：T1,T2, T2*参数图成像；血管照影；无需心电触发心脏成像软件包；扩散及扩散张量成像；化学交换饱和转移成像CEST；超短TE成像。 |
| 6.3.1 | T1,T2,T2*参数图成像 | 具备 |
| 6.3.2 | 血管照影（TOF和PC） | 具备 |
| 6.3.3 | 心脏成像（亮血，黑血，Cine） | 具备 |
| 6.3.4 | ＃自触发心脏成像（无需心电触发） | 具备，需提供文献支持 |
| 6.3.5 | ＃超短TE成像（肺成像） | 具备，TE ≤ 10us，需提供文献支持 |
| 6.3.6 | 扩散及扩散张量成像（MD，FA map） | 具备，≥ 256个方向 |
| 6.3.7 | 化学交换饱和转移成像（CEST） | 具备 |
| 6.3.8 | True-FISP序列 | 具备 |
| 6.3.9 | 磁敏感成像（SWI） | 具备 |
| 6.3.10 | 水脂分离序列（DIXON） | 具备 |
| 6.3.11 | 动脉自旋标记成像（ASL） | 具备 |
| 6.3.12 | 定域波谱（PRESS和STEAM） | 具备 |
| 6.3.13 | 高级匀场功能（mapshim） | 具备 |
| 7 | 动物支持系统 |  |
| 7.1 | ★动物床系统 | 激光定位自动动物床系统 |
| 7.2 | 动物生理监控及同步触发扫描系统 | 可监控实验动物的心电，呼吸和体温。并可自动根据生理信号输出TTL电平来实现与谱仪的同步采集。提供空气加热模块和血氧模块 |
| 7.3 | 动物气体麻醉系统 | 要求提供小动物麻醉系统，可使用异氟烷来麻醉动物 |
| 7.4 | 循环水保温系统 | 要求提供自动循环水保温单元以及动物用加热垫，保持麻醉动物正常生理状态 |
| 8 | 要求为成熟系统 |
| 8.1 | #需提供其它用户在同型号设备公开发表的文献大于5篇 |
| 8.2 | #制造商国内9.4T场强或更高同类型设备安装台数大于等于8台（需提供安装验收报告） |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站，西安有驻地工程师 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内免费，质保期外有优惠 |
| 5 | 培训支持 | 仪器安装时进行4天的现场培训；建有400应用支持热点电话，在工作时间内提供免费应用支持 |
| 6 | 维修响应 | 在接到用户设备故障通知后24小时做出应答，3个工作日内到现场设备进行检修，如现场无法维修的1周内给出方案。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后9个月内 |
| 需求科室负责人 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。