技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1251 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 制备液相色谱仪 |
| 数量 | 1 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币120.00万元 |
| 设备功能要求 |
| 要求具备二元梯度色谱泵、全自动进样功能及全自动馏分收集功能 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 二元梯度色谱泵 | 1 |
| 2 | 全自动进样器 | 1 |
| 3 | 自动馏分收集系统 | 1 |
| 4 | 紫外检测器 | 1 |
| 5 | 自动纯化处理软件 | 1 |
| 6 | 配件耗材：两通1个、样品瓶100个、分析色谱柱2根、制备色谱柱5根、流动相瓶6个 | 1（套） |
| 7 | 电脑及打印机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 二元梯度色谱泵 |
| 1.1 | ★色谱泵驱动马达 | 数量：≥3（需提供泵结构示意图予以证明，并标明双马达驱动示意图位置和真实位置，加盖生产厂家公章）。 |
| 1.2 | ★色谱泵压力传感器 | 数量：≥3（需提供泵结构示意图予以证明，并标明双压力传感器示意图位置和真实位置，加盖生产厂家公章）。 |
| 1.3 | ★最大操作压力 | ≧5500psi |
| 1.4 | 流量范围 | 0.5-140ml/min |
| 1.5 | #梯度模式 | 不少于10条曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型 |
| 1.6 | ★延迟体积 | 梯度延迟体积＜400μl，且不随反压变化 |
| 2 | 全自动进样器 |
| 2.1 | 定量环体积 | 5、10、20、100（标配）和500uL，制备选项的1、5、10mL定量环 |
| 2.1 | 注射器体积 | 500uL、2500uL |
| 2.2 | #进样体积 | 0-5000uL（1uL的增量） |
| 2.3 | 进样准确度 | RSD<0.5% |
| 2.4 | 进样重现性 | RSD<2.0% |
| 3 | 自动馏分收集系统 |
| 3.1 | ★收集架 | 至少包含以下几种：标准配置试管（13-18mm x120位）架，eppendorf试管架，微提取板收集架（4 x96/384），以及制备漏斗架（4 x32位） |
| 3.2 | ★保护功能 | 收集器配有保护罩，为非封闭式 |
| 4 | 紫外检测器 |
| 4.1 | 光源 | 氘灯 |
| 4.2 | 波长范围 | 190-600nm |
| 4.3 | 基线噪音 | ≦10.0×10-6AU |
| 4.4 | 基线漂移 | ≦1.0x10-4AU/hr/℃ |
| 4.5 | #流通池 | 梯形狭缝池，降低示差折光效应 |
| 5 | 自动纯化处理软件 | 可按紫外峰强度，峰宽，保留时间，峰纯度、峰谷、混合模式、模拟信号等进行收集 |
| 6 | 电脑及打印机 | 不低于：I7处理器，16G内存，256G+1T硬盘，21.5英寸显示器，win 10 64位专业版系统； 惠普 （M454NW）单功能彩色激光机（A4） |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 安装验收完成后3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修服务 | 国内有维修人员或维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保内免费维修，质保期外上门服务费收60% |
| 5 | 培训支持 | 公司培训基地免费培训2名或就地安装培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间：三天内 |
| 7 | 到货时间 | 90个日历日内 |