技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1252 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 高效液相色谱仪 |
| 数量 | 1 | (国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币100.00万元（免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 1、要求四元溶剂管理器具有多溶剂混合的灵活性，可将四种溶剂按任何组合或比例混合。 2、要求具备高性能表面处理技术，通过尽可能减少分析物与容器表面的相互作用来减少样品损失，从而提高分析物的回收率，改善分析灵敏度和重现性 3、要求配置二极管阵列检测器，满足全波长图谱分析、峰纯度分析等 4、要求配置紫外或荧光检测器 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 四元梯度色谱泵 | 1 |
| 2 | 自动进样器 | 1 |
| 3 | 柱温箱 | 1 |
| 4 | 二极管阵列检测器 | 1 |
| 5 | 紫外检测器或荧光检测器 | 1 |
| 6 | 色谱处理软件 | 1 |
| 7 | ORACLE图文数据库 | 1 |
| 8 | 配件耗材：两通1个、样品瓶100个、内衬管100个、色谱柱5根、单向阀2个、流动相瓶6个 | 1 |
| 9 | 电脑及打印机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 四元梯度色谱泵 |
| 1.1 | ★色谱泵驱动马达 | 数量：≥2（需提供泵结构示意图予以证明，并标明双马达驱动示意图位置和真实位置，加盖生产厂家公章）。 |
| 1.2 | ★色谱泵压力传感器 | 数量：≥2（需提供泵结构示意图予以证明，并标明双压力传感器示意图位置和真实位置，加盖生产厂家公章）。 |
| 1.3 | 最大操作压力 | ≥9000psi |
| 1.4 | 流量范围 | 0.001-4.000ml/min |
| 1.5 | ＃梯度模式 | 不少于10条曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型 |
| 1.6 | ＃自动缓冲盐配制功能 | 可实现自动配制缓冲盐浓度和pH值梯度，pH值配制准确度：±0.02，pH值配置精度: <2%RSD； |
| 1.7 | ★延迟体积 | 硬件多流路切换功能，≥2种梯度起始模式，可模拟其它液相系统延迟体积 |
| 1.8 | ★高性能表面技术 | 完全惰性材料，非生物相容性材料。不仅能降低表面活性作用导致的变异性和样品损失，还省去了耗时的钝化操作，并且无需使用添加剂 |
| 1.9 | #性能 | 开机直接测试，系统不经过高浓度硝酸和磷酸等措施钝化（流动相仅为甲酸水或水/乙腈，不添加EDTA等预处理试剂），液相系统直接进样，胰岛素受体10针进样，RSD＜2%，AMP cp 6针进样RSD＜2%（提供官方可下载应用文件） |
| 2 | 自动进样器 |
| 2.1 | ★材料 | 抗金属敏感的惰性材料 |
| 2.2 | 进样模式 | 非定量环任意体积直接注射进样 |
| 2.3 | 进样体积 | 0.1-20μl |
| 2.4 | #样品交叉污染度 | ≤0.003% |
| 3 | 柱温箱 | 室温以上5℃-60℃，增量：0.1℃ |
| 4 | 二极管阵列检测器 |
| 4.1 | ★光源 | 全波长范围仅使用氘灯 |
| 4.2 | ★性能 | 波长范围：190-800nm；波长准确度：±1nm；基线噪音：≤10×10-6 AU；基线漂移:≤1.0×10-3AU/hr/℃；光导全反射流通池，可选HPS技术流通池或钛合金流通池 |
| 5 | ★荧光检测器 | 激发波长：200-890nm；发射波长：210-900nm；数据采集模式：2维、3维；灵敏度：S/N > 900；信号范围：0.001-10，000EU。 |
| 6 | 紫外检测器 | 波长范围：190-600nm；波长准确度：±1nm；基线噪音：≤10×10-6 AU；基线漂移:≤1.0×10-4AU/hr/℃；光导全反射流通池，可选HPS技术流通池或钛合金流通池 |
| 7 | 色谱处理软件 |
| 7.1 | ★数据库 | 配置ORACLE图文数据库 |
| 7.2 | #校正拟合定量计算方式 | ≥15种 |
| 7.3 | #数据检索模式 | ≥8种 |
| 7.4 | 方法兼容 | 自动同步梯度开始时间和预进样步骤管理器 |
| 8 | 电脑及打印机 | 不低于以下配置：I7处理器，16G内存，256G+1T硬盘，21.5英寸显示器，win 10 64位专业版系统; 惠普 （M454NW）单功能彩色激光机（A4） |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 安装验收完成后3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件 |
| 3 | 维修服务 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保内免费维修，质保期外上门服务费收60% |
| 5 | 培训支持 | 公司培训基地或安装就地培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间：三天内 |
| 7 | 到货时间 | 90个日历日内 |