技术参数

| 项目编号 | 2022-JK15-W1254 |
| --- | --- |
| 货物名称 | 全自动密度梯度制备和分离分析系统 |
| 数量 | 1 | □国产 (进口 |
| 最高投标限价 | 人民币60万元（免税） 注：投标人所提供的投标报价需按免税报价，否则视为无效报价。 |
| 设备功能要求 |
| 适用于密度梯度分离方法的实验，搭配超速离心机使用，主要用于密度梯度分离实验的前处理，制备完全线性的密度梯度液，便于后期的梯度分离，以及分离后不同条带组分的自动收集和紫外分析，常用于病毒、蛋白质、核酸、亚细胞器、核糖体、线粒体、细胞等生物小分子的密度梯度分离和纯化。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描 述 | 数量 |
| 1 | 制备分离主机 | 1 |
| 2 | 制备系统套件 | 1 |
| 3 | 分离系统套件 | 1 |
| 4 | 紫外检测单元 | 1 |
| 5 | 馏分收集单元及套件 | 1 |
| 6 | 适配器 | 12 |
| 7 | 数据工作站 | 1 |
| 8 | BECKMAN SW41Ti离心管 | 500个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 制备方式 | 通过多角度混旋原理制备线性密度梯度溶液，该溶液可用于等密度法离心或速度区带法离心。只需预配两种浓度的溶液，即可生成线性梯度，无多次混合、冻融、层铺等特殊处理。 |
| 2 | 适用范围 | 可用于≥10种介质的梯度制备，包括sucrose, glycerol, Optiprep®, Nycodenz®, Ficoll®, Percoll®,Metrizamide, Renografin®, CsCl及KCl等介质。 |
| #3 | 制备时间 | 同时完成6个离心管样品的线性梯度制备所需时间≤5min。 |
| 4 | 制备操作显示屏 | LCD数字显示屏，按键式操作，带有SD卡读取口，可通过电脑下载梯度制备程序，实现程序更新和升级 |
| ★5 | 内置程序 | 预设内置程序，自动设定梯度制备转速、时间、角度，每个转头内置梯度程序≥10个可选。也可手动编程，输入、编辑各种梯度制备程序，储存备用 |
| ★6 | 制备记忆功能 | 自动记忆最近使用的梯度制备程序≥10个，直接进入，避免参数的重复设置 |
| 7 | 磁性转盘设计 | 主机带有平衡系统，轻松调水平，并配有体积标记器 |
| 8 | 转盘旋转角度 | 0.0-90.0°（从垂直位开始）转速范围0-60rpm。 |
| ★9 | 分离方式 | 梯度分离系统采用步进马达推动下压式喇叭状吸头设计，无样品扰动和条带混淆，无分散层流和拖尾现象。 |
| 10 | 马达速度 | 步进马达推动吸头，精确控制步进速度0.2-6.5mm/sec。马达速度：0.1-6.5mm/sec可调。 |
| 11 | 参数设置 | 可编辑收集程序自动收集样品条带，分别设有活塞速度、组分长度、组分个数、清洗等参数 |
| #12 | 自动化 | 机器通过软件进行自动清洗、吹干功能，无需手动操作。 |
| ★13 | 可见光观测系统 | 标配20W卤素灯，在进行条带分离时，实时观测。 |
| #14 | 紫外检测单元 | 配有双通道紫外检测单元，可同时对组分条带进行260nm和280nm紫外检测及图谱绘制 |
| 15 | 馏分收集单元 | 自动收集各组分 |
| 16 | 一体机 | 同品牌制备系统和分离系统一体机结构，节省工作空间 |
| #17 | 软件系统 | 标配软件系统，连接电脑后可对分离清洗全过程进行全程控制，实时显示信号的采集过程、数据叠加、处理等功能，并以图片及excel格式导出数据。 |
| 18 | 数据工作站 | 不低于I7处理器，32G内存，1T硬盘，21.5英寸显示器，win10 64位专业版系统。 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修服务 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免费上门维修，只收取配件费，免维修费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 12小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 3个月 |