技术参数表

| 设备名称 | 支气管镜系统 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 130.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 是否必须 进口 | ☑是 □否 | 是否免税 （进口设备填写） | □是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 用于临床病人呼吸道疾病直视诊疗。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 内镜主机系统 | 1台 |
| 2 | 光源主机 | 1台 |
| 3 | 高清电子支气管镜（检查型） | 1台 |
| 4 | 高清电子支气管镜（治疗型） | 1台 |
| 5 | 高清医用监视器 | 1台 |
| 6 | 专用台车 | 1台 |
| 7 | 测漏装置 | 1台 |
| 8 | 图文工作站 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 内镜主机 |  |
| ★1.1 | 整体设计 | 原装进口，“进”字号注册证。 |
| #1.2 | 主机设计 | 摄像主机、光源主机分体式独立设计 |
| 1.3 | 特殊光功能 | 支持窄波成像、自体荧光信号处理，具备窄波光、荧光观察显示功能 |
| 1.4 | 色彩强调 | 具备 |
| 1.5 | 图像增益功能 | 因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度 |
| 1.6 | 测光 | 平均、峰值、全自动测光三种测光模式 |
| 1.7 | 冻结功能 | 具备实时冻结功能 |
| 1.8 | 增益 | 具备自动增益功能 |
| #1.9 | 兼容性 | 可连接高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、单气囊小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头，内科胸腔镜等 |
| #1.10 | 插拔方式 | 摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线，洗消时无需防水盖 |
| 2 | 内窥镜光源 |  |
| #2.1 | 照明 | 300W氙气短弧灯（无臭氧） |
| 2.2 | 送气 | 气泵， 横隔膜式气泵 |
| 2.3 | 应急灯 | 12V卤素灯或LED灯 |
| 2.4 | 送水 | 气压式送水或可拆式水瓶 |
| 2.5 | 自动曝光调节 | 17档 |
| 3 | 电子支气管检查镜 |  |
| 3.1 | 成像方式 | 具备满足窄带成像观察的CCD |
| 3.2 | 视野角 | ≥120° |
| 3.3 | 视野方向 | 直视 |
| 3.4 | 景深 | 最小≤3mm、最大≥100mm |
| 3.5 | 先端部外径 | ≤4.8mm |
| 3.6 | 插入部外径 | ≤4.9mm |
| 3.7 | 钳子管道 | ≥1.95mm |
| 3.8 | 有效长度 | ≥600mm |
| 3.9 | 弯曲角度 | 向上≥210°向下≥130° |
| #3.10 | 旋转功能 | 内镜插入部可旋转功能 |
| 4 | 电子支气管治疗镜 |  |
| 4.1 | 成像方式 | 具备满足窄带成像观察的CCD |
| 4.2 | 视野角 | ≥120° |
| 4.3 | 视野方向 | 直视 |
| 4.4 | 景深 | 2-100mm |
| 4.5 | 先端部外径 | ≤5.9mm |
| 4.6 | 插入部外径 | ≤6.0mm |
| 4.7 | 钳子管道 | ≥2.9mm |
| 4.8 | 有效长度 | ≥600mm |
| 4.9 | 弯曲角度 | 向上≥180°向下≥130° |
| #4.10 | 旋转功能 | 内镜插入部可旋转功能 |
| 5 | 医用进口液晶监视器 |  |
| 5.1 | 屏幕尺寸 | ≥26英寸 |
| 5.2 | 清晰度 | 可与全数字高清图像主机兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰度图像，可兼容HDTV图像，输出扫描线≥1080线 |
| 6 | 原装进口台车 |  |
| 6.1 | 台车 | 支持液晶监视器，并可随意调整监视器角度，配有推拉式键盘、内镜支架、可调高度的隔板 |
| 7 | 内镜保养装置 |  |
| 7.1 | 用途 | 内镜保养装置一台，可用于洗消室或内镜检查室内 |
| 7.2 | 要求 | 与内镜主机同品牌 |
| 8 | 图文工作站 |  |
| 8.1 | 功能 | 具备高清拍照和录像系统 |
| 8.2 | 接口 | 支持SDI、DVI、HDMI、VGA、RGB接口 |
| 8.3 | 主机性能 | 系统主机内存≥4G，硬盘驱动器≥1000G，液晶显示器≥21寸 |
| 8.4 | 软件 | 配备专用图文报告软件 |
| ★9 | 软硬件配置清单 | 内镜主机系统 1台 光源主机 1台 高清电子支气管镜（检查型） 1台 高清电子支气管镜（治疗型） 1台 高清医用监视器 1台 专用台车 1台 测漏装置 1台 图文工作站 1套 |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |
| 1 | 质保期 | 整机质保≧2年 |
| 2 | 备件库 | 供应商西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期后，专用配件折扣优惠政策 |
| 5 | 培训支持 | 现场操作培训，提供备用机 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应≤2小时，到场时间≤24小时 |
| 7 | 到货时间 | 30个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。