| 设备名称 |  | 信息化生物信号采集与处理系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价 |  | 人民币 20万元 |  |  |  |  | 设备数量 | 4套 |
| 是否必须 进口 |  | □是 ☑否 |  | 是否免税 （进口设备填写） | □是 ☑否 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.可以在系统平台上扩展出信息化、网络化等功能，满足常规信号采集与处理系统的功能，还能够满足信息化、网络化，实现无纸化的实验报告。 2.能够记录、测量的信号类型：动作电位、神经放电、肌电、脑电、眼电、心电、心肌细胞动作电位、胃肠电、慢速电信号、中心静脉压、左室内压、压力、张力、呼吸、温度、距离等。 3.系统还应配备兔、鼠类实验的恒温直流解剖台开展各种实验的附件耗材，以及配套动物高级手术器械包。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 | 生物信号采集与处理系统主机 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 信号采集与处理系统软件 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 电源线、USB2.0数据线 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 智能张力、压力传感器 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 刺激线、信号输入线 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 恒温直流鼠台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 | 恒温直流兔台 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 | 动物高级手术器械包 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | 机能实验附件包 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件技术指标 |  | 1.采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口； 2.★物理采样通道扩展功能 ：仅占用1个物理通道即可同时采集多达8道信号，扩展无线传感器，可无线采集人体体位、心电、呼吸、肺活量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号，对扩展传感器进行参数调节； 3.传感器自动识别 ：系统自动识别连接的传感器类型，自动按传感器类型设置采样参数，同时在软件界面上有具体提示界面； 4.传感器自动设置参数：传感器自动默认设置最佳参数设置； 5.传感器定标信息自动存储：定标信息随传感器移动，更换设备无须再次定标； 6.量程：±50μV ~±1V； 7.滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器 1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ； 2)高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ； 3）50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调； 8.通道软件回零 9.AD转换器：16位4通道同步采样； 11.★处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器； 12.共模抑制比（CMMR）：>100DB; 13.输入阻抗：10M@DC； 14.等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB； 15.支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 16.系统级联：2~4台设备级联； 17.★环境监测功能：主设备具有液晶显示屏，可实时监测显示温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中； 18.设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； 19.具有监听、记滴功能； 20.设备高级程控刺激器： 1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形； 2）模式：恒流、恒压两种输出方式； 3）电压：-110V~110V； 4）电流：-150mA~+150mA。 5）时间步长：0.05ms 21.具有CE安全认证证书。 22.★支持人体无创连续血压计的数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg； 23.★支持微型植入压力测量传感器的数据采集：探头直径1mm，测量范围-20mmHg~200mmHg，直接植入动物体内，代替传统液体传动方式的血压测量； |  |  |  |  |  |
| 2 | 软件技术指标 |  | 1.★软件显示通道数：1~64通道可变；可同时采集并显示12导联心电波形和物理4通道信号，即同时实时16道信号采集与显示； 2.★同时反演文件数： 4（可同时打开多个文件进行反演）； 3.★采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； 4.★反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音； 5.硬件监听控制：可以通过软件控制信号采集仪器的监听功能，选择监听的通道号及音量； 6.通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示； 7.通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； 8.波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印； 9.文件列表窗口：用户直接点击列表文件打开反演文件； 10.浮动快速启动窗口：用户直接启动停止实验方便操作； 11.★软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动； 12.嵌入软件界面的实验报告编辑功能； 13.★软件所有实验模块内嵌web电子教材，数量不少于54个： 1) 实验目的和原理：生动形象的Flash或图片讲解实验原理， 2) 实验对象：认识实验动物，了解该动物在实验中的意义， 3) 实验器材：学习实验设备和器材的使用， 4) 实验步骤：详细的实验步骤描述 5) 思考题：涵盖原理与实验步骤的问题思考， 6) 实验操作视频：高清视频指导实验过程； 14.软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； 15.通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； 16.专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等； 17.心率变异分析：Lorenz图分析，RR间期直方图分析，RR间期差值分析，速度图分析，功率谱分析等； |  |  |  |  |  |
| 3 | 恒温直流加热鼠台指标 |  | 1.控温范围：室温-45℃ 2.一体化设计，模具成型，具有IPX6耐水等级可全身水洗 3.★带液晶显示屏，可显示实际温度以及设定温度 4.温度精度：板温 1℃，动物体温 0.1℃ 5.加热方式：直流加热，防干扰 6.加热功率：30W 7.工作电压：100-240V 8.外形尺寸：（445-450）mm×（210-215）mm×（40-42）mm 9.废液收集容积：不小于30ml 10.加热区域尺寸：（150-155）mm×（70-75）mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 恒温直流加热兔台指标 |  | 1.加热金属内嵌于ABS板中央，具有抗干扰功能； 2. ★可控的直流加热，不会在实验中引入交流干扰，同时对人体安全； 3. 加热温度限制，最高温不超过45度，不会烫伤实验动物； 4. 捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用； 5. 配置可收纳于底部的输液架，方面使用及收纳； 6. 兔台尾部内嵌实验废液收集槽，保持实验台面的清洁； 7. 废液收集槽具有多选择性，可暂存废液，也可将废液及时排出； 8. 可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度； 9. ★内含数字加热控温模块，带液晶显示屏，实验控温准确； 10.一体化设计，模具成型，具有IPX6耐水等级可全身水洗； 11.输液架高度：高度可调，调节范围600-1000mm； |  |  |  |  |  |
| 5 | 高级动物手术器械包 |  | - 配置 1.普通剪刀 ：1把，剪毛用 2.眼科剪 ：1把，直头（不锈钢镍合金，无镀层） 3.手术剪：1把，16cm 普通型直尖（全不锈钢镍合金，无镀层） 4.手术剪：1把，18cm,普通型 弯圆头（全不锈钢镍合金，无镀层） 5.手术刀：1把，4#，含手术刀片1包 6.止血钳（直）：2把，16cm 普通直全齿（全不锈钢镍合金，无镀层） 7.止血钳（弯）：2把，14cm 普通弯全齿（全不锈钢镍合金，无镀层） 8.组织钳 ：2把，16cm， 普通头宽5（全不锈钢镍合金，无镀层） 9.蚊氏止血钳 ：2 把，12.5cm 普通弯蚊式（全不锈钢镍合金，无镀层） 10.持针钳：1 把，14cm直型 细针（全不锈钢镍合金，无镀层） 11.解剖：1把，12.5cm有齿（全不锈钢镍合金，无镀层） 12.眼用镊（弯）：1把，10cm 弯有齿（全不锈钢镍合金，无镀层） 13.眼用镊（直）： 1把，10cm 直有齿（全不锈钢镍合金，无镀层） 14.显微镊：1把，16cm 弯头宽03（全不锈钢镍合金，无镀层） 15.颅骨钻：1个，兔、鼠兼用（多用头） 16.咬骨钳：1把，弯头中15.5cm,钳口长度：17.5mm,钳口最大宽度：3mm,钳口深度：3mm 17.玻璃分针：2根，分离神经用 18.毁髓针：1根，破坏蛙类动物脊髓 19.锌铜弓：1个，用于刺激，检验神经兴奋性 20.医用缝合：1 包 ，手术缝合，O型3×8、O型4×10、△型4×10、O型5×12、△型5×12、O型6×14、△型6×14、O型7×17、△型7×17、△型8×20、8#带线缝合针各1包 21.医用缝合线：3 包，手术缝合，2#、4#、6#各1包 22.灌胃器：1根，大鼠用 23.灌胃器：1根，小鼠用 24.动脉夹：4个，适用于兔类实验 25.兔开口器：1个，协助兔胃、肠插管，动物实验专用 二、★具有收纳装置且每样附件有独立放置槽与中文名称标签及英文型号标识； |  |  |  |  |  |
| 6 | 机能实验附件包 |  | 1.附件均采用全新模具成型； 2.线缆材料采医用无毒材料，精美耐用抗腐蚀； 配置包含：悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管3根、心电夹4只、人体一次性电极6只、固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、万向支架1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、污物缸1个； 3.★具有收纳装置且每样附件有独立放置槽与中文名称标签及英文型号标识。 |  |  |  |  |  |