| 设备名称 |  |  | 物理诊断学技能室改造（临床医学模拟病人系统教师机及学生机） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价 |  |  | 人民币：108.78万 |  | 设备数量 |  | 1套 |
| 是否必须进口 |  |  |  |  |  |  | □是 ☑否 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 临床医学模拟病人系统（教师机）：本产品包括高仿真模拟人、模拟听诊器及系统软件。系统采用B/S架构，充分将全新的多媒体软件开发技术与胸部检查模拟人进行完美的结合，组成胸部多媒体教学系统。实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，不仅可在校园网中使用，也可在互联网上进行远程网络教学和考试，通过大量预置专项学习内容，并配合模拟人的多种逼真体征表现，完成课程教学及考核。 临床医学模拟病人系统（学生机）：本产品包括高仿真模拟人、模拟听诊器及系统软件。系统采用B/S架构，通过大量预置专项学习内容，并配合模拟人的体征表现，完成病史采集、体格检查、诊断三个部分的学习。系统运用虚拟仿真技术搭建临床场景，让学员体验从接诊到资料收集、临床思维过程的全套流程。为临床实训提供大量虚拟标准化病人，同质化的训练案例、标准的考评方法，帮助学员养成良好正确的临床思维方法。 实验室学生桌椅：配套高仿真模拟人使用桌椅。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 教师电脑 |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 学生机平板电脑 |  |  |  | 20 |  |
| 3 |  | 高仿真模拟人（立位） |  |  |  | 21 |  |
| 4 |  | 高仿真模拟人（卧位） |  |  |  | 21 |  |
| 5 |  | 模拟听诊器 |  |  |  | 21 |  |
| 6 |  | 双血压手臂 |  |  |  | 42 |  |
| 7 |  | 耳麦 |  |  |  | 21 |  |
| 8 |  | 交换机 |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  | 无线AP |  |  |  | 2 |  |
| 10 |  | 路由器 |  |  |  | 1 |  |
| 11 |  | 会议室音响 |  |  |  | 1套 |  |
| 12 |  | 临床医学模拟病人教师机软件模块 |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  | 临床医学模拟病人学生机软件模块 |  |  |  | 1 |  |
| 14 |  | 实验台桌椅 |  |  |  | 21套 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 教师机一体机 |  |  | CPU：i7-9700-3.2GHz-六核，显卡：≥4G，内存：≥8G，硬盘：≥1T，主板：Win10系统 |  |  |  |
| 2 | 学生机平板电脑 |  |  | 支持IPV6、运行内存≥8GB、屏幕尺寸≥10英寸、CPU八核、内存容量≥128G、分辨率≥2560*1600、音频接口为USB/ Type-C、带前置及后置摄像头、分屏应用、多点触控。 |  |  |  |
| 3 |  | 高仿真模拟人（立位） |  | 1、模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 2、具有肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙、髂前上棘等与听诊部位相关的骨性标志，均可明显触知，质感真实。 3、模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运。 4、模型内置高性能嵌入式电脑，性能参数： CPU : 64位1.5GHz四核处理器； 内存：不低于4G； 蓝牙：蓝牙5.0； WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接； 系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质； 操作系统：Linux操作系统； ★5、模拟眼部功能及典型疾病，可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障等；可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；可模拟不同眨眼速度；模型可在自然光状态下表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；模拟瞳孔直径变化，且变化可调节。 6、模型可触及四处动脉搏动，包括双侧颈动脉搏动，双侧股动脉搏动，可设置正常、增强、减弱、消失等搏动强度状态，四处均可单独设置。 7、模型采用无线模拟电子听诊器实现智能听诊，模型内部覆盖电子射频传感器，相互之间不存在声音干扰，性能稳定可靠，覆盖心脏及肺部听诊区，各听诊部位可同时进行听诊，在病变区可听到应有的病变体征，在非病变区可同时听到正常的心音及呼吸音。 8、模型可表现语音震颤体征。 9、模型可表现有/无胸膜摩擦感。 10、模型内置多处高性能传感器，可模拟正常位置心尖搏动、心尖搏动移位及多处心前区搏动，并可表现搏动正常、增强、减弱及无等情况。 11、模型内置多处高性能传感器，可模拟多处心前区震颤。 12、模型内置高性能微振动机构，可模拟有/无心包摩擦感。 13、模型腹部四个象限可听诊肠鸣音，肠鸣音可表现正常、减弱、消失、亢进4种情况。 14、模型支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕，可实时显示模型各种状态，可显示连接二维码，平板类移动设备可通过扫码登录系统软件。 |  |  |  |
| 4 |  | 高仿真模拟人（卧位） |  | 1、模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。 2、呈现屈膝仰卧位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。 3、模型内置高性能嵌入式电脑，性能参数： CPU : 64位1.5GHz四核处理器； 内存：不低于4G； 蓝牙：蓝牙5.0； WIFI：802.11AC无线 2.4GHz/5GHz双频WIFI，并支持千兆有线网络连接； 系统硬盘：不低于64G高速高性能存储介质； 操作系统：Linux操作系统； 4、模拟人腹部如真人般触感，内置多处触诊检测传感器，可模拟全腹压痛，也可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点、左侧附件、右侧附件、脐周(小肠)等多处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。 ★5、模型人可模拟呼吸模式的改变，实现腹部起伏程度、吸呼比及频率的调节功能，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动。 6、肝脾触诊可以模拟10余种不同级别大小的体征改变，实现脏器大小、触痛、叩击痛程度可调节。 ★7、肝脏触诊时，可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可调节大小；脾脏大小可调节。 8、可在肝、胆、左肾、右肾进行叩击痛操作，系统可检测到操作。 9、胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。 10、模型支持有线/无线连接，连接有线千兆网口，更稳定接入网络，模型装有电子墨水屏幕，可实时显示模型各种状态，可显示连接二维码，平板类移动设备可通过扫码登录系统软件。 |  |  |  |
| 5 |  | 模拟听诊器 |  | 1、模拟听诊器内置高密度可充电锂电池，续航不小于4小时，可通过USB直接充电。 2、模拟听诊器支持自动节能模式，最大程度延长设备续航能力。 3、模拟听诊器内置高性能无线连接芯片，可与模拟人实现可靠连接。 4、模拟听诊器听诊头内置高性能听诊区域电子贴片检测芯片，动态检测到所有心音、呼吸音及肠鸣音听诊位置，实时将位置信息发送给模拟人。 5、模拟听诊器有OLED液晶屏，显示听诊器电量、声音播放状态等信息。 6、模拟听诊器与模拟人之间，通过“碰一下即连接”,简单、方便。 7、模拟听诊器内部存储容量不低于8G，可通过USB连接模拟人，更新声音文件。 |  |  |  |
| 6 |  | 双血压手臂 |  | ★具有双侧血压测量功能，手臂带有双侧肱动脉、桡动脉搏动，搏动频率、强弱可调。 |  |  |  |
| 7 |  | 耳麦 |  | 配备耳麦。 |  |  |  |
| 8 |  | 无线AP |  | LAN口数量4个、WAN接入口为千兆口、支持AP管理、适用面积：60—120。 |  |  |  |
| 9 |  | 路由器 |  | 11AC双频并发，1900Mbps、PoE/DC两种供电方式、最大整机功耗：12.29w。 |  |  |  |
| 10 |  | 交换机 |  | 端口：5个、上下行端口速率千兆、端口供电为POE供电、下行接口类型为以太网交换机。 |  |  |  |
| 11 |  | 会议室音响 |  | 功率：60w 低音规格： 8英寸f100磁*1 高音规格：3英寸14芯*1 阻抗：4ohms 灵敏度： 90dB 频率范围 ：50-18KHZ 一拖四无线麦克风：红外对频、4路话筒（手持麦、鹅颈麦各2个）、手持麦克自动静音 |  |  |  |
| 12 |  | 临床医学模拟病人教师机软件模块 |  | 教师机软件功能： 1、软件整体采用B/S架构设计，服务器预装模型内部，客户端支持windows、Linux等PC操作系统及安卓主流移动端操作系统下的浏览器访问，界面采用响应式布局，操作方便。 ★2、软件包括专项教学、音源管理、专项管理、考试管理、用户管理及系统设置模块。 ＃3、专项教学模块采用多级目录式布局，按照操作部位有头部、胸部及腹部；依据最新版《诊断学》教材，组织专项操作内容，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查，按照视、触、叩、听来细分章节内容。 4、专项教学每个子章节的内容均以体征文字描述、操作图片、音频、视频、动画和DICOM数据，不少于100个专项教学内容，支持新建、共享、发布操作，可以编辑、据此新建、删除教师自己创建的内容，满足不同场景下的教学需求。 5、专项教学模块支持教师示教模式，一键同步所有局域网内部的学生端，实现同步教学。 6、音频管理模块，列出当前系统内所有心音、呼吸音，按照部位图来细分每个声音文件，声音支持编辑，播放，并有声音波形图，支持教师增加音源，支持与模拟听诊器同步音源。 7、考试管理模块，支持教师创建考试，设置考试名称、考试形式(随堂考、限期考试)、考试时间、结束时间；支持教师设置考试内容、选择试卷、选择考生。 8、试题可以进行共享，共享后的试题其他教师用户可见，其他教师可以根据此试题新建进行编辑。 9、试题可以进行发布，发布后的试题可以供学生练习或者考试使用。 10、考核管理包括试卷管理、考试管理和监考。 11、教师可查看学生的练习成绩和考试成绩，可以查看每个学员答题详情。 12、教师可以手动创建试卷，支持从专项试题的题库中任意选择试题组成试卷。 ★13、用户管理模块，提供班级管理、教师管理和学员管理功能，可对人员进行批量化管理，系统提供批量导入模板，支持教师批量导入现有学生信息；可以按照教师和学生两种角色，创建教师端和学生端登录用户姓名、学号、用户名及密码，教师可重置学生端密码。 14、系统设置模块，有系统运行状态图形动态显示，实时显示服务器端CPU占用率、内存占用及硬盘占用百分比。 15、软件支持一键还原功能，支持将整个系统数据还原到出厂设置状态。 ★16、软件支持升级，可以实现升级到新版本。 17、软件可设置模拟人内部喇叭音量。 |  |  |  |
| 13 |  | 临床医学模拟病人学生机软件模块 |  | 1、软件整体采用B/S架构设计，服务器预装模型内部，客户端支持windows、Linux等PC操作系统及安卓主流移动端操作系统下的浏览器访问，界面采用响应式布局，操作方便。 ★2、软件包括专项学习、考试中心、学生自测、系统设置模块。 ＃3、专项学习模块采用多级目录式布局，按照操作部位有头部、胸部及腹部；依据最新版《诊断学》教材，组织专项操作内容，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查，按照视、触、叩、听来细分章节内容。 4、专项教学每个子章节内容均以体征文字描述、操作图片、音频、视频、动画和DICOM数据，不少于100个专项教学内容。 5、专项教学模块可接受教师示教模式，实现与教师同步。 7、学生可通过考试中心模块完成考试。 8、学生可通过自测模块完成功能自测。 9、系统设置模块，有系统运行状态图形动态显示，实时显示服务器端CPU占用率、内存占用及硬盘占用百分比。 ★10、软件支持升级，可以实现升级到新版本。 11、软件可设置模拟人内部喇叭音量。 |  |  |  |