## 1-高频电刀
“高频电刀”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1124 |  | 数量：3
国别：进口 |  | 预算总额（万元）：36
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 单极凝血峰值电压 | ≤9000伏
2 | 单极切割模式 | 模式≥3种，最大功率≥300W
＃3 | 单极接口 | 2组，每组含3个细孔，可同时插入2个单极电刀笔，不必使用转接头即可使用单极电刀笔，如一组插孔中含1个粗孔，则该组至少为4孔
＃4 | 工作频率 | ≥390KHz
5 | 单极凝血模式 | 模式≥2种，最大功率≥120W
6 | 工作频率 | 240-470KHz
7 | 双极模式 | 模式≥2种，最大功率≥70W
＃8 | 病人回路电极板接触质量监测系统 | 具备病人回路电极板接触质量监测系统,并有指示和报警，报警的同时自动停止输出。使用双回路负极板系统监测阻抗安全值下限5-10欧姆，上限130-140欧姆；术中病人回路电极板接触阻抗突然改变≥40﹪初始阻抗时，主机报警并自动停止输出；使用单片式负极板时，监测阻抗>20欧姆时，指示灯报警，主机停止输出；在针对肥胖病人手术或者长时间手术、高功率设置等特殊手术中，可以提供负极板转换接头（提供型号）连接两块回路负极板分流，以保证负极板部位的安全
★9 | 配置 | 每台配负极板60个，每台配单双极脚控开关各1个
＃10 | 维保响应时间 | 8h内，维修周期<2周
★11 | 售后 | 整机免费质保5年