## 1-充气防褥疮床垫
“充气防褥疮床垫”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1121 |  | 数量：2
国别：进口 |  | 预算总额（万元）：10
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 床垫尺寸 | 充气床垫长度≥2000，宽度≥860，厚度≥230mm；
#2 | 床垫设计 | 充气床垫采用双层气垫设计，分为上下两层气室；三气囊设计，规律的气囊交替充气和排气，一个循环时间≤8分钟；
3 | 充气压力 | ≤0.015mpa
★4 | 充气时间 | 床垫充气时间≤15分钟
#5 | 特殊功能 | 具有心肺复苏功能（CPR），一键按动即可使床垫系统迅速排气，并伴随声光报警，放气时间≤30秒；
#6 | 充气模式 | 充气床垫系统需具有三种充气模式：交变压力治疗模式、最大充气模式和持续低压模式
#7 | 床罩使用材料 | 配有防水床罩，床罩配有拉链，可拆卸床套清洗，床罩采用双向拉伸材料制成；
★8 | 快速放气 | 快速放气阀，气囊在30s内排空
★9 | 最大承重 | 充气床垫最大载重≥250kg
#10 | 断电时间 | 充气床垫系统需具有断电保护功能，在充气床垫系统出现没有电源供电或电源故障时，床垫仍能够保持充气状态24小时；
#11 | 工作噪音 | 一体式充气泵系统正常工作时，噪音≤50分贝
12 | 调节功能 | 充气床垫系统需具备手动调节床垫充气压力功能，具有五档可调
#13 | 充气泵要求 | 配有一体式充气泵系统，充气泵集成控制系统；
14 | 故障提示 | 具有故障报警和保养报警功能，并有指示灯显示；
★15 | 售后 | 整机及其配件终身质保三年

## 2-有创呼吸机
“有创呼吸机”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1182 |  | 数量：2
国别：进口 |  | 预算总额（万元）：49.9
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 基本要求 | 原装进口
★2 | 配置 | 配置一体化内置涡轮压缩机，用于转运及中心供气系统故障时提供供气
★3 | 操作及显示 | 中文操作界面，彩色触摸屏幕中文显示，屏幕不小于10英寸
＃4 | 氧电池 | 长效氧电池,工作时间大于5年
★5 | 通气模式 | IPPV、IPPVassist、SIMV、PSV、CPAP/PEEP、BIPAP（Bilevel）、VV+（Autoflow）、NIV
★6 | 最小潮气量 | 容量模式下的设定值不大于20ml
7 | 呼吸频率 | 2－80次/分
＃8 | 呼气末正压 | 0－45cmH2O
＃9 | 吸气峰流速 | 不小于250升/分
10 | 监测参数（一） | 潮气量、呼吸频率、分钟通气量、气道压力、PEEP，最小气道压、内源性PEEP
＃11 | 监测参数（二） | 吸入气体温度、吸入氧浓度
＃12 | 肺力学监测 | 实时动态监测气道阻力R和肺顺应性C
13 | 监测的波形 | 压力－时间波形和流速－时间波形
＃14 | 特殊功能 | 具有呼吸机同步雾化功能及智能吸痰功能
★15 | 二氧化碳监测 | 具有内置二氧化碳监测功能（或配置独立的原装进口二氧化碳监护仪，需提供进口注册证）
＃16 | 呼吸环 | 具有二氧化碳呼吸环
★17 | 售后 | 整机免费质保3年

## 3-心血管超声管理系统
“心血管超声管理系统”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1316 |  | 数量：2
国别：国产 |  | 预算总额（万元）：10
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 软件适用范围 | 用于人群心脑血管超声数据纵向随访
2 | 基本要求 | 软件必须按照用户的实际要求定制开发，熟悉超声系统的业务和数据结构，对心脏和血管超声的特有属性有一定的理解。
3 | 系统管理 | 包含用户管理和权限管理，其中权限管理精确到系统内的功能模块控制使用。
＃4 | 双重系统登录验证模块 | 登录模块除登录用户和密码验证外，需加入独立的个人签章认证，双重系统安全认证增加系统的安全性。
5 | 业务数据数据验证及归档模块 | 对于心脏和血管的相关属性值的录入，软件对录入数据具有专业的数据检查和纠错功能，数据验证无误后归档入库。
6 | 批量数据导入验证模块 | 将excle的数据批量导入到数据库，并且与现有数据对比，具有专业的数据检查和纠错功能，验证数据的完整度。
★7 | 图像数据管理模块 | 对系统所需的图像进行上传（支持批量上传）。除图像格式外，还能上传视频（avi, mpg, wmv）和DICOM原始图像，支持在线播放视频，对上传的图片具有图像完整度显示功能
＃8 | 数据加密导出模块 | 软件支持按照特定筛选条件进行数据批量导出，导出数据文字数据和图像数据。导出数据采用加密的方式存放，确保数据安全。
9 | 数据备份/恢复模块 | 对整个数据库的所有数据和图像进行备份，备份的数据和图像能在系统内导入恢复，恢复后不能影响正常的业务，对于为备份的数据有一定提醒机制。定期提醒用户进行数据备份。
★10 | 业务数据计算模块 | 能够将心脏和血管的部分属性值按照特定算法进行自动计算，所使用的算法必须满足用户的业务要求。确保计算结果准确无误。
11 | 软件技术要求 | ★11.1 具体使用的开发技术必须成熟可靠。需要提供具体的方案实现方法并得到用户确认认可
11.2 软件需具备良好的扩展性、安全性和易用性
★11.3 所提供的软件解决方案必须为公司自有软件产品，非代理软件
12 | 笔记本电脑 | ★1、国产品牌
★2、处理器：第十代智能英特尔酷睿i7，独立显卡
★3、内存容量：≥32GB3
＃4、固态硬盘(SSD):≥1TB
＃5、电源容量：≥57Wh
6、端口：usb3.1接口数≥2个；雷电端口≥1个
7、屏幕分辨率：≥1920*1080
8、屏幕尺寸：≥15.6寸
9、含鼠标、电脑包、正版windows+office
13 | 桌面硬盘列阵 | ★1、国产品牌
★2、企业级桌面网络存储
★3、CPU核心数：≥四核
★4、内存容量：≥8GB
★5、存储容量：≥64TB RAID模式支持：RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 最大可以支持128TB容量。
★6、网口速率：≥千兆
＃4、网口：≥4个
＃5、USB3.0：≥4个
14 | 外置光驱 | ＃1、接口类型：Type-C+USB双接口，DVD/CD，一键刻录。
2、写入速度：DVD+R：≥8X；CD-RW：≥24X；
DVD+RW：≥8X；DVD-R：≥8X
3、读取速度：CD-ROM：≥24X；CD-RW：≥24X；
CD-R：≥24X；DVD-ROM(Single)：≥8X；
DVD-ROM(Dual)：≥8X
★15 | 质保 | 整机免费质保三年，质保期内，软件根据科室需求进行升级

## 4-呼吸机（有创）
“呼吸机”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1317 |  | 数量：1
国别：国产 |  | 预算总额（万元）：20
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 基本技术参数要求：
1.1 | 类型 | 气动电控
★1.2 | 显示屏 | ≥10．4寸液晶触摸屏
★1.3 | 呼吸模式 | VCV，VCV +Sigh ，PCV，PRVC，SIMV+VCV，SIMV+PCV，SIMV+PRVC ，SPONT（CPAP/PSV），BIPAP，APRV
★1.4 | 图形显示 | 波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间 ，压力-容积环，流速-容积环
1.5 | 电池 | 备用电池为锂电池（提供证明文件），使用时间≥3小时
1.6 | 呼吸 | 呼气保持和吸气保持功能
1.7 | 手动吸气 | 在呼气相内按住此键时，呼吸机自动触发一次吸气。
1.8 | 冻结 | 按下此键后，波形停止刷新，再次按下激活。
1.9 | 键盘锁 | 锁定键盘，防止误操作。
1.10 | 呼气阀加热 | 蒸发呼气水汽，保证呼气潮气量测量的准确性；
★1.11 | 空压机 | 标配外置空气压缩机,体积小（体积≤570mm*535mm*480mm），需提供注册证，与主机为同一品牌。
2 | 主要设置参数
★2.1 | 潮气量 | 范围：20～2000 mL
2.2 | 吸气时间 | 范围：0.1～12 s
2.3 | 屏气时间 | 范围：0～50%（相对于吸气时间）
2.4 | 压力触发 | 范围：(PEEP-20cmH2O)～PEEP 0 cmH2O
| 流速触发 | 范围：1～20 L/min
2.5 | PEEP/CPAP | 范围：0～50 cmH2O
★2.6 | 压力支持 | 范围：0～70 cmH2O
2.7 | 压力控制 | 范围：5～70 cmH2O
2.8 | 氧浓度 | 范围：21～100%
2.9 | 纯氧通气 | 纯氧通气2min
2.10 | 窒息时间 | 范围：15~60s
★2.11 | 雾化 | 时间可调0～20分钟
3 | 主要监测参数
3.1 | 吸气潮气量 | 范围：0～4000 mL
| 呼气潮气量 | 范围：0～4000 mL
3.2 | 分钟通气量 | 范围：0～40 L/min；
| 自主分钟通气量 | 范围：0～40 L/min；
3.3 | 吸呼比监测 | 范围：10:1~1:10
3.4 | 自主呼吸频率 | 范围：0～40 bpm；
| 总计呼吸频率 | 范围：0～100 bpm
3.5 | 气道峰压 | 范围：0～80 cmH2O
3.6 | 平均气道压力 | 范围：0～80 cmH2O
3.7 | 吸气平台压力 | 范围：0～80 cmH2O
3.8 | 最小气道压 | 范围：-20～80 cmH2O
3.9 | 顺应性 | 范围：0～150mL/cmH2O
3.10 | 呼气末正压 | 范围：0～50 cmH2O
★3.11 | RSBI（浅快呼吸指数） | 0~800次/分/升，Autopeep（内源性PEEP）
4 | 报警功能参数
4.1 | 呼气潮气量 | 高 20～2000 mL
低 OFF，00～2000mL
4.2 | 分钟通气量 | 高 1～99 L
低 0～98 L
4.3 | 氧浓度 | 高 22～100
低 21～99%
4.4 | 气道压力 | 高 1～80 cmH2O；
低 0～79 cmH2O
4.5 | 呼吸频率 | 高 1～100 次/分；
低 0～99 次/分
4.6 | 其他安全报警要求 | 持续气道压力高报警、窒息报警、氧气不足报警、空气不足报警
交流电故障报警 、电池电量低报警、电池电量耗尽报警
报警静音计时、报警音量5级可调；报警日志；

## 5-生物安全柜
“生物安全柜”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1318 |  | 数量：2
国别：国产 |  | 预算总额（万元）：12
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 基本要求 | Ⅱ级，B2全排型，适合双人操作
★2 | 设备宽度 | ≥1800mm
★3 | 操作室洁净等级 | 百级
4 | 过滤系统 | 对于0.3μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.995%
5 | 平均气流风速 | 工作区下降气流平均风速0.35m/s
6 | 滑动前窗 | 滑动前窗采用卷簧升降系统，使用钢化安全玻璃能任意升降定位，并能完全关闭以便灭菌。
7 | 玻璃全幅可清洁功能 | 玻璃全幅可清洁功能设备，彻底解决安全柜玻璃内部无法清洗障碍，扫除卫生死角
8 | 控制器系统 | 高清LCD彩色人机对话界面 ，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，触摸按键操作，微电脑自动控制及风量自动补偿控制，全程监控
9 | 结构 | 负压环绕的双层箱体，确保无污染泄露。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自净功能
10 | 互锁功能 | 照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间。
11 | 防泄漏 | 前吸入口采用无阻碍回风技术,有效防止逆流、湍流的形成，提高安全性。严格的柜体防泄露检测，确保柜体在500PA的条件下无任何泄露
12 | 人员防护 | A.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU；B.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU
13 | 产品保护 | 菌落总数≤5CFU
14 | 交叉污染保护 | 菌落总数≤2CFU
★15 | 摄像头 | 具有高清摄像头，像素≥400万；无死角记录工作区的操作状态，能将数据传实时传输到电脑
★16 | 售后 | 整机免费质保2年，到场时间≤3小时

## 6-电磁辐射综合场强仪
“电磁辐射综合场强仪”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1319 |  | 数量：1
国别：国产/进口 |  | 预算总额（万元）：13
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 主机频率范围 | 支持1Hz-300GHz超宽频率范围
★2 | 显示单位 | 电场强度：V/m、kV/m、dB(μV/m)；功率密度单位：μW/cm2、mW/cm2、W/m2；磁场强度：mA/m、A/m；磁感应强度nT、μT、mT、T；标准计权％；
★3 | 截屏功能 | 具备
#4 | 调制峰值 | 具有国家计量器具软件评测中心认证的电磁辐射测试分析系统测评证书，须具有软件部分测试和电磁兼容部分测试，调制峰值不得小于27V/m,提供评测证书
★5 | 软件配置 | 配备高精度GPS，测量经纬度及海拔高度信息，配备指南针，用于确定测量方向，方便制图
#6 | 存储 | ≥32G，并可直接导出
7 | 测量结果 | 实时值、最大值、最小值、平均值、三轴值
#8 | 防护性能 | 具备，并提供 IP66 证书
★9 | 电池模式 | 可更换式锂离子电池模块
10 | 屏幕显示 | 彩色液晶显示、中文菜单
11 | 自动保存功能 | 设备可自动保存最终测量结果
12 | 蓝牙打印功能 | 内置蓝牙模块，连接选配蓝牙打印机现场打印
13 | 附件功能 | 内置多种环境传感器，同步测量温度、湿度、气压，仪器还配置水平仪，对现场水平情况进行检测
14 | 端口配置 | 配备光纤、Micro-USB等接口，方便数据传输及设备升级
15 | 报警设置 | 超限值声音告警功能，可自定义告警限值
16 | 软件资质 | 支持PC管理软件，具有不低于5个软件著作权证书
17 | 温湿度要求 | 温度：-10℃ - +55℃；相对湿度：0 - 95%，无冷凝
18 | 探头类型 | 射频电场综合场强，三维全向
19 | 探头频率范围 | 100KHz - 6GHz
★20 | 探头测量范围 | 0.2 - 1000 V/m
21 | 探头动态范围 | ≥65dB
★22 | 售后 | 整机免费质保三年

## 7-三气培养箱
“三气培养箱”技术参数
项目编号：2022-JKMTDY-W1346 |  | 数量：1
国别：进口 |  | 预算总额（万元）：14
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 箱体容积 | 130L-150L
2 | 加热方式 | 气套式加热
3 | CO2浓度控制范围 | 0-20%
★4 | CO2控制精度 | ±0.1%
5 | 温度控制范围 | 高于室温 3℃-55℃
6 | 温度控制精度 | ≤±0.1℃
7 | O2浓度控制范围 | 1-21%
★8 | O2控制精度 | ≤±0.2%
9 | CO2浓度检测器 | TC热导传感器或红外传感器
#10 | 灭菌功能 | 湿热灭菌方式、灭菌温度≥90℃，并提供湿热灭菌效果技术文件证明
★11 | 屏幕显示 | 具有触摸屏显示，可显示温度、二氧化碳浓度、可视报警信息、水位提醒，触摸屏具有数据记录功能，可自动记录运行日志
#12 | 水盘及双气瓶选项 | 一体化无水盘湿度控制设计，具有底部加热功能，提高湿度控制效率，水容量≥3L;可选CO2双气瓶自动转换
#13 | 浓度校正功能 | 具有 CO2浓度一键校正功能
★14 | 选配功能 | 具有同品牌内置耐CO2摇床及独立的HEPA小室选项，提高细胞培养质量
★15 | 质保 | 整机免费质保三年