## 1.电子尿流监护仪
“电子尿流监护仪”技术参数
预算： | 0.96万元/4台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1161
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 电子尿量监护仪 | 1.1 精密检测尿量。
1.2 间歇性导尿：仿生排尿，定时开放和测压开放。
1.3 可以监测患者核心体温和膀胱压。
1.4 可以将仪器监测所有数据无线上传智能护理系统（INS系统）。
1.5 尿液呈液滴状态下，15-30滴/ml，分时尿量准确度误差≤±10%。
1.6 计量分辨率：1ml。
1.7 供电电压：DC 5.0V，或AC220V 50HZ
★2 | 售后 | 整机免费质保五年
耗材技术参数要求
1 | 耗材名称 | 尿流监测导尿管
2 | 基本要求 | 2.1 外观：产品各部件外观应光洁、无毛刺，导尿管、引流软管、弹性囊应柔软有弹性，流量观察滴斗应透明；锥度接头、过渡接头可与对应的部件紧密连接。
2.2 集尿袋刻度印刷应清晰。
2.3 尺寸：导尿管的外径公差为±0.33mm。
2.4 抗拉强度：固定粘接部位能承受10N的牵拉力不脱开、不断裂。
2.5 密闭性能：导尿管与引流袋牢固连接后，引流软管各部件、集尿袋应无泄漏.
2.6 无菌：产品应无菌。
2.7 环氧乙烷残留量：产品若经环氧乙烷气体灭菌，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。
2.8 留置时间：硅胶导尿管最长留置时间不超过21天。
2.9 贮存：产品应常温贮存在相对湿度不超过80%。
★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材
2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量： 尿流监测导尿管：约8.7万元人民币

## 2.干式激光成像仪
“干式激光成像仪”技术参数
预算： | 5万元/台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1166
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 成像方式 | 干式激光成像
★2 | 输出分辨率 | ≥508PPI
★3 | 成像点间距 | ≤50um
★4 | 最高输出速度（14*17英寸胶片） | ≥110张/小时
5 | 输出灰阶 | ≥14bit
6 | 在线片槽数量 | ≥2个
7 | 支持胶片尺寸 | 支持五种胶片规格：14*17英寸（35*43cm）、14*14英寸（35*35cm）、11*14英寸（28*35cm）、10*12英寸（25*30cm）、8*10英寸（20*25cm）
★8 | 售后 | 整机终身免费质保
耗材技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 耗材名称 | 激光胶片
★9 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★10 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：约4.15万元人民币

## 3.纯水系统
“纯水系统”技术参数
预算： | 20万元/台 | 类别：医疗设备
国别： | 国产 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1170
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 二级纯水产水量 | ≥900L/小时
2 | 产水水质 | 符合国家实验室用水规格GB6682-2008一级标准
★3 | 电阻率 | ≥10MΩ.CM
#4 | 离子去除率 | ≥99.5%
#5 | 细菌、内毒素去除率 | ≥99.9%
★6 | 工艺要求 | 双级RO+EDI
7 | 一级反渗透设备脱盐率 | ≥95%
8 | 二级反渗透设备脱盐率 | ≥99%
9 | 预处理过滤器 | 具备定时自动清洗或再生功能
10 | 反渗透主机 | 具备浓水回收、抗污染功能
11 | 控制系统 | 全自动控制同时具备手动控制系统
12 | 安全控制 | 具有安全密码
13 | 报警 | 实时监测，故障自动报警功能
#14 | 一键制水功能 | 无触摸屏时，仍可启动制水，保障纯水供应。
★15 | 纯水箱 | 容量≥1T
★16 | 售后 | 整机质保5年，含混合树脂、反渗透膜等耗材

## 4.输血泵
“输血泵”技术参数
预算： | 12万元/3台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 进口 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1189
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
★1 | 输血输营养 | 输血输营养液一体机，能提供注册证证明文件。
2 | 体积重量 | ≤1.5Kg。
3 | 输液总量速率 | 输液总量范围：0.1～9999ml，以0.01ml递增。 输液速率范围：0～1000ml/h，以0.01ml/h递增。
★4 | 气泡检测 | 可探测出所有＞0.01ml的气泡。单个气泡＞0.02ml时报警，每小时累计的气泡＞0.3ml时报警。报警灵敏度可调。
★5 | KVO模式 | 具备公斤体重模式、具备静脉开放速率（KVO）功能。
6 | 更改速率 | 不中断输液能更改速率，具有数据锁功能，防止意外更改。
7 | 低电压模式防水保护 | 设备供电采用低电压模式，电压≤20V，保证插拔时电源安全。主机与电源线插头采用防水保护设计，防止液体渗漏造成设备短路。
8 | 横向设计 | 设备外观采用横向设计，输液管路在泵内为侧进侧出方式，完全避免垂直管路可能出现的液体自流现象。
9 | 双压力传感器 | 双压力传感器监测，可同时监测病人端输液管路、莫非氏滴壶及其上端的压力变化，最大程度保障输液安全，压力阈值至少8级可调。
10 | 防自流保护 | 管材防自流夹和泵防自流夹确保在换管和移除管路时防止自流。
★11 | 售后 | 整机免费质保三年
耗材技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 耗材名称 | 泵用输血器
★2 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★3 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：约2万元人民币

## 5.医用温毯机
“医用温毯机”技术参数
预算： | 3万元/台 | 类别：医疗设备+耗材
国别： | 进口 | 项目编号：2022-JKMTDY-W1204
设备技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术参数
1 | 加热方式 | 充气式加温
2 | 温控参数 | 运行温度≥4档，室温档，低档32℃，中档38℃，高档43℃；控温精准度正负偏离≤1.5℃
3 | 过滤器 | 高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米
4 | 风速 | 具备两档风速，高速≤37CFM，低速≥32CFM
5 | 温度感应器 | 温度感应器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度
6 | 噪音 | 高速运行≤55分贝，低速运行≤48分贝
7 | 具备内置计时器 | 准确记录使用时间，便于监控使用和维护
8 | 设备安全系统 | 具有图示及报警提示音功能，能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，便于保养维修
9 | 配备底座 | 配备原厂可移动底座
★10 | 配置 | 共配20条升温毯，规格科室自选
★11 | 售后 | 整机免费质保5年
耗材技术参数要求
序号 | 指标名称 | 技术要求
1 | 耗材名称 | 升温毯
2 | 规格 | 升温毯配置毯型≥18种；成人全身毯；成人上半身毯；成人下半身毯；截石位毯；手术窗口毯；儿童全身毯；婴儿全身毯等多种毯型。针对心脏外科手术无菌毯型（易发生低体温术种）。
3 | 其他要求 | 身下毯拥有排液口和独特的排列方式，可预防患者身下产生的淤积，从而避免皮肤浸渍。
★4 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件
★5 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量：约2万元人民币